# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441301-2025-02781

#### 采购项目编号：0724-2531HZ904949

#### 项目名称：惠州市第一人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批项目

#### 采购人：惠州市第一人民医院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受惠州市第一人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购惠州市第一人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：惠州市第一人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批项目

采购计划编号：441301-2025-02781

采购项目编号：0724-2531HZ904949

采购方式：公开招标

预算金额：10,256,332.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统):

采购包预算金额：10,256,332.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1(套) | 详见第二章 | 1,450,000.00 | 否 |
| 1-2 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1(套) | 详见第二章 | 1,900,000.00 | 否 |
| 1-3 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 1(套) | 详见第二章 | 1,700,000.00 | 否 |
| 1-4 | 医用内窥镜 | 腹腔镜系统 | 2(套) | 详见第二章 | 2,506,332.00 | 否 |
| 1-5 | 医用内窥镜 | 内窥镜摄像系统 | 1(套) | 详见第二章 | 2,700,000.00 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订日起，到货时间≤30天；如采购人有特殊需求，另行协商。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标截止时间前12个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）；投标截止时间前12个月内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2022年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目采购标的所属行业为：工业。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目属于预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统）：

1)投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）、政府采购等领域严重违法失信行为记录名单[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(投标人出具声明函)；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函)。

3)如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

4)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：惠州市第一人民医院

地址：惠州市江北三新南路20号

联系方式：0752-2883434

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式：0752-2850226

#### 3.项目联系方式

项目联系人：彭小凤

电话：0752-2850226

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1．项目标的及采购预算

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算(人民币/元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1套 | 1,450,000.00 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1套 | 1,900,000.00 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 1套 | 1,700,000.00 |
| 4 | 腹腔镜系统 | 2套 | 2,506,332.00 |
| 5 | 内窥镜摄像系统 | 1套 | 2,700,000.00 |

详细技术规范请参阅招标文件中的采购需求。投标人必须对所投项目内全部内容进行投标报价，如有缺漏或报价超出采购预算，将导致投标无效。

本项目“序号5 内窥镜摄像系统”经政府采购管理部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。其余产品购买本国产品。

本项目“序号5内窥镜摄像系统”是核心产品。

2．交货时间：按标的提供的时间执行

3．交货地点：采购人指定地点

4.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库［2004］185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

采购包1（彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订日起，到货时间≤30天；如采购人有特殊需求，另行协商。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 按采购人要求 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,（1）合同签订后，全部货物到现场完成安装、调试后安排验收，经验收合格且中标人向采购人提供合法有效的税务发票后五个月内采购人向中标人支付合同总价的100%。中小企业按相关文件规定付款。 （2）若中标人属中小企业（响应时需提供《中小企业声明函》，则按照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》的要求进行支付。 （3）以上付款时间指以中标人提供合法合规发票为前提，如因中标人发票未按期提供或发票不合规等原因，采购人有权延期付款，由中标人承担由此造成的一切损失。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：（1）要求设备质量合格：符合国家、行业等有关标准，符合招标文件、投标文件及设备生产厂家公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。 （2）要求单据齐全：包括合格证、使用说明、保修证明（厂家盖章的保修文件等）、及其他应具有的单证，如进口设备还需提供合法的报关单、完税凭证、商检证明等资料。 （3）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收，如中标人届时不指派人员参与，则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求中标人负责更换。 （4）计量校准：按照国家、省市相关规范及行业相关标准要求，如需进行计量校准（包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行）的设备及附属设施，需由第三方专业机构进行计量校准及相关检测，检测合格后方可验收。 （5）验收标准以中标人的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。验收时如发现中标人在投标时存在虚假指标响应情况，采购人将取消合同并依法追究中标人的责任，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失。 （6）验收由采购人、中标人及相关人员依据国家有关标准、投标文件、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人代表及中标人代表在验收报告上签字。 （7）验收时间：中标人按照采购人要求，将设备在指定地点安装、调试、培训至正常使用后，由中标人提出书面验收申请，采购人于接到验收申请后一个月内组织验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 供货要求 | （1）权利保证：中标人应保证提供给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，中标人应承担全部责任，包括采购人受到的损失以及维护自身权益而产生的支出（如：律师费、诉讼费等）。 （2）供应的产品为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 |
| ★ | 2 | 保修要求 | 2.1、彩色多普勒超声诊断仪1：除耗材及易损件外，彩色多普勒超声诊断仪整机、超声探头等原厂设备保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（超声专用手术床等）保修≥1年（365天/年）；从产品验收合格之日起计算，在质保期内，一切原因引起的故障，中标人负责保修，如维修无法解决的，应更换新件，维修相关的所有费用由中标人承担。 2.2、彩色多普勒超声诊断仪2：除耗材及易损件外，彩色多普勒超声诊断仪整机、超声探头等原厂设备保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（超声专用手术床等）保修≥1年（365天/年）；从产品验收合格之日起计算，在质保期内，一切原因引起的故障，中标人负责保修，如维修无法解决的，应更换新件，维修相关的所有费用由中标人承担。 2.3、彩色多普勒超声诊断仪3：除耗材及易损件外，彩色多普勒超声诊断仪整机、超声探头等原厂设备保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（超声专用手术床等）保修≥1年（365天/年）；从产品验收合格之日起计算，在质保期内，一切原因引起的故障，中标人负责保修，如维修无法解决的，应更换新件，维修相关的所有费用由中标人承担。 2.4、腹腔镜系统：除耗材及易损件外，内窥镜摄像主机整机、影像模块、气腹机、冷光源、内窥镜保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（消毒盒、台车等）保修≥1年（365天/年）；从产品验收合格之日起计算，在质保期内，一切原因引起的故障，中标人负责保修，如维修无法解决的，应更换新件，维修相关的所有费用由中标人承担。 2.5、内窥镜摄像系统：除耗材及易损件外，内窥镜摄像主机整机、影像模块、气腹机、冷光源、内窥镜保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（消毒盒、台车等）保修≥1年（365天/年）；从产品验收合格之日起计算，在质保期内，一切原因引起的故障，中标人负责保修，如维修无法解决的，应更换新件，维修相关的所有费用由中标人承担。 |
| ★ | 3 | 报价要求 | 报价应为已经包括了运送到指定地点的货物、搬运费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、验收、人力成本、税金等交付使用的所有费用；报价不得高于采购预算，且报价方案唯一，报价高于采购预算按投标无效处理。 |
|  | 4 | 培训要求 | 4.1设备安装时提供操作培训、临床应用培训、清洁消毒培训及维修保养培训等设备使用及日常管理的相关培训，同时在后续使用中能根据采购人需要提供相关补充培训，确保设备使用维护良好； 4.2临床应用培训：中标人负责安排具备设备原厂临床应用培训老师，上门提供设备临床应用培训≥2次，每次≥3天，相关费用由中标人承担； 4.3维修维护培训：中标人负责对采购人的工程技术人员进行设备维修、保养、巡检、质控等设备后续运维相关的培训，相关费用由中标人承担。 |
|  | 5 | 维修服务 | 保修期内，如设备出现故障,接到采购人报修电话后需立即响应，厂方工程师能通过电话方式指导排除问题，响应时间≤2小时；无法排除处理时，≤8小时内到达现场服务；如遇重大技术问题需及时组织各相关技术人员进行讨论，确定方案，并以最快的速度解决采购人的问题。 |
| ★ | 6 | 保养服务 | 保修期内由具备设备原厂授权资质的技术人员上门，提供设备巡检、保养、质控服务，并提供完整的服务报告，频率≥2次/年，除耗材及易损件费用外，免收人工费、差旅费、配件费等其他费用。同时，须按照设备维护保养手册及相关规范要求，对设备执行预防性维修及维护保养，频率≥1次/年；维护保养内容包括但不限于相关保养套件更换、性能检测等，完成后出具书面报告，所更换的保养套件、维护相关材料等费用由中标人承担。 |
|  | 7 | 维修配件供应 | 维修配件能够长期供应，厂家保证在设备停产后备件供应：≥10年。 |
|  | 8 | 软件更新升级 | 设备保修期内根据厂家发布的最新版本软件随时更新升级，相关费用由中标人承担。 |
|  | 9 | 安装调试 | 设备到达采购人项目现场前，中标人提供安装前期准备书面通知，并协助采购人做好安装前准备。到货后由中标人的技术人员到现场进行安装调试，采购人无需额外支付相关费用。安装、调试后应达到承诺的技术指标。 |
| ★ | 10 | 信息接口 | 设备如需与采购人信息系统（如：PACS、LIS、HIS系统等）连接，信息系统接口等费用由中标人承担。 |
|  | 11 | 备品提供 | 保修期内如设备出现故障，≥10个工作日无法修复的，中标人需提供备品给采购人使用。 |
| ★ | 12 | 计量校准 | 按照国家、省市相关规范及行业相关标准要求，如需进行计量校准（包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行）的设备及附属设施，需由第三方专业机构进行计量校准及相关检测，相关检测费用由中标人承担。 |
|  | 13 | 设备出厂时间要求 | 交货设备须为最新出厂的设备，设备到货日期距生产日期：进口设备≤8个月，国产设备≤4个月。 |
|  | 14 | 资料文书 | 供货时提供整套完整的中文技术文件，包括产品合格证、使用说明书、简明操作流程卡、维修保养手册等。 |
|  | 15 | 其他要求1 | 15.1有实施技术方案；15.2保修期限的响应；15.3有服务方案；15.4有投标人业绩。 |
|  | 16 | 其他要求2 | 中标人需在中标公告发布后3天内送2本投标文件给采购代理机构，由采购代理机构交由采购人作为存档之用。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 套 | 1.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 套 | 1.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 套 | 1.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 医用内窥镜 | 腹腔镜系统 | 套 | 2.00 | 1,253,166.00 | 2,506,332.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 | △ | 医用内窥镜 | 内窥镜摄像系统 | 套 | 1.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 工业 | 详见附表五 |

附表一：彩色多普勒超声诊断仪1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概述 |
|  | 2 | 1、设备需要实现的功能和目标：于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、经直肠（肛瘘彩超）等方面的检查。 |
| ★ | 3 | 2、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。 |
|  | 4 | 二、技术参数 |
|  | 5 | 1、图像输出设备要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶图像输出设备 |
|  | 6 | 2、触摸屏要求：≥12英寸彩色触摸屏，可独立调节前后倾斜角度；支持手势功能操作控制；支持操作触屏菜单快速添加删除编辑；支持三维图像调节，图像测量等应用。支持常用检查模式及探头快速同步切换应用。 |
|  | 7 | 3、操作面板具有6向独立电动调节功能（即上下升降、左右旋转和前后平移等）。 |
|  | 8 | 4、探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致。 |
|  | 9 | 5、系统成像参数及技术 |
|  | 10 | 5.1、具备数字化二维灰阶成像单元，增益：≥100bd，动态范围：≥200bd。 |
|  | 11 | 5.2、具备数字化彩色多普勒单元、数字化频谱多普勒显示和分析单元、数字化能量血流成像单元。 |
|  | 12 | 5.3、具备探头谐波成像技术，可用于全部2D探头，谐波频率可视可调，具体频率数值可显示。 |
| ▲ | 13 | 5.4、具有高清晰斑点噪音抑制技术(可以支持所有探头，可以多级调节)。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 14 | 5.5、具备空间复合成像技术。 |
|  | 15 | 5.6、具备连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像） |
|  | 16 | 5.7、频谱多普勒成像：PW血流速度≥8.5m/s；CW：≥25m/s； |
| ▲ | 17 | 5.8、线阵探头彩色多普勒成像取样框旋转角度：≥±30°，支持B/C同款。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
| ▲ | 18 | 5.9、组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式，具备TDI定量分析功能，≥7个节段同步定量分析曲线，支持心肌应变、运动速度等分析参数）（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 19 | 5.10、备全域或宽域动态聚焦技术，非独立单个或多个焦点聚焦调节，同时具备图像内不任意区域独立聚焦显微成像技术。 |
| ▲ | 20 | 5.11、支持腹部探头声衰减成像，声衰减系数支持最大值、最小值、平均值分析，支持成像稳定性提示、质控图提示等指标，可测量对肝脏组织的衰减系数及可视化，提高测量结果一致性可重复可靠性，用于脂肪肝的量化评估诊断。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 21 | 5.12、支持实时自动声速匹配技术同步显示声速数值，并支持特异性组织类型参数成像 |
|  | 22 | 5.13、具备超微血流成像技术，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，具备彩色、能量、数字减影模式，支持3D的Color、Power模式。 |
|  | 23 | 5.14、立体血流技术，可呈现血流的上下、左右、前后三维关系 |
|  | 24 | 5.15、凸阵、线阵探头均支持穿刺针增强技术，可以双屏双实时对比显示增强前后效果，并支持自适应自动进行校正角度，具备多角度穿刺引导功能。 |
|  | 25 | 5.16、具有双计时器，支持向后存储≥8分钟电影。并支持动态电影快速剪辑调节再存储。 |
|  | 26 | 5.17、一键自动优化，要求能够一键快速优化二维图像增益、造影图像增益、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像增益、频谱图像标尺、频谱图像壁滤波、频谱取样门大小、取样门位置、取样门偏转角度。 |
|  | 27 | 6、弹性成像 |
|  | 28 | 6.1、应变式弹性成像 |
|  | 29 | 6.1.1、具有压力提示，可逐帧图像查看压力大小，具有压力补偿技术。 |
|  | 30 | 6.1.2、可测量应变、应变率和应变直方图。 |
|  | 31 | 6.1.3、具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能 |
|  | 32 | 6.2、剪切波定量弹性成像 |
| ▲ | 33 | 6.2.1、支持应变式探头和剪切波弹性成像功能，具备二维剪切波和点式剪切波，可动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内探头。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 34 | 6.2.2、具备组织硬度定量分析软件，弹性定量参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度。 |
|  | 35 | 6.2.3、具有质控稳定性指数、质控图、质控指数。 |
|  | 36 | 6.2.4、可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median 等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考 |
|  | 37 | 6.2.5、具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形大小可视可调。 |
|  | 38 | 6.2.6、剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域 2cm-3cm 时，帧率≥5 帧/秒 |
|  | 39 | 6.2.7、支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。 |
|  | 40 | 6.2.8、应变式弹性成像支持所有浅表探头、腔内探头及双平面探头；剪切波弹性成像支持腹部探头、浅表探头、腔内探头及双平面探头等。 |
| ▲ | 41 | 6.2.9、应变式弹性成像具备应变及应变比分析、支持应变直方图分析；剪切波弹性支持组织硬度定量分析软件，弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息，并支持分析平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，生成在机报告并且提供临床诊断参考阈值（提供证明图片） |
|  | 42 | 6.2.10、支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示 |
|  | 43 | 6.2.11、弹性成像具备高帧率模式，帧率≥5帧/s |
|  | 44 | 6.2.12、支持腔内剪切波成像，肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能。 |
|  | 45 | 6.2.13、全屏图像无焦点聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，支持全探头应用。 |
|  | 46 | 7、造影成像 |
|  | 47 | 7.1、造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、双平面探头。 |
|  | 48 | 7.2、支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式， |
|  | 49 | 7.3、支持造影图像和组织图像位置互换 |
|  | 50 | 7.4、支持微血管造影增强功能 |
|  | 51 | 7.5、支持低机械指数造影 |
|  | 52 | 7.6、具有计时器 |
|  | 53 | 7.7、可向后存储≥8 分钟电影 |
|  | 54 | 7.8、造影定量分析功能：支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动， ROI≥5 个 |
|  | 55 | 7.9、具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置。实时造影时，支持对组织灰阶图像进行标记，标记点同步映射到造影的图像上。 |
|  | 56 | 8、测量分析和报告 |
|  | 57 | 8.1、肝肾比测量：可一键识别肝肾皮质，基于 B 图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估。 |
|  | 58 | 8.2、血管内中膜自动测量技术：测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI 长度、测量长度及质量指标，具有 IMT 分析评估曲线。 |
|  | 59 | 8.3、血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新≥5组 IMT 内膜厚度值。 |
|  | 60 | 8.4、全自动左心射血分数的测量：无需连接心电图，对冻结的心脏图像，可一键自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且双幅图像显示，自动得出 EF、SV等测量数值。 |
|  | 61 | 8.5、动态向量血流：可追踪血流速度的大小和方向，通过彩色编码显示外周血管的血流动力学特征，且无角度依赖，分辨率达毫秒级。 |
|  | 62 | 8.6、具备新生儿髋关节测量功能，可自动测量α角、β角并进行分型。 |
|  | 63 | 8.7、自动生产相关报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等DICOM结构化报告。 |
|  | 64 | 8.8、基于 TCP/IP 协议，可将超声图像及报告直接传送到 PC 端。 |
|  | 65 | 9、探头 |
|  | 66 | 9.1、频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到22 MHz。 |
| ▲ | 67 | 9.2、压电晶体材料：所有探头均采用单晶体(纯净波晶体或同规格及以上)材料。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家或厂家授权公司的公章）等证明材料） |
|  | 68 | 9.3、成像主要参数： |
|  | 69 | 9.3.1、成人心脏单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率1-5MHz，数量：1把。 |
|  | 70 | 9.3.2、腹部单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率1-5MHz，数量：1把。 |
|  | 71 | 9.3.3、血管兼容浅表单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率3-12MHz，数量：1把。 |
| ★ | 72 | 9.3.4、双平面单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率4-13MHz，数量：1把。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 73 | 9.3.5、腔内单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率3-11MHz，数量：1把。 |
| ▲ | 74 | 10、配备超声影像图文工作站、便携式超声影像图文工作站、专业超声诊疗床及诊疗椅。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 75 | 11、提供原厂售后服务承诺，要求整机保修≥3年（含定期维护保养），终身维修服务。 |
|  | 76 | 12、配备超声探头消毒器，支持对腹部、心脏、浅表、小器官、腔内等部位检查的线阵、凸阵及四维超声探头进行快速消毒。 |
| ▲ | 77 | 13、配置需求（单台配置）: 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 彩色多普勒超声诊断仪; 台; 1; 最新软硬件版本. 2; 双平面探头; 把; 1; 单晶体（纯净波、冰晶或同规格及以上）. 3; 腹部探头; 把; 1; 单晶体（纯净波、冰晶或同规格及以上）. 4; 心脏探头; 把; 1; 单晶体（纯净波、冰晶或同规格及以上）. 5; 腔内探头; 把; 1; 单晶体（纯净波、冰晶或同规格及以上）. 6; 血管浅表兼容探头; 把; 1; 单晶体（纯净波、冰晶或同规格及以上）. 7; 临床应用软件; 套; 1; 配备的探头所需的全套临床应用软件，最新版本. 8; 超声影像图文工作站; 件; 1. 9; 便携式超声影像图文工作站; 件; 2. 10; 耦合剂加热装置; 件; 1. 11; 超声探头消毒器; 件; 1. 12; 专业超声诊疗床及诊疗椅; 件; 1. 13; 防水防尘罩; 件; 1. 14; 说明书、保修卡、合格证、维修手册、设备快速操作指南等技术资料; 套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：彩色多普勒超声诊断仪2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概述 |
|  | 2 | 1.设备需要实现的功能和目标：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、食道等方面的检查，侧重于心脏、血管方面的检查。 |
| ★ | 3 | 2.所投产品具有有效的医疗器械注册证明。 |
|  | 4 | 二、技术参数 |
|  | 5 | 主机成像系统 |
|  | 6 | 1.1、图像输出设备要求：≥21英寸高分辨率彩色液晶图像输出设备，分辨率≥1920×1080，可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单，同屏可显示两种不同类型探头的图像。 |
| ▲ | 7 | 1.2、触摸屏要求：≥12英寸彩色触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可与主显示器同步实时显示动态图像，并通过触摸进行容积图像的旋转、放大等调整操作。 |
|  | 8 | 1.3、操作面板具有6向独立电动调节功能（即上下升降、左右旋转和前后平移等）。 |
|  | 9 | 1.4、探头接口数量≥4个，均为微型无针式接口且大小一致、通用，可同时支持三维探头并可任意互换。 |
|  | 10 | 1.5、数字化通道，具有集束精准发射及海量并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理。 |
|  | 11 | 1.6、支持单晶体（冰晶、纯净波等）探头≥8支，支持单晶体（冰晶、纯净波等）矩阵实时三维探头≥4支。 |
| ▲ | 12 | 1.7、矩阵实时三维探头技术：具备单晶体(纯净波或同规格及以上)矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、小儿心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术。 |
|  | 13 | 1.8、具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5 级可调。 |
|  | 14 | 1.9、具备数字化二维灰阶成像单元，增益：≥100bd，动态范围：≥310bd（提供技术白皮书证明）。 |
|  | 15 | 1.10、具备M型显像单元，具有 M 型及解剖 M 型技术,可 360 度任意旋转M 型取样线角度。 |
|  | 16 | 1.11、备彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术、微视血流成像技术、二维彩色模式、实时三维彩色模式、彩色 M 型模式、组织多普勒模式等成像模式。 |
|  | 17 | 1.12、扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 |
|  | 18 | 1.13、组织多普勒技术(TDI/或 DTI)，具有彩色，谐波，PW，M 型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 |
|  | 19 | 1.14、数字化通道：≥7,000,000（提供技术白皮书证明）。 |
|  | 20 | 1.15、具备探头谐波成像技术，可用于全部2D探头，谐波频率可视可调，具体频率数值可显示。。 |
|  | 21 | 1.16、具备专业心超工作者定制界面，具有 2D、3D 功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性。 |
|  | 22 | 2、二维灰阶成像单元 |
|  | 23 | 2.1、具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥4级），支持所有探头。 |
|  | 24 | 2.2、具备实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束。 |
|  | 25 | 2.3、具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用。 |
|  | 26 | 2.4、一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC 曲线等成像参数，自动实时持续增益补偿。 |
|  | 27 | 2.5、侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调。 |
|  | 28 | 2.6、分辨率和帧频可视可调，超宽视野全景成像技术。 |
|  | 29 | 2.7、具备专业心超工作者定制界面。 |
|  | 30 | 2.8、穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能。 |
|  | 31 | 3、彩色血流成像单元 |
|  | 32 | 3.1、自适应超宽频带彩色多普勒成像技术。 |
|  | 33 | 3.2、微视血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D 对比模式，具有 8 种 map 图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（附图证明）。 |
|  | 34 | 3.3、具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像。 |
| ▲ | 35 | 3.4、具备内置原厂冠脉血流显像软件，可去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）。 |
|  | 36 | 3.5、具备彩色增益独立调节能力，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。 |
|  | 37 | 4、频谱多普勒成像单元及分析系统 |
|  | 38 | 4.1、具有PW、CW、High PRF 等模式，高性能三同步成像。 |
|  | 39 | 4.2、实时自动多普勒测量分析，多普勒频率显示、独立可调。 |
|  | 40 | 4.3、具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整基线及量程等参数至最佳范围。 |
|  | 41 | 4.4、频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择。 |
|  | 42 | 4.5、自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置（跟随探头的移动实时追踪血管位置），调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性，自动计算各血流动力学参数，参数可根据采购人需要灵活进行选择。 |
|  | 43 | 5、组织多普勒成像单元 |
|  | 44 | 5.1、具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像。 |
|  | 45 | 5.2、二维、速度曲线同屏显示。 |
|  | 46 | 5.3、专业TDI测量软件包，组织多普勒信号可直接转换为应变图和应变率图，进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析。 |
| ▲ | 47 | 5.4、提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 |
|  | 48 | 6、组织谐波成像单元 |
|  | 49 | 6.1、具备组织谐波技术。 |
|  | 50 | 6.2、谐波频率可显示并多级可调。 |
|  | 51 | 7、超声造影成像单元 |
|  | 52 | 7.1、造影成像单元，包含 LVO、LowMI 实时灌注成像和Flash 爆破造影成像。 |
|  | 53 | 7.2、可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用。 |
|  | 54 | 7.3、具有负荷超声成像下的心肌灌注造影。 |
|  | 55 | 7.4、具有造影计时器以及闪烁造影成像技术。 |
|  | 56 | 7.5、具有心腔和心肌造影成像。 |
|  | 57 | 7.6、具有腹部、浅表、血管造影应用，支持血管/腹部造影成像。 |
|  | 58 | 7.7、造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科等需求。 |
|  | 59 | 7.8、具备造影定量分析软件，可提供≥6 种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6 分钟 |
|  | 60 | 7.9、具有实时双幅造影对比成像模式，支持实时相交互两个平面同屏同时相双幅成像技术，支持实时三维造影成像技术。 |
|  | 61 | 7.10、组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调。 |
|  | 62 | 8、心脏实时三维成像单元 |
| ▲ | 63 | 8.1、支持单晶体(纯净波或同规格及以上)矩阵实时三维探头，具有实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现结构和功能定量)。 |
|  | 64 | 8.2、支持三维成像直接测量距离、面积等参数。 |
|  | 65 | 8.3、矩阵实时三维探头支持在不移动探头的情况下，获取所需任意平面显像。 |
|  | 66 | 8.4、智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式以及多平面模式等，可在二维、彩色、M 型、TDI、负荷等多种模式下应用。 |
|  | 67 | 8.5、同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向；实时任意多平面成像具有自动心脏功能定量分析。 |
|  | 68 | 8.6、具备四维灰阶成像和实时三维或四维血流成像。 |
|  | 69 | 8.7、具备四维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频。 |
|  | 70 | 8.8、具备实时三维缩放成像，专业成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像。 |
|  | 71 | 8.9、具备实时三维高帧频成像。 |
|  | 72 | 8.10、具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。 |
| ▲ | 73 | 8.11、具有平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等。 |
|  | 74 | 8.12、实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，具有实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示。 |
|  | 75 | 8.13、实时三维 MPR 显示具有任意平面调整。 |
|  | 76 | 8.14、实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区。 |
|  | 77 | 8.15、实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像。 |
|  | 78 | 8.16、实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小。 |
|  | 79 | 8.17、具有触摸屏同步显示超声图像输出设备三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等。 |
|  | 80 | 9、负荷超声成像单元 |
|  | 81 | 9.1、内置专业负荷超声模块，可自定义编辑模板。 |
|  | 82 | 9.2、具备负荷超声斑点追踪定量分析。 |
|  | 83 | 9.3、智能旋转角度可植入负荷超声模板中，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段，加快工作流程。 |
|  | 84 | 10、弹性成像技术 |
|  | 85 | 10.1、实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。 |
|  | 86 | 10.2、具备囊实性结构鉴别弹性成像技术。 |
|  | 87 | 10.3、具有浅表及腔内弹性成像。 |
|  | 88 | 11、测量及定量分析 |
|  | 89 | 11.1、支持血管内中膜厚度自动测量，对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置。 |
|  | 90 | 11.2、具备心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供 17 和 18 节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖 M 型显示模式等，并可同屏对照显示。 |
|  | 91 | 11.3、可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析。 |
|  | 92 | 11.4、自动化二维心功能定量技术。 |
|  | 93 | 11.4.1、自动二维左心室功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算 EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF。 |
|  | 94 | 11.4.2、自动左心房功能定量，可快速获取左心房容积参数及曲线。 |
| ▲ | 95 | 11.5、心脏自动应变定量 |
|  | 96 | 11.5.1、具备自动应变分析模块，不依赖 ECG 可在机及脱机分析超声图像。 |
|  | 97 | 11.5.2、具有心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用。 |
|  | 98 | 11.5.3、全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图。 |
|  | 99 | 11.5.4、具备专业二维左心房定量工具：可提供左心房整体应变数值及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面），全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值。 |
|  | 100 | 11.5.5、全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线。 |
|  | 101 | 11.5.6、专业的结合的智能化自动应变分析模块 |
|  | 102 | 11.6、自动心肌运动定量 |
|  | 103 | 11.6.1、可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖 ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息。 |
|  | 104 | 11.6.2、可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏 EF 值、左心室长轴应变及达峰时间结果，结果以牛眼图显示。 |
|  | 105 | 11.6.3、快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴 FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以牛眼图显示。 |
|  | 106 | 11.6.4、自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。 |
|  | 107 | 11.7、三维心功能定量 |
|  | 108 | 11.7.1、以LV节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及≥17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数。 |
|  | 109 | 11.7.2、自动计算包括但不限于15节段、10节段、5节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差。 |
|  | 110 | 11.7.3、具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值。 |
|  | 111 | 11.7.4、自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像。 |
| ▲ | 112 | 11.8、动态心脏模型 |
|  | 113 | 11.8.1、自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能。 |
|  | 114 | 11.8.2、通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线。 |
|  | 115 | 11.8.3、提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括但不限于左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等。 |
|  | 116 | 11.8.4、支持多个心动周期分析，并自动显示平均结果，帮助获得心脏功能参数。 |
| ▲ | 117 | 11.9、三维模式下自动识别追踪定位瓣环和瓣叶结构，动态分析二尖瓣收缩期复杂的解剖结构，获得静态和动态模型可视化二尖瓣结构，支持自动和手动编辑二尖瓣模型。 |
| ▲ | 118 | 11.10、支持三维自动左心耳定量功能，基于三维数据自动识别分析左心耳结构，可自动测量LAA开口最小和最大径，周长和面积等数值。 |
|  | 119 | 11.11、超声声速自动校正技术 |
|  | 120 | 11.11.1、针对肥胖及困难病人。 |
|  | 121 | 11.11.2、可用于浅表检查，并可调整级别。 |
|  | 122 | 11.11.3、具有专门的预置条件。 |
|  | 123 | 12、图像存储与（电影）回放重现单元 |
|  | 124 | 12.1、内置图像管理系统，支持超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。 |
|  | 125 | 12.2、动态图像、静态图像以AVI、JPEG或其他格式直接存储于可移动媒介。 |
|  | 126 | 12.3、支持压缩和高清DICOM图像传输。 |
|  | 127 | 12.4、主机内置硬盘：≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等。 |
|  | 128 | 13、病案管理单元 |
|  | 129 | 13.1、具有病案管理单元，可实现对包括病人资料、报告、图像等在内的参数进行存储、修改和检索等。 |
|  | 130 | 13.2、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |
|  | 131 | 14、输入和输出信号： |
|  | 132 | 14.1、输入：DICOM，ECG，USB。 |
|  | 133 | 14.2、输出：DP高清数字化输出，USB。 |
|  | 134 | 14.3、医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件，支持高清DICOM传输。 |
|  | 135 | 14.4、支持DICOM打印。 |
|  | 136 | 14.5、支持DVD／USB图像导出存储。 |
|  | 137 | 15、探头规格 |
|  | 138 | 15.1、频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到22 MHz。 |
|  | 139 | 15.2、类型:相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、矩阵实时三维探头。 |
| ▲ | 140 | 15.3压电晶体材料：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、矩阵实时三维探头均具备采用单晶体(纯净波晶体或同规格及以上)材料。 |
|  | 141 | 15.4、成像主要参数 |
|  | 142 | 15.4.1、成人心脏单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率1-5MHz，数量：1把。 |
|  | 143 | 15.4.2、小儿心脏单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率2-9MHz，数量：1把。 |
|  | 144 | 15.4.3、腹部单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率1-5MHz，数量：1把。 |
|  | 145 | 15.4.4、血管兼容浅表单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率3-12MHz，数量：1把。 |
| ★ | 146 | 15.4.5、成人经食管单晶体（纯净波或同规格及以上）矩阵实时三维探头：可覆盖成像频率2-8MHz，数量：1把。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 147 | 15.4.6、扫描深度：支持最大扫描深度≥39cm。 |
|  | 148 | 15.4.7、扫描速率： 相控阵,成像角度≥120°，20cm深度时，帧速率＞80帧/秒；凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥38帧/秒。 |
|  | 149 | 15.4.8、声束聚焦：发射接收动态连续聚焦。 |
|  | 150 | 15.4.9、回放重现及存储：存储时间≥6 分钟。 |
|  | 151 | 15.4.10、预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个。 |
|  | 152 | 15.4.11、增益调节：2D/Color/Doppler 可独立调节,TGC 分段≥8，支持LGC分段调节 |
|  | 153 | 15.5、彩色多普勒 |
|  | 154 | 15.5.1、显示方式：速度显示、能量显示、速度显示、方差显示等。 |
|  | 155 | 15.5.2、实时二同步/三同步显示（二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示）。 |
|  | 156 | 15.5.3、彩色显示帧频：全视野, 18cm深,帧频≥18帧/秒。 |
|  | 157 | 15.5.4、彩色显示角度： 10-120°选择。 |
|  | 158 | 15.5.5、组织多普勒帧频：全视野，18cm 深，帧频≥110 帧/秒。 |
|  | 159 | 15.5.6、显示位置调整：彩色感兴趣的图像范围：-20°-+20°。 |
|  | 160 | 15.5.7、显示控制：零位移动分≥15级,黑/白与彩色比较、彩色对比。 |
|  | 161 | 15.5.8、彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)。 |
|  | 162 | 15.6、频率多普勒 |
|  | 163 | 15.6.1、脉冲波多普勒 PWD，连续波多普勒 CWD，高脉冲重复频率HPRF。 |
|  | 164 | 15.6.2、多普勒探头与频率：PWD，CWD。 |
|  | 165 | 15.6.3、最大测量速度：PWD，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥7m/s;CWD，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s。 |
|  | 166 | 15.6.4、最低测量速度： 小于等于1mm/s (非噪声信号)。 |
|  | 167 | 15.6.5、显示方式：B/D、B/C/D、D等。 |
|  | 168 | 15.6.6、电影回放： ≥2000帧（或90秒）。 |
|  | 169 | 15.6.7、零位移动：≥6级。 |
|  | 170 | 15.6.8、取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm；分级可调。 |
|  | 171 | 15.6.9、显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
|  | 172 | 15.7、三维成像主要参数。 |
|  | 173 | 15.7.1、实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能。 |
|  | 174 | 15.7.2、具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式。 |
|  | 175 | 15.7.3、具备单心动周期、多心动周期成像模式。 |
|  | 176 | 15.7.4、具备HVR高帧频成像模式。 |
| ▲ | 177 | 15.7.5、经胸和经食管探头实时三维成像容积角度≥100×100度。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 178 | 15.7.6、具备光源心腔镜成像模式、平面光源和深度光源成像模式。 |
|  | 179 | 15.7.7、支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声。 |
|  | 180 | 16、其他 |
|  | 181 | 16.1、动态图像采集,存储, 一次连续采集：≥100 幅。 |
|  | 182 | 16.2、同屏电影回放：≥4 画面,可调回放速度。 |
|  | 183 | 16.3、主机超大硬盘容量：≥1TB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息。通用 USB 接口≥4个。 |
|  | 184 | 16.4、支持报告存储,检索,统计。 |
|  | 185 | 16.5、图像存储时可隐去病案信息进行存储。 |
|  | 186 | 16.6、设备主机自带 DICOM 图像阅读器。 |
|  | 187 | 16.7、配备超声影像图文工作站、专业超声诊疗床及诊疗椅。 |
|  | 188 | 16.8、提供原厂售后服务承诺，要求整机保修≥3年（含定期维护保养），终身维修服务。（提供产品彩页/厂家产品说明书/技术说明函（带有厂家的公章）等证明材料） |
|  | 189 | 16.9、配备超声探头消毒器，支持对腹部、心脏、浅表、小器官、腔内等部位检查的线阵、凸阵及四维超声探头进行快速消毒。 |
| ▲ | 190 | 17、配置需求（单台配置）: 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 彩色多普勒超声诊断仪; 台; 1; 最新软硬件版本. 2; 腹部探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 3; 血管浅表兼容探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 4; 成人心脏探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 5; 小儿心脏探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 6; 成人经食管矩阵实时三维探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 7; 临床应用软件; 套; 1; 配备的探头所需的全套临床应用软件，最新版本. 8; 超声影像图文工作站; 件; 1. 9; 超声探头消毒器; 件; 1. 10; 耦合剂加热装置; 件; 1. 11; 专业超声诊疗床及诊疗椅; 件; 1. 12; 防水防尘罩; 件; 1. 13; 说明书、保修卡、合格证、维修手册、设备快速操作指南等技术资料; 套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：彩色多普勒超声诊断仪3

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概述 |
|  | 2 | 1、设备需要实现的功能和目标：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、食道等方面的检查，侧重于心脏、血管方面的检查。 |
| ★ | 3 | 2、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。 |
|  | 4 | 二、技术参数 |
|  | 5 | 1、主机成像系统 |
|  | 6 | 1.1、图像输出设备要求：≥21英寸高分辨率彩色液晶图像输出设备，分辨率≥1920×1080，可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单，同屏可显示两种不同类型探头的图像。 |
| ▲ | 7 | 1.2、触摸屏要求：≥12英寸彩色触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可与主显示器同步实时显示动态图像，并通过触摸进行容积图像的旋转、放大等调整操作。 |
|  | 8 | 1.3、操作面板具有6向独立电动调节功能（即上下升降、左右旋转和前后平移等）。 |
|  | 9 | 1.4、探头接口数量≥4个，均为微型无针式接口且大小一致、通用，可同时支持三维探头并可任意互换。 |
|  | 10 | 1.5、数字化通道，具有集束精准发射及海量并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理。 |
|  | 11 | 1.6、支持单晶体（冰晶、纯净波等）探头≥8支，支持单晶体（冰晶、纯净波等）矩阵实时三维探头≥4支。 |
| ▲ | 12 | 1.7、矩阵实时三维探头技术：具备单晶体单晶体(纯净波或同规格及以上)矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、小儿心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术。 |
|  | 13 | 1.8、具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5 级可调。 |
|  | 14 | 1.9、具备数字化二维灰阶成像单元，增益：≥100bd，动态范围：≥310bd（提供技术白皮书证明）。 |
|  | 15 | 1.10、具备M型显像单元，具有 M 型及解剖 M 型技术,可 360 度任意旋转M 型取样线角度。 |
|  | 16 | 1.11、备彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术、微视血流成像技术、二维彩色模式、实时三维彩色模式、彩色 M 型模式、组织多普勒模式等成像模式。 |
|  | 17 | 1.12、扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 |
|  | 18 | 1.13、组织多普勒技术(TDI/或 DTI)，具有彩色，谐波，PW，M 型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 |
|  | 19 | 1.14、数字化通道：≥7,000,000（提供技术白皮书证明）。 |
|  | 20 | 1.15、具备探头谐波成像技术，可用于全部2D探头，谐波频率可视可调，具体频率数值可显示。。 |
|  | 21 | 1.16、具备专业心超工作者定制界面，具有 2D、3D 功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性。 |
|  | 22 | 2、二维灰阶成像单元 |
|  | 23 | 2.1、具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥4级），支持所有探头。 |
|  | 24 | 2.2、具备实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束。 |
|  | 25 | 2.3、具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用。 |
|  | 26 | 2.4、一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC 曲线等成像参数，自动实时持续增益补偿。 |
|  | 27 | 2.5、侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调。 |
|  | 28 | 2.6、分辨率和帧频可视可调，超宽视野全景成像技术。 |
|  | 29 | 2.7、具备专业心超工作者定制界面。 |
|  | 30 | 2.8、穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能。 |
|  | 31 | 3、彩色血流成像单元 |
|  | 32 | 3.1、自适应超宽频带彩色多普勒成像技术。 |
|  | 33 | 3.2、微视血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D 对比模式，具有 8 种 map 图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（附图证明）。 |
|  | 34 | 3.3、具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像。 |
| ▲ | 35 | 3.4、具备内置原厂冠脉血流显像软件，可去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）。 |
|  | 36 | 3.5、具备彩色增益独立调节能力，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。 |
|  | 37 | 4、频谱多普勒成像单元及分析系统 |
|  | 38 | 4.1、具有PW、CW、High PRF 等模式，高性能三同步成像。 |
|  | 39 | 4.2、实时自动多普勒测量分析，多普勒频率显示、独立可调。 |
|  | 40 | 4.3、具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整基线及量程等参数至最佳范围。 |
|  | 41 | 4.4、频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择。 |
|  | 42 | 4.5、自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置（跟随探头的移动实时追踪血管位置），调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性，自动计算各血流动力学参数，参数可根据采购人需要灵活进行选择。 |
|  | 43 | 5、组织多普勒成像单元 |
|  | 44 | 5.1、具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像。 |
|  | 45 | 5.2、二维、速度曲线同屏显示。 |
|  | 46 | 5.3、专业TDI测量软件包，组织多普勒信号可直接转换为应变图和应变率图，进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析。 |
| ▲ | 47 | 5.4、提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 |
|  | 48 | 6、组织谐波成像单元 |
|  | 49 | 6.1、具备组织谐波技术。 |
|  | 50 | 6.2、谐波频率可显示并多级可调。 |
|  | 51 | 7、超声造影成像单元 |
|  | 52 | 7.1、造影成像单元，包含 LVO、LowMI 实时灌注成像和Flash 爆破造影成像。 |
|  | 53 | 7.2、可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用。 |
|  | 54 | 7.3、具有负荷超声成像下的心肌灌注造影。 |
|  | 55 | 7.4、具有造影计时器以及闪烁造影成像技术。 |
|  | 56 | 7.5、具有心腔和心肌造影成像。 |
|  | 57 | 7.6、具有腹部、浅表、血管造影应用，支持血管/腹部造影成像。 |
|  | 58 | 7.7、造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科等需求。 |
|  | 59 | 7.8、具备造影定量分析软件，可提供≥6 种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6 分钟 |
|  | 60 | 7.9、具有实时双幅造影对比成像模式，支持实时相交互两个平面同屏同时相双幅成像技术，支持实时三维造影成像技术。 |
|  | 61 | 7.10、组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调。 |
|  | 62 | 18、心脏实时三维成像单元 |
| ▲ | 63 | 8.1、支持单晶体单晶体(纯净波或同规格及以上)矩阵实时三维探头，具有实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现结构和功能定量)。 |
|  | 64 | 8.2、支持三维成像直接测量距离、面积等参数。 |
|  | 65 | 8.3、矩阵实时三维探头支持在不移动探头的情况下，获取所需任意平面显像。 |
|  | 66 | 8.4、智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式以及多平面模式等，可在二维、彩色、M 型、TDI、负荷等多种模式下应用。 |
|  | 67 | 8.5、同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向；实时任意多平面成像具有自动心脏功能定量分析。 |
|  | 68 | 8.6、具备四维灰阶成像和实时三维或四维血流成像。 |
|  | 69 | 8.7、具备四维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频。 |
|  | 70 | 8.8、具备实时三维缩放成像，专业成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像。 |
|  | 71 | 8.9、具备实时三维高帧频成像。 |
|  | 72 | 8.10、具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。 |
| ▲ | 73 | 8.11、具有平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等。 |
|  | 74 | 8.12、实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，具有实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示。 |
|  | 75 | 8.13、实时三维 MPR 显示具有任意平面调整。 |
|  | 76 | 8.14、实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区。 |
|  | 77 | 8.15、实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像。 |
|  | 78 | 8.16、实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小。 |
|  | 79 | 8.17、具有触摸屏同步显示超声图像输出设备三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等。 |
|  | 80 | 9、负荷超声成像单元 |
|  | 81 | 9.1、内置专业负荷超声模块，可自定义编辑模板。 |
|  | 82 | 9.2、具备负荷超声斑点追踪定量分析。 |
|  | 83 | 9.3、智能旋转角度可植入负荷超声模板中，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段，加快工作流程。 |
|  | 84 | 10、弹性成像技术 |
|  | 85 | 10.1、实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。 |
|  | 86 | 10.2、具备囊实性结构鉴别弹性成像技术。 |
|  | 87 | 10.3具有浅表及腔内弹性成像。 |
|  | 88 | 11、测量及定量分析 |
|  | 89 | 11.1、支持血管内中膜厚度自动测量，对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置。 |
|  | 90 | 11.2、具备心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供 17 和 18 节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖 M 型显示模式等，并可同屏对照显示。 |
|  | 91 | 11.3、可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析。 |
|  | 92 | 11.4、自动化二维心功能定量技术。 |
|  | 93 | 11.4.1、自动二维左心室功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算 EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF。 |
|  | 94 | 11.4.2、自动左心房功能定量，可快速获取左心房容积参数及曲线。 |
| ▲ | 95 | 11.5、心脏自动应变定量 |
|  | 96 | 11.5.1、具备自动应变分析模块，不依赖 ECG 可在机及脱机分析超声图像。 |
|  | 97 | 11.5.2、具有心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用。 |
|  | 98 | 11.5.3、全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图。 |
|  | 99 | 11.5.4、具备专业二维左心房定量工具：可提供左心房整体应变数值及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面），全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值。 |
|  | 100 | 11.5.5、全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线。 |
|  | 101 | 11.5.6、专业的结合的智能化自动应变分析模块 |
|  | 102 | 11.6、自动心肌运动定量 |
|  | 103 | 11.6.1、可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖 ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息。 |
|  | 104 | 11.6.2、可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏 EF 值、左心室长轴应变及达峰时间结果，结果以牛眼图显示。 |
|  | 105 | 11.6.3、快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴 FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以牛眼图显示。 |
|  | 106 | 11.6.4、自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。 |
|  | 107 | 11.7、三维心功能定量 |
|  | 108 | 11.7.1、以LV节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及≥17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数。 |
|  | 109 | 11.7.2、自动计算包括但不限于15节段、10节段、5节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差。 |
|  | 110 | 11.7.3、具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值。 |
|  | 111 | 11.7.4、自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像。 |
| ▲ | 112 | 11.8、动态心脏模型 |
|  | 113 | 11.8.1、自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能。 |
|  | 114 | 11.8.2、通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线。 |
|  | 115 | 11.8.3、提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括但不限于左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等。 |
|  | 116 | 11.8.4、支持多个心动周期分析，并自动显示平均结果，帮助获得心脏功能参数。 |
| ▲ | 117 | 11.9、三维模式下自动识别追踪定位瓣环和瓣叶结构，动态分析二尖瓣收缩期复杂的解剖结构，获得静态和动态模型可视化二尖瓣结构，支持自动和手动编辑二尖瓣模型。 |
| ▲ | 118 | 11.10、支持三维自动左心耳定量功能，基于三维数据自动识别分析左心耳结构，可自动测量LAA开口最小和最大径，周长和面积等数值。 |
|  | 119 | 11.11、超声声速自动校正技术 |
|  | 120 | 11.11.1、针对肥胖及困难病人。 |
|  | 121 | 11.11.2、可用于浅表检查，并可调整级别。 |
|  | 122 | 11.11.3、具有专门的预置条件。 |
|  | 123 | 12、图像存储与（电影）回放重现单元 |
|  | 124 | 12.1、内置图像管理系统，支持超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。 |
|  | 125 | 12.2、动态图像、静态图像以AVI、JPEG或其他格式直接存储于可移动媒介。 |
|  | 126 | 12.3、支持压缩和高清DICOM图像传输。 |
|  | 127 | 12.4、主机内置硬盘：≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等。 |
|  | 128 | 13、病案管理单元 |
|  | 129 | 13.1、具有病案管理单元，可实现对包括病人资料、报告、图像等在内的参数进行存储、修改和检索等。 |
|  | 130 | 13.2、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |
|  | 131 | 14、输入和输出信号： |
|  | 132 | 14.1、输入：DICOM，ECG，USB。 |
|  | 133 | 14.2、输出：DP高清数字化输出，USB。 |
|  | 134 | 14.3、医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件，支持高清DICOM传输。 |
|  | 135 | 14.4、支持DICOM打印。 |
|  | 136 | 14.5、支持DVD／USB图像导出存储。 |
|  | 137 | 15、探头规格 |
|  | 138 | 15.1、频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到22 MHz。 |
|  | 139 | 15.2、类型:相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、矩阵实时三维探头。 |
| ▲ | 140 | 15.3压电晶体材料：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、矩阵实时三维探头均具备采用单晶体(纯净波晶体或同规格及以上)材料。 |
|  | 141 | 15.4、成像主要参数 |
|  | 142 | 15.4.1、成人心脏单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率1-5MHz，数量：1把。 |
|  | 143 | 15.4.2、腹部单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率1-5MHz，数量：1把。 |
|  | 144 | 15.4.3、血管兼容浅表单晶体（纯净波或同规格及以上）探头：可覆盖成像频率3-12MHz，数量：1把。 |
|  | 145 | 15.4.4、成人心脏单晶体（纯净波或同规格及以上）矩阵实时三维探头：可覆盖成像频率1-5MHz，数量：1把。 |
|  | 146 | 15.4.5、扫描深度：支持最大扫描深度≥39cm。 |
|  | 147 | 15.4.6、扫描速率： 相控阵,成像角度≥120°，20cm深度时，帧速率＞80帧/秒；凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥38帧/秒。 |
|  | 148 | 15.4.7、声束聚焦：发射接收动态连续聚焦。 |
|  | 149 | 15.4.8、回放重现及存储：存储时间≥6 分钟。 |
|  | 150 | 15.4.9、预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个。 |
|  | 151 | 15.4.10、增益调节：2D/Color/Doppler 可独立调节,TGC 分段≥8，支持LGC分段调节 |
|  | 152 | 15.5、彩色多普勒 |
|  | 153 | 15.5.1、显示方式：速度显示、能量显示、速度显示、方差显示等。 |
|  | 154 | 15.5.2、实时二同步/三同步显示（二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示）。 |
|  | 155 | 15.5.3、彩色显示帧频：全视野, 18cm深,帧频≥18帧/秒。 |
|  | 156 | 15.5.4、彩色显示角度： 10-120°选择。 |
|  | 157 | 15.5.5、组织多普勒帧频：全视野，18cm 深，帧频≥110 帧/秒。 |
|  | 158 | 15.5.6、显示位置调整：彩色感兴趣的图像范围：-20°-+20°。 |
|  | 159 | 15.5.7、显示控制：零位移动分≥15级,黑/白与彩色比较、彩色对比。 |
|  | 160 | 15.5.8、彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)。 |
|  | 161 | 15.6、频率多普勒 |
|  | 162 | 15.6.1、脉冲波多普勒 PWD，连续波多普勒 CWD，高脉冲重复频率HPRF。 |
|  | 163 | 15.6.2、多普勒探头与频率：PWD，CWD。 |
|  | 164 | 15.6.3、最大测量速度：PWD，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥7m/s;CWD，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s。 |
|  | 165 | 15.6.4、最低测量速度： 小于等于1mm/s (非噪声信号)。 |
|  | 166 | 15.6.5、显示方式：B/D、B/C/D、D等。 |
|  | 167 | 15.6.6、电影回放： ≥2000帧（或90秒）。 |
|  | 168 | 15.6.7、零位移动：≥6级。 |
|  | 169 | 15.6.8、取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm；分级可调。 |
|  | 170 | 15.6.9、显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
|  | 171 | 15.7、三维成像主要参数。 |
|  | 172 | 15.7.1、实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能。 |
|  | 173 | 15.7.2、具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式。 |
|  | 174 | 15.7.3、具备单心动周期、多心动周期成像模式。 |
|  | 175 | 15.7.4、具备HVR高帧频成像模式。 |
| ▲ | 176 | 15.7.5、经胸和经食管探头实时三维成像容积角度≥100×100度。 |
|  | 177 | 15.7.6、具备光源心腔镜成像模式、平面光源和深度光源成像模式。 |
|  | 178 | 15.7.7、支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声。 |
|  | 179 | 16、其他 |
|  | 180 | 16.1、动态图像采集,存储, 一次连续采集：≥100 幅。 |
|  | 181 | 16.2、同屏电影回放：≥4 画面,可调回放速度。 |
|  | 182 | 16.3、主机超大硬盘容量：≥1TB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息。通用 USB 接口≥4个。 |
|  | 183 | 16.4、支持报告存储,检索,统计。 |
|  | 184 | 16.5、图像存储时可隐去病案信息进行存储。 |
|  | 185 | 16.6、设备主机自带 DICOM 图像阅读器。 |
|  | 186 | 16.7、配备超声影像图文工作站、专业超声诊疗床及诊疗椅。 |
|  | 187 | 16.8、提供原厂售后服务承诺，要求整机保修≥3年（含定期维护保养），终身维修服务。 |
|  | 188 | 16.9、配备超声探头消毒器，支持对腹部、心脏、浅表、小器官、腔内等部位检查的线阵、凸阵及四维超声探头进行快速消毒。 |
| ▲ | 189 | 17、配置需求:（单台设备） 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 彩色多普勒超声诊断仪; 台; 1; 最新软硬件版本. 2; 腹部探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 3; 血管浅表兼容探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 4; 成人心脏探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 5; 成人心脏矩阵实时三维探头; 把; 1; 单晶体（纯净波或同规格及以上）. 6; 临床应用软件; 套; 1; 配备的探头所需的全套临床应用软件，最新版本. 7; 超声影像图文工作站; 件; 1. 8; 超声探头消毒器; 件; 1. 9; 耦合剂加热装置; 件; 1. 10; 专业超声诊疗床及诊疗椅; 件; 1. 11; 防水防尘罩; 件; 1. 12; 说明书、保修卡、合格证、维修手册、设备快速操作指南等技术资料; 套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：腹腔镜系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概述 |
|  | 2 | 1、设备需要实现的功能和目标：主要用于胃肠、肝胆、胸科、妇科、泌尿外科等微创手术。 |
| ★ | 3 | 2、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。 |
|  | 4 | 二、技术参数 |
|  | 5 | 1、4K影像摄像系统主机 |
| ▲ | 6 | 1.、1具备4K功能，输出分辨率：≥3840×2160，逐层扫描； |
|  | 7 | 1.2、具备超高清视频输出（录制）功能，输出分辨率：≥1920×1080； |
|  | 8 | 1.3、可同时处理可见光波段及近红外波段； |
| ▲ | 9 | 1.4、主机可同时处理多路图像信号，在同一监视器上实现标准画面与影像增强画面的对比显示，可实现单平台双镜联合，分辨率≥1080P，实现两幅不同内镜图像在同一图像输出设备上分屏显示。 |
|  | 10 | 1.5、主机可与可兼容的电子镜及光学摄像头连接使用，实现4K功能； |
| ▲ | 11 | 1.6、术野画面≥5级亮度可调，≥3倍电子放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能，可实现垂直、水平及180°翻转功能 |
| ▲ | 12 | 1.7、具备多个高清视频输出端口：≥4个，包括HDMI/DP、DVI等，其中HDMI/DP端口≥2个； |
|  | 13 | 1.8、具备图像自动增益处理技术； |
|  | 14 | 1.9、具备血管增强技术； |
|  | 15 | 1.10、具备烟雾去除技术； |
|  | 16 | 1.11、具备暗处修正技术； |
|  | 17 | 1.12、具备曝光修正技术； |
|  | 18 | 1.13、支持多种成像模式：≥3种； |
|  | 19 | 1.14、主机术视野画面支持电子放大； |
|  | 20 | 1.15、≥3个USB接口； |
|  | 21 | 1.16、通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接； |
| ▲ | 22 | 1.17、内窥镜系统的核心平台可同时连接4K模块、3D模块、高清模块等，实现4K白光、4K荧光、3D4K荧光等功能。 |
|  | 23 | 2、超高清4K摄像头技术参数 |
| ▲ | 24 | 2.1、采集像素：摄像头像素≥3840 × 2160； |
|  | 25 | 2.2、可同时采集可见光波段及近红外波段； |
|  | 26 | 2.3、4K模式下，色阶≥16bit； |
|  | 27 | 2.4、具备原生4K图像传感器芯片； |
|  | 28 | 2.5、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输 |
|  | 29 | 2.6、可实现通过摄像头按键控制冷光源； |
| ▲ | 30 | 2.7、摄像头控制按键≥3个，可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式、FI开关等； |
|  | 31 | 2.8、电气安全CF级别I类；具备对除颤放电效应防护的应用。 |
|  | 32 | 3、荧光摄像头技术参数 |
| ▲ | 33 | 3.1、摄像头控制按键≥3个，可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式、FI开关等； |
|  | 34 | 3.2、显影模式≥5种。 |
|  | 35 | 3.3、具备术野画面放大功能，自适应放缩功能，可调等级≥7级。 |
|  | 36 | 3.4、支持常用医疗器械消毒方式（环氧乙烷、低温等离子等）； |
|  | 37 | 3.5、可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源； |
| ▲ | 38 | 3.6、支持手动对焦及一键对焦功能。 |
|  | 39 | 4、医用冷光源 |
|  | 40 | 4.1、光源使用LED技术，白光和荧光均使用LED技术； |
|  | 41 | 4.2、灯泡寿命：≥30000小时； |
|  | 42 | 4.3、具有Auto模式，可自动调节光源亮度； |
|  | 43 | 4.4、荧光和白光模式的切换可通过（脚踏、摄像头） |
|  | 44 | 5、4K医用监视器参数 |
|  | 45 | 5.1、≥32英寸医用级4K监视器； |
|  | 46 | 5.2、分辨率：不低于3840×2160，宽高比16-9； |
|  | 47 | 5.3、双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等； |
|  | 48 | 5.4、输入信号：HDMI/DP、12G-SDI、3G-SDI、DVI； |
|  | 49 | 5.5、输出信号：HDMI/DP、12G-SDI、DVI； |
|  | 50 | 5.6、4K输入信号：HDMI/DP、12G-SDI； |
|  | 51 | 5.7、4K输出信号：HDMI/DP、12G-SDI； |
|  | 52 | 6、4K腹腔镜子 |
|  | 53 | 6.1、超广角非球面镜头，视野清晰； |
|  | 54 | 6.2、视向角30度； |
|  | 55 | 6.2、镜体长度≥310mm，直径10mm； |
|  | 56 | 6.3、有效景深范围至少3mm-150mm； |
| ▲ | 57 | 6.4、与摄像系统主机同一品牌； |
|  | 58 | 7、气腹机 |
|  | 59 | 7.1、灌流速度：≥50 L/min； |
|  | 60 | 7.2、具有高流量、低流量两种灌流模式； |
|  | 61 | 7.3、低流量模式（小儿模式）：适用于儿童，压力调节范围含括：1-15mmHg； |
|  | 62 | 7.4、当流速调节范围：为：0.1-2 L/min范围，调节精度为0.1 L /min； |
|  | 63 | 7.5、当流速调节范围：为2-10 L/min范围，调节精度为0.5 L /min（当流速调节范围为2L/min时，调节精度可接受0.1L/min或0.5L/min）； |
|  | 64 | 7.5、可与摄像主机连接，可实现直接通过摄像头控制气腹机操作界面； |
|  | 65 | 7.6、触摸屏，在整个气腹程中显示准确的监测数据，可随时通过触摸屏准确调节设定值； |
|  | 66 | 7.7、应与摄像主机可兼容； |
|  | 67 | 8、一体化工作站：（具至少包含录像，拍照，存储数据功能等）。 |
|  | 68 | 9、具备后期可升级能力。 |
| ▲ | 69 | 10、配置需求（2套设备总体需求）: 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 4K内窥镜摄像主机（含影像模块）; 台; 2; 至少一台支持4K荧光功能. 2; 4K摄像头; 个; 1. 3; 4K荧光摄像头; 个; 1. 4; 医用监视器; 台; 2. 5; 监视器底座; 个; 2. 6; 医用冷光源; 个; 2. 7; 纤维导光束; 束; 2. 8; 腹腔镜; 条; 4; 含荧光光学镜. 9; 一体化工作站; 台; 2. 10; 台车; 台; 2. 11; 消毒盒; 个; 4. 12; 气腹机; 台; 2. 13; 气腹管; 根; 2. 14; 管路控制器; 个; 2. 15; 过滤器; 个; 2. 16; 说明书、保修卡、合格证、维修手册、设备快速操作指南等技术资料; 套; 2. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：内窥镜摄像系统进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概述 |
|  | 2 | 1、设备需要实现的功能和目标：主要用于耳/鼻内窥镜检查及手术治疗，将内窥镜观察到的人体体腔视场区域的图像采集、处理、存储并传输至监视器。 |
| ★ | 3 | 2、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。 |
|  | 4 | 二、技术参数 |
|  | 5 | 1、4K荧光影像增强摄像系统主机 |
|  | 6 | 1.1、内窥镜影像系统基于模块化设计，通过核心平台，使用户能够按照实际需求进行个性化配置不同模块，适应不同的手术需求。 |
|  | 7 | 1.2、输出分辨率：≥3840x2160p，50/60Hz，逐行扫描。 |
|  | 8 | 1.3、图像色域范围：BT. 2020、BT. 709。 |
|  | 9 | 1.4、可同时处理可见光波段及近红外光波段。 |
|  | 10 | 1.5、可通过脚踏或摄像头实现，荧光和白光模式的切换。 |
| ▲ | 11 | 1.6、主机内置图文处理功能，可术中记录≥1920×1080P全高清录像及≥3840×2160P超高清图片，并通过主机面板的USB外接设备进行存储。 |
|  | 12 | 1.7、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 |
| ▲ | 13 | 1.8、一台主机可同时连接两个内窥镜摄像头，分辨率至少：1080P，实现两幅不同内镜图像在同一图像显示设备上分屏显示。 |
|  | 14 | 1.9、可根据手术需要，具备功能菜单按钮，一键即可实现动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光等五大影像增强功能。 |
|  | 15 | 1.10、腔镜光谱分析处理模式：≥2种，可提高对血管的辨识度。 |
|  | 16 | 1.11、可通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式。术野画面≥5级亮度可调。术野画面≥3倍。 |
|  | 17 | 1.12、电子放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能。 |
|  | 18 | 1.13、纤维镜图像优化功能：≥2种。 |
|  | 19 | 1.14、术野画面可实现垂直、水平及180°翻转功能。 |
|  | 20 | 1.15、至少：4 个USB接口，可连接数据存储介质、键盘、鼠标、脚踏开关、USB转ACC适配器等。 |
|  | 21 | 1.16、通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 |
|  | 22 | 1.17、主机背板内置输出端，DP数字端口：≥2个；12G-SDI数字端口：≥1个；DVI-D数字端口≥1个。 |
| ▲ | 23 | 1.18、电气安全：医用设备电气安全级别可应用于心脏设备，与心脏除颤设备搭配使用。 |
|  | 24 | 1.19、具有技术过时保护：其模块具有兼容性、可升级。 |
| ▲ | 25 | 1.20、内窥镜系统的核心平台可同时连接4K模块、3D模块、高清模块等，实现4K白光、4K荧光腹腔镜、4K荧光喉内镜、3D电子腹腔镜、3D电子鼻内镜、3D外视镜、3D/4K荧光、高清电子软镜等功能。 |
|  | 26 | 1.21、可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数。 |
|  | 27 | 1.22、可实现连接打印机即时打印功能。 |
|  | 28 | 1.23、可实时自动调节冷光源输出亮度。 |
|  | 29 | 1.24、可预存患者信息。 |
|  | 30 | 1.25、具有自适应缩放功能，可识别内窥镜影像进行自动电子变焦。 |
|  | 31 | 1.26、术野可添加指示栅栏和标记点。 |
|  | 32 | 1.27、智能化图形菜单，避免术野遮挡，设备连接后，将会立即显示操作菜单中的图标。未连接的设备显示为灰色。 |
|  | 33 | 2、超高清4K摄像头技术参数 |
| ▲ | 34 | 2.1、采集像素：摄像头像素≥3840×2160P。 |
|  | 35 | 2.2、重量：≤210g。 |
|  | 36 | 2.3、图像传感器至少：两个CMOS设计，可同时采集可见光波段及近红外光波段。 |
|  | 37 | 2.4、至少：四种荧光显影模式, 重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式等。 |
|  | 38 | 2.5、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 |
|  | 39 | 2.6、可通过摄像头按键控制气腹机、冷光源，并可实现与一体化手术室设备连接控制。 |
|  | 40 | 2.7、摄像头≥2个按键可设置，≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。 |
|  | 41 | 2.8、电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可用于心脏手术，可与心脏除颤设备搭配使用。 |
|  | 42 | 2.9、支持环氧乙烷、低温等离子、2.4%戊二醛等至少十种消毒灭菌方式。 |
|  | 43 | 2.10、可搭配高压灭菌适配器，实现在无菌条件下更换内窥镜。 |
|  | 44 | 3、荧光冷光源 |
|  | 45 | 3.1、色温：接近日光，光强度可连续调节。 |
|  | 46 | 3.2、显影技术：NIR/ICG。 |
|  | 47 | 3.3、LED灯冷光源，功率：≥400W。 |
|  | 48 | 3.4、LED灯泡，寿命≥30000小时，灯泡寿命预警。 |
|  | 49 | 3.5、具有防眩光功能，对使用者眼睛起到防护作用。 |
|  | 50 | 3.6、具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节。 |
|  | 51 | 3.7、有待机键，可一键开启或关闭照明。 |
|  | 52 | 3.8、触摸面板设计，方便显示与控制。 |
|  | 53 | 3.9、安全等级：对电机防护程度高，漏电控制严格，可用于心脏相关内窥镜手术。 |
| ▲ | 54 | 3.10、导光束：直径≥4.0 mm，长度≥300cm，安全锁扣功能，耐高温，与同品牌冷光源搭配使用。 |
|  | 55 | 4、配套内窥镜 |
|  | 56 | 4.1、3D电子鼻窦镜（直视式）：≥1把。 |
|  | 57 | 4.2、鼻窦镜（直视式）：≥2把，0度、70度各至少一把。 |
|  | 58 | 4.3、耳内镜（直视式）：≥1把。 |
| ▲ | 59 | 4.4、外视镜：≥1把；具备3D功能；工作范围：≥20-45cm；控制手柄控制旋钮控制的自由度：≥6个。 |
|  | 60 | 4.5、荧光内镜（直视式）：≥1把，有效有效光度率DM：≥1400 cd/m2/lm；平面图像无球失真，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒；镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束。 |
|  | 61 | 5.6、其他耳鼻喉镜：≥12把，可根据科室需要各角度任选。 |
|  | 62 | 5、4K医用监视器参数 |
|  | 63 | 5.1、分辨率：≥3840×2160P。 |
|  | 64 | 5.2、屏幕尺寸：≥32寸。 |
|  | 65 | 5.3、视角：≥178°（水平/垂直）。 |
|  | 66 | 5.4、具备双屏显示功能：画中画、画外画等。 |
|  | 67 | 5.5、具备标准的输入/输出端口。 |
|  | 68 | 5.6、具备4K输入/输出端口。 |
|  | 69 | 5.7、安全等级：防护等级≥IP32。 |
|  | 70 | 6、其他 |
|  | 71 | 6.1、台车：包含监视器底座固定于台车上，固定监视器作用。 |
|  | 72 | 6.2、气动臂：旋转插座以固定到手术台，适配标准手术床的副手，有侧面夹持装置。 |
|  | 73 | 6.3、一体化工作站：基于WINDOWS平台，支持WIN7、WIN10或以上。 |
|  | 74 | 6.4、外置移动存储介质：容量≥4T，数量≥2个，支持主机适配。 |
|  | 75 | 6.5、鼻科器械一批：≥16把，至少包括：剥离子、镰状刀、触诊探针、鼻粘膜咬切钳、鼻窦咬除钳、窦腔吸引管、吸引管、鼻粘膜切钳、鼻钳、咬骨钳、反上颌窦抓钳、窦腔吸引管、反上颌窦抓钳、鼻剪等。 |
| ▲ | 76 | 7、配置需求:（单台配置） 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 内窥镜摄像主机（含影像模块）; 台; 1. 2; 4K影像模块; 件; 1. 3; 3D影像模块; 件; 1. 4; 4K荧光摄像头; 个; 1. 5; 32寸医用监视器; 台; 1. 6; 监视器底座; 把; 1. 7; 荧光冷光源; 把; 1. 8; 荧光控制踏板; 把; 1. 9; 纤维导光束; 条; 2. 10; 鼻窦镜（0度）; 条; 1. 11; 鼻窦镜（70度）; 条; 1. 12; 耳内镜（0度）; 条; 1. 13; 荧光内镜; 条; 1. 14; 外视镜; 条; 1. 15; 3D电子鼻窦镜（0度）; 条; 1. 16; 耳鼻喉镜; 条; 12; 按需提供. 17; 鼻科器械; 件; 16; 按需提供. 18; 消毒盒; 个; 3. 19; 台车; 件; 1. 20; 气动臂; 件; 1. 21; 一体化工作站; 件; 1. 22; 4T外置移动存储介质; 个; 2. 23; 说明书、保修卡、合格证、维修手册、设备快速操作指南等技术资料; 套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指惠州市第一人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下： 招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。该项目中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文货物招标代理服务收费标准差额定率累进法计算下浮15%收取。若按照中标金额下浮15%的服务费超过8万，按8万收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 启动解密阶段时间为30分钟内 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭春曦

电话：020-37860711

传真：020-37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼监审部

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：惠州市财政局政府采购监管科

地 址：广东省惠州市江北文华一路6号市财政局10楼政府采购监管科

电 话：0752-2881711、2881716

邮 编：516001

传 真：无

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标截止时间前12个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）；投标截止时间前12个月内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2022年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）、政府采购等领域严重违法失信行为记录名单[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(投标人出具声明函)；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函)。 |
| 8 | 特定资格要求 | 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
| 9 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目采购标的所属行业为：工业。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目属于预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 |

表二符合性审查表：

采购包1（彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本采购包的采购预算 2）对所投包号全部内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 投标函 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 进口产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标 |
| 7 | 其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

彩色多普勒超声诊断仪1、彩色多普勒超声诊断仪2、彩色多普勒超声诊断仪3、腹腔镜系统、内窥镜摄像系统

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分14.0分 技术部分51.0分 报价得分35.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对采购需求中带▲号的重要参数的符合性 (30.0分) | 完全满足采购需求中带▲号的一般技术参数，得30分； 有1项带▲号的一般技术参数负偏离，得27分； 有2项带▲号的一般技术参数负偏离，得24分； 有3项带▲号的一般技术参数负偏离，得21分； 有4项带▲号的一般技术参数负偏离，得18分； 有5项带▲号的一般技术参数负偏离，得15分； 有6项带▲号的一般技术参数负偏离，得12分； 有7项带▲号的一般技术参数负偏离，得9分； 有8项带▲号的一般技术参数负偏离，得6分； 有9项带▲号的一般技术参数负偏离，得3分，有10项及以上带▲号的一般技术参数负偏离，得1分； 所有投标人须提供投标产品彩页或检测报告或相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，如未提供相关资料，评标委员会有权认为其投标文件中相应参数不符合招标文件要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  |  | 所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性 (18.0分) | 完全满足采购需求中不带▲号的一般技术参数，得18分； 有1项不带▲号的一般技术参数负偏离，得16.5分； 有2项不带▲号的一般技术参数负偏离，得15分； 有3项不带▲号的一般技术参数负偏离，得13.5分； 有4项不带▲号的一般技术参数负偏离，得12分； 有5项不带▲号的一般技术参数负偏离，得10.5分； 有6项不带▲号的一般技术参数负偏离，得9分； 有7项不带▲号的一般技术参数负偏离，得7.5分； 有8项不带▲号的一般技术参数负偏离，得6分；有9项不带▲号的一般技术参数负偏离，得4.5分；有10项不带▲号的一般技术参数负偏离，得3分；有11项不带▲号的一般技术参数负偏离，得1.5分；有12项及以上不带▲号的一般技术参数负偏离，得1分。 所有投标人须提供投标产品彩页或检测报告或相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，如未提供相关资料，评标委员会有权认为其投标文件中相应参数不符合招标文件要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  |  | 实施技术方案 (3.0分) | 根据各投标人提供的本项目实施技术方案（包含但不限于供货质量保证、总体管理安排、特殊情况处理机制等）进行评审： （1）方案全面、周到、细致，可操作性强，优于采购需求的，得3分； （2）方案基本可行，具有可操作性，满足采购需求的，得2分； （3）方案简单，可操作性不够，不能完全满足采购需求的，得1分； （4）方案不完整，方案不合理或未提供实施方案的不得分。 |
| 商务部分 |  | 保修期限的响应 (3.0分) | 对各投标人的货物保修期限说明进行评议及打分。保修期限符合采购需求，除耗材及易损件外，整机全保3年得0分，在此的基础上，保修期每增加1年得1分，最高得3分；没有说明不得分。 |
|  |  | 服务方案 (3.0分) | 提供详细的服务方案，方案包括质保期、维修保养方案、服务响应时间、零配件供应情况、培训计划内容等，对各方案进行综合评比：（1）具有完善具体可行的服务方案，服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，完全满足采购人需求，得3分；（2）有提供服务方案，较具体可行，服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完善，基本满足采购人需求，得2分；（3）有提供服务方案，不够具体，服务内容及各阶段服务方案完整性有缺漏，得1分；（4）无服务内容得0分。 |
|  |  | 投标人业绩 (3.0分) | 评委会根据投标人2022年1月1日至今（以合同签订的日期为准）的同类项目业绩数量情况进行评分，每提供一个业绩得1分，本项最高得3分。 （同类业绩证明文件是中标/成交通知书或合同的复印件或扫描件（证明材料需加盖投标人公章），合同可以是提供关键页面，无提供或提供证明文件不全的不得分。中标/成交通知书是指组织招标投标活动的机构依据《招投标法》或《政府采购法》的规定向中标的投标人发出的告知其中标/成交的书面通知文件，无提供证明文件不得分） |
|  |  | 商务要求的响应程度 (5.0分) | 完全响应商务条款的得5分；有一项不满足得4分，有二项不满足得3分，有三项不满足得2分，有四项不满足得1分，有五项或以上不满足的得0.5分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (35.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

(项目)

合同书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

合同编号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

买卖合同

合同编号:

甲方（买方）：惠州市第一人民医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中标通知书（项目编号：）》，甲乙双方在平等、自愿、互利原则上，经双方协商一致，签订本合同。甲乙双方同意按以下条款和条件，由甲方购进乙方出售的以下产品。第一条产品名称、规格型号、数量、价款

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商及产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配置见附件一 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 合计人民币（大写）： 合计：￥元 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价款为乙方产品到达惠州市第一人民医院指定院区的价格，包含运送到指定地点的货物、搬运费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、验收、人力成本、税金等交付使用的所有费用等。该价款不因原料、材料、劳务、能源等市场价格的变动而变动。

第二条权利保证

乙方应保证提供给甲方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权，没有任何权利瑕疵。一旦因乙方出卖的产品因权利瑕疵出现侵权，乙方应承担全部责任，包括甲方受到的损失以及维护自身权益而产生的支出（如：律师费、诉讼费等）。货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

第三条产品质量

（一）乙方所提供的产品质量应符合国家、行业等有关标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商网站宣传内容的标准要求。

（二）乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），完全符合合同规定的质量、规格型号和性能的要求。

第四条交付和验收

（一）交货时间和地点：合同签订后   内；如甲方有特殊需求，甲乙双方可以协商交货时间，具体交货时间，由甲方在合同签订后另行以书面形式通知乙方交货，乙方应在甲方发出书面形式交货通知之日起   天内将货物送达甲方指定地点。乙方负责将产品运送至甲方指定的地方，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部费用（安装调试费、安装调试所需要的设备、构件等）。甲方收货前的产品毁损灭失的风险由乙方承担，收货时间点以甲方签收收货单为准。

（二）设备到达甲方指定地点前，乙方提供安装前期准备书面通知，并协助甲方做好安装前准备。交货时乙方应提供整套完整的中文技术文件，包括产品合格证、使用说明书、简明操作流程卡、维修保养手册等。到货后由乙方的技术人员到现场免费进行安装、调试。安装、调试后应达到承诺的技术指标。安装调试所产生的全部费用由乙方承担。安装调试所产生的全部费用由乙方承担。

（三）设备出厂时间要求：交货设备须为最新出厂的设备，设备到货日期距生产日期：进口设备≤8个月，国产设备≤4个月。

（四）验收：

（1）要求设备质量合格：符合国家、行业等有关标准，符合招标文件、投标文件及设备生产厂家公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（2）要求单据齐全：包括合格证、使用说明、保修证明（厂家盖章的保修文件等）、及其他应具有的单证，如进口设备还需提供合法的报关单、完税凭证、商检证明等资料。

（3）仪器设备运抵安装现场后，甲方将与乙方共同开箱验收，如乙方届时不指派人员参与，则验收结果应以甲方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，甲方有权要求乙方负责更换。

（4）计量校准：按照国家、省市相关规范及行业相关标准要求，如需进行计量校准（包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行）的设备及附属设施，需由第三方专业机构进行计量校准及相关检测，检测合格后方可验收。

（5）验收标准以乙方的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。验收时如发现乙方在投标时存在虚假指标响应情况，甲方将取消合同并依法追究乙方的责任，乙方必须承担由此给甲方带来的一切经济损失。

（6）验收由甲方、乙方及相关人员依据国家有关标准、投标文件、合同及有关附件要求进行，验收完毕由甲方代表及乙方代表在验收报告上签字。

（7）验收时间：乙方按照甲方要求，将设备在指定地点安装、调试、培训至正常使用后，由乙方提出书面验收申请，采甲方于接到验收申请后一个月内组织验收。

第五条技术培训

（1）设备安装时提供操作培训、临床应用培训、清洁消毒培训及维修保养培训等设备使用及日常管理的相关培训，同时在后续使用中能根据甲方需要提供相关补充培训，确保设备使用维护良好；

（2）临床应用培训：乙方负责安排具备设备原厂临床应用培训老师，上门提供设备临床应用培训≥2次，每次≥3天，相关费用由乙方承担；

（3）维修维护培训：乙方负责对甲方的工程技术人员进行设备维修、保养、巡检、质控等设备后续运维相关的培训，相关费用由乙方承担；

第六条售后服务

6.1保修服务：要求产品（设备）有良好的售后维修保障，保修期（质保期）内硬软件包换，免费保修。产品验收合格后，在产品保修期（质保期）内，凡属产品本身引起的故障，乙方负责免费保修，所有费用由乙方承担。本合同产品保修期（质保期）彩色多普勒超声诊断仪1：除耗材及易损件外，彩色多普勒超声诊断仪整机、超声探头等原厂设备保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（超声专用手术床等）保修≥1年（365天/年）；彩色多普勒超声诊断仪2：除耗材及易损件外，彩色多普勒超声诊断仪整机、超声探头等原厂设备保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（超声专用手术床等）保修≥1年（365天/年）；彩色多普勒超声诊断仪3：除耗材及易损件外，彩色多普勒超声诊断仪整机、超声探头等原厂设备保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（超声专用手术床等）保修≥1年（365天/年）；腹腔镜系统：除耗材及易损件外，内窥镜摄像主机整机、影像模块、气腹机、冷光源、内窥镜保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（消毒盒、台车等）保修≥1年（365天/年）；内窥镜摄像系统：除耗材及易损件外，内窥镜摄像主机整机、影像模块、气腹机、冷光源、内窥镜保修≥3年（提供设备原厂盖章的保修函，如无法在投标阶段提供，则需在验收阶段提供，否则无法办理验收），其他第三方附属设备（消毒盒、台车等）保修≥1年（365天/年）；从产品验收合格之日起计算，在质保期内，一切原因引起的故障，中标人负责保修，如三天内维修无法解决的，应一周内更换新件，维修相关的所有费用由乙方承担。

6.2保修期内，如设备出现故障,接到甲方报修电话后需立即响应，厂方工程师能通过电话方式指导排除问题，响应时间≤2小时；无法排除处理时，≤8小时内到达现场服务；如遇重大技术问题需及时组织各相关技术人员进行讨论，确定方案，并以最快的速度解决甲方的问题。

6.3保修期内由具备设备原厂授权资质的技术人员上门，提供设备巡检、保养、质控服务，并提供完整的服务报告，频率≥2次/年，除耗材及易损件费用外，免收人工费、差旅费、配件费等其他费用。同时，须按照设备维护保养手册及相关规范要求，对设备执行预防性维修及维护保养，频率≥1次/年；维护保养内容包括但不限于相关保养套件更换、性能检测等，完成后出具书面报告，所更换的保养套件、维护相关材料等费用由乙方承担。

6.4维修配件能够长期供应，厂家保证在设备停产后备件供应：≥10年。

6.5设备保修期内根据厂家发布的最新版本软件随时更新升级，相关费用由乙方承担。

6.6 设备如需与甲方信息系统（如：PACS、LIS、HIS系统等）连接，信息系统接口等费用由乙方承担。

6.7保修期内如设备出现故障，≥10个工作日无法修复的，乙方需提供备品给甲方使用。

6.8资料文书：供货时提供整套完整的中文技术文件，包括产品合格证、使用说明书、简明操作流程卡、维修保养手册等。

第七条付款期限和方式

（1）合同签订后，全部货物到现场完成安装、调试后安排验收，经验收合格且乙方向甲方提供合法有效的税务发票后五个月内甲方向乙方支付合同总价的100%。中小企业按相关文件规定付款。

（2）若乙方属中小企业（响应时需提供《中小企业声明函》，则按照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》的要求进行支付。

（3）以上付款时间指以乙方提供合法合规发票为前提，如因乙方发票未按期提供或发票不合规等原因，甲方有权延期付款，由乙方承担由此造成的一切损失。

乙方开户行银行账号：

备注：乙方应在产品验收合格后的五个工作日内向甲方开具合法有效的符合合同总价款的全额增值税发票，以乙方提供合法合规发票为前提，否则因乙方发票未按期提供或发票不合规等原因导致推迟付款的后果由乙方负责，甲方不承担因此延迟支付价款而对乙方造成的任何损失。

第八条违约责任

（一）乙方的违约责任：

1.乙方逾期交货（包括零部件）的，按总货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；乙方逾期交货超过20天，乙方经甲方书面通知后仍未交货，视为乙方不能交货；乙方不能交货的，甲方有权拒付乙方剩余货款，乙方应向甲方偿付相当于货款的 百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同，乙方还应当退回甲方已经支付的所有款项。乙方因特殊原因无法按时交货的，经甲方同意后方可延迟送货，并与甲方确定新的交货期，免除此条违约责任。

2.乙方所交产品（包括零部件）品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规、招标文件和投标文件及合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，则由乙方承担逾期交货、不能交货的违约责任。

3.产品验收不合格导致逾期交货（包括零部件）的，乙方应承担逾期交货的违约责任；验收不合格的次数达到3次以上的，乙方应承担不能交货的违约责任，向甲方偿付相当于货款百分之二十的违约金及退回甲方已经支付的所有款项，且甲方有权解除合同。

（二）甲方的违约责任：

甲方无正当理由拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失，并向乙方偿付拒绝接收部分货款的 百分之二十的违约金。

（三）双方的违约责任：

除明确约定的违约情形和违约责任外，任何一方违反本合同约定内容的，守约方可视情况追究违约责任，根据违反约定的程度确定违约方偿付相当于货款百分之三至百分之二十的违约金。

第九条不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条争议的解决
    （一）因货物的质量问题发生争议，由甲方根据法律及有关规章的规定选择具备资质的第三方技术机构进行质量鉴定，甲乙双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果为产品质量符合合同规定的，鉴定费用由甲方承担；鉴定结果为产品质量不符合合同规定的，鉴定费用由乙方承担。

（二）执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条其它事项

本合同所有附件、招标文件、投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十二条特别约定

由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，如患者、陪护人员及其他人员的人身或财产损害的，由乙方承担赔偿责任。若甲方因此承担了责任的，有权向乙方追偿。同时，乙方还应当赔偿甲方受到的损失以及维护自身权益而产生的支出（如：律师费、诉讼费等）。

第十三条其他

（一）本合同自甲乙双方签章之日起生效。

（二）未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同一式4份，双方各执2份，具有同等法律效力，本合同所有的相关附件为合同组成部分（详见附件清单）

甲方（签章）：惠州市第一人民医院乙方（签章）：

法定代表人/委托代理人：             法定代表人：

地址：  惠州市三新南路20号        地址：

电话：                              电话：

传真： 2883600   邮编：516003       传真：       邮编：

开户行：                            开户行：

帐号：                            帐号：

签约日期：年月日  签约日期：年月日

签约地点：惠州市第一人民医院

合同附件一：配置清单

合同附件二：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：惠州市第一人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及买卖合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行买卖合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的利益，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证劵、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以利益、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止买卖合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为买卖合同的重要组成部分，与买卖合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，若纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）需要则由甲方提供，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：惠州市第一人民医院乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人：              法定代表人：

年月日                        年月日

合同附件三：配套使用耗材报价单

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441301-2025-02781

#### 采购项目编号：0724-2531HZ904949

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“惠州市第一人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2531HZ904949]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“惠州市第一人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“惠州市第一人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批项目”项目采购[采购项目编号为0724-2531HZ904949]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：惠州市第一人民医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的惠州市第一人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2531HZ904949），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“惠州市第一人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批项目”项目（采购项目编号：0724-2531HZ904949 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日