# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440606-2024-10311

#### 采购项目编号：JF2024（SD）WZ0270

#### 项目名称：国产医疗设备采购项目（康复医院一期第九批医疗设备）

#### 采购人：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）的委托，采用公开招标方式组织采购国产医疗设备采购项目（康复医院一期第九批医疗设备）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：国产医疗设备采购项目（康复医院一期第九批医疗设备）

采购计划编号：440606-2024-10311

采购项目编号：JF2024（SD）WZ0270

采购方式：公开招标

预算金额：3,892,100.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(紫外线治疗仪等设备):

采购包预算金额：3,892,100.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 紫外线治疗仪 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高能量深层肌肉刺激仪 | 4(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 短波治疗仪 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波电疗机（五官） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 全胸振荡排痰机 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光子治疗仪 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 加压冷热敷机 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 4(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 湿热物理治疗仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用冷疗仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-12 | 病房护理及医院设备 | 移位机 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 线偏振光疼痛治疗仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 加压冷疗系统 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-15 | 其他医疗设备 | 红外辐照治疗装置 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-16 | 中医器械设备 | 温热电灸综合治疗仪 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-17 | 中医器械设备 | 针灸椅 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-18 | 中医器械设备 | 子午流注（低中频治疗仪） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-19 | 中医器械设备 | 中医经络检测仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-20 | 中医器械设备 | 电针仪 | 20(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 特定电磁波治疗器 | 20(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-22 | 中医器械设备 | 熏蒸床 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-23 | 中医器械设备 | 真空拔罐器 | 10(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能温热牵引系统 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-25 | 中医器械设备 | 中医定向透药治疗仪 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-26 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动起立床（全自动） | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-27 | 手术室设备及附件 | 多体位医用诊疗床（八段） | 11(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-28 | 手术室设备及附件 | 医用电动诊疗床 （大床二折） | 10(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-29 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | PT凳（液压可升降） | 20(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-30 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OT综合训练台 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-31 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 移动式平行杠（可调） | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-32 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 前踢/后压腿训练器 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-33 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上肢训练组合架六件套 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-34 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 步行训练用阶梯（双向） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-35 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢功率车(立式) | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-36 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 立式踏步器 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-37 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架（双人） | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-38 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 升降式OT桌 (液压调节) | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-39 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 外展/内收腿训练器 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-40 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 坐姿平推训练器 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-41 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 操作台 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-42 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 振动杆 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：收到采购人送货通知后，合同签订后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2022年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（紫外线治疗仪等设备）：为专门面向中小企业采购的采购包，即提供货物的制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，货物的制造商属于中型、小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（紫外线治疗仪等设备）：

1)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明)

3)已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。

4)本项目不接受联合体投标。

5)具备医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

地址：佛山市顺德区伦教街道甲子路1号

联系方式：22819727

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号19楼

联系方式：020-37860569/020-37860563

#### 3.项目联系方式

项目联系人：章艳娇、刘志丰

电话：020-37860569/020-37860563

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1．项目标的及采购限价

| 序号 | 设备名称 | 数量（件） | 预算金额（万元） | 是否允许 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线治疗仪 | 2 | 5.3 | 否 |
| 2 | 高能量深层肌肉刺激仪 | 4 | 12.8 | 否 |
| 3 | 短波治疗仪 | 2 | 15.6 | 否 |
| 4 | 超短波电疗机（五官） | 1 | 1.3 | 否 |
| 5 | 全胸振荡排痰机 | 2 | 5.2 | 否 |
| 6 | 光子治疗仪 | 2 | 11.8 | 否 |
| 7 | 加压冷热敷机 | 2 | 23.8 | 否 |
| 8 | 超声波治疗仪 | 4 | 15.8 | 否 |
| 9 | 物理治疗仪 | 1 | 36 | 否 |
| 10 | 湿热物理治疗仪 | 1 | 4.2 | 否 |
| 11 | 医用冷疗仪 | 1 | 11.9 | 否 |
| 12 | 移位机 | 1 | 25.2 | 否 |
| 13 | 线偏振光疼痛治疗仪 | 1 | 27 | 否 |
| 14 | 加压冷疗系统 | 1 | 11.9 | 否 |
| 15 | 红外辐照治疗装置 | 1 | 14 | 否 |
| 16 | 温热电灸综合治疗仪 | 2 | 7.8 | 否 |
| 17 | 针灸椅 | 2 | 0.1 | 否 |
| 18 | 子午流注（低中频治疗仪） | 1 | 12.8 | 否 |
| 19 | 中医经络检测仪 | 1 | 24 | 否 |
| 20 | 电针仪 | 20 | 2.4 | 否 |
| 21 | 特定电磁波治疗器 | 20 | 0.8 | 否 |
| 22 | 熏蒸床 | 5 | 26 | 否 |
| 23 | 真空拔罐器 | 10 | 0.06 | 否 |
| 24 | 智能温热牵引系统 | 2 | 14.4 | 否 |
| 25 | 中医定向透药治疗仪 | 2 | 2.8 | 否 |
| 26 | 电动起立床（全自动） | 2 | 8.00 | 否 |
| 27 | 多体位医用诊疗床（八段） | 11 | 30.80 | 否 |
| 28 | 医用电动诊疗床（大床二折） | 10 | 21.00 | 否 |
| 29 | PT凳（液压可升降） | 20 | 1.20 | 否 |
| 30 | OT综合训练台 | 1 | 0.98 | 否 |
| 31 | 移动式平行杠（可调） | 2 | 0.44 | 否 |
| 32 | 前踢/后压腿训练器 | 1 | 1.60 | 否 |
| 33 | 上肢训练组合架六件套 | 1 | 2.09 | 否 |
| 34 | 步行训练用阶梯（双向） | 1 | 0.50 | 否 |
| 35 | 下肢功率车(立式) | 1 | 0.35 | 否 |
| 36 | 立式踏步器 | 1 | 0.42 | 否 |
| 37 | 站立架（双人） | 2 | 1.91 | 否 |
| 38 | 升降式OT桌 (液压调节) | 1 | 0.72 | 否 |
| 39 | 外展/内收腿训练器 | 1 | 1.7 | 否 |
| 40 | 坐姿平推训练器 | 1 | 1.5 | 否 |
| 41 | 操作台 | 1 | 2.84 | 否 |
| 42 | 振动杆 | 2 | 0.20 | 否 |

2.总体要求：

(1)投标人必须对本项目（所投包号内）的所有内容进行投标。

(2)投标人漏报的单价或每单价投标中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在投标中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

注意：请供应商特别注意，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标或者成交后无正当理由拒绝与采购人签订合同的行为均属于违法行为，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.用户需求书：

注：

以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标人结合自身情况编制投标方案。

以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。

除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。

★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。

★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

★投标人为代理商的，中标后必须依照《医疗器械监督管理条例》办理第二类医疗器械经营备案。

注：

除另有说明外，有要求证明材料的，提供复印件/扫描件即可；清晰可辨，否则不予认可；供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，属于违法行为，将报监管部门依法处理。

对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

可通过“粤省事”“粤商通”等系统获取相关信息的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况。

本项目有要求有关证明材料的，如无法及时取得并在投标文件中提供的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况；承诺如中标，将在项目实施前提供原件核对，且符合或优于投标文件承诺。

虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

采购包1（紫外线治疗仪等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 收到采购人送货通知后，合同签订后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,★（1）签订合同后，收到申请审核无误后10个工作日内（中小企业中标的：5个工作日内）支付合同总价的30%。 2期：支付比例70%,（2）设备到货安装运调试正常，验收通过后，采购人收到发票等资料，核实无误后10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。（3）中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：★合同货物安装完成正常工作后 30 个工作日内中标人提出验收建议（特殊情况由采购人中标人双方协商确定），7日内验收应在采购人中标人双方共同参加下进行，验收需填写《南方医科大学顺德医院设备验收报告》。如果中标货物属于《中华人民共和国计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由中标人负责。因中标人原因导致设备无法验收的，采购人有权解除合同并要求中标人承担违约责任。如属放射诊疗设备的还必需待取得委托第三方国家认可的检测机构出具的合格检测报告后方可进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.报价要求，1)报价不得超出采购包采购预算及最高限价，投标总价中应包含质保期费用。2)投标报价应为货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于设备、零配件的购置、包装、仓储、运输、安装、与信息系统软硬件相关的对接费用、验收合格之前及保修期与备品备件更换、保险、伴随服务、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及本项目发生的所有含税费用以及代理服务费；投标人报价时需考虑：如果医院需要将设备接入医院信息网络，由投标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接口费由投标人承担）。 2.完全理解并接受合同条款要求，包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章 合同文本。 3.真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 4.招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 保修期 | 需在投标文件中提供设备的详细售后服务承诺。自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。如无特别注明均为整机质保，保用保修期内免费更换零配件。 |
|  | 2 | 售后服务 | 提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，保证系统的正常运行。保修期内，维修时间超过5天，提供备用机；或按维修延误时间的1:5延长保修期。计量器具要求检定合格后，才能进入验收流程。计量器具包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行。 |
|  | 3 | 配置清单 | 配置清单要求如无特别说明则为每套设备所需配置，包含但不仅仅限于配置清单需求，要求到货安装后，在不增加其他配置的情况下，能方便地使用设备的所有功能，否则，由中标人补齐所欠缺的配置。 |
|  | 4 | 投标文件对采购需求的符合性 | 投标文件按“第二章 采购需求”-“2.技术标准与要求”附表中的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。 |
|  | 5 | 投标人的技术方案 | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：所投产品制造商执行的制造标准、检验标准；设备的生产或经销计划；设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效。 |
|  | 6 | 投标人的供货保障 | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：及时供货的保障措施；供货渠道的稳定性、充足性。 |
|  | 7 | 投标人的售后服务 | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术培训、技术支持计划；质量保证、维护保养计划；应急服务预案。 |
|  | 8 | 投标人的同类项目经验 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备与本项目的线偏振光疼痛治疗仪同类供应设备项目经验。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他医疗设备 | 紫外线治疗仪 | 套 | 2.00 | 26,500.00 | 53,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高能量深层肌肉刺激仪 | 套 | 4.00 | 32,000.00 | 128,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 短波治疗仪 | 套 | 2.00 | 78,000.00 | 156,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波电疗机（五官） | 套 | 1.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 全胸振荡排痰机 | 套 | 2.00 | 26,000.00 | 52,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光子治疗仪 | 套 | 2.00 | 59,000.00 | 118,000.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 加压冷热敷机 | 套 | 2.00 | 119,000.00 | 238,000.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 套 | 4.00 | 39,500.00 | 158,000.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗仪 | 套 | 1.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 湿热物理治疗仪 | 套 | 1.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用冷疗仪 | 套 | 1.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 |  | 病房护理及医院设备 | 移位机 | 套 | 1.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 | △ | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 线偏振光疼痛治疗仪 | 套 | 1.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 加压冷疗系统 | 套 | 1.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 |  | 其他医疗设备 | 红外辐照治疗装置 | 套 | 1.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 |  | 中医器械设备 | 温热电灸综合治疗仪 | 套 | 2.00 | 39,000.00 | 78,000.00 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 |  | 中医器械设备 | 针灸椅 | 套 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 |  | 中医器械设备 | 子午流注（低中频治疗仪） | 套 | 1.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 |  | 中医器械设备 | 中医经络检测仪 | 套 | 1.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 中医器械设备 | 电针仪 | 套 | 20.00 | 1,200.00 | 24,000.00 | 工业 | 详见附表二十 |
| 21 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 特定电磁波治疗器 | 套 | 20.00 | 400.00 | 8,000.00 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 中医器械设备 | 熏蒸床 | 套 | 5.00 | 52,000.00 | 260,000.00 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 中医器械设备 | 真空拔罐器 | 套 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能温热牵引系统 | 套 | 2.00 | 72,000.00 | 144,000.00 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 |  | 中医器械设备 | 中医定向透药治疗仪 | 套 | 2.00 | 14,000.00 | 28,000.00 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动起立床（全自动） | 套 | 2.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 |  | 手术室设备及附件 | 多体位医用诊疗床（八段） | 套 | 11.00 | 28,000.00 | 308,000.00 | 工业 | 详见附表二十七 |
| 28 |  | 手术室设备及附件 | 医用电动诊疗床 （大床二折） | 套 | 10.00 | 21,000.00 | 210,000.00 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | PT凳（液压可升降） | 套 | 20.00 | 600.00 | 12,000.00 | 工业 | 详见附表二十九 |
| 30 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OT综合训练台 | 套 | 1.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 工业 | 详见附表三十 |
| 31 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 移动式平行杠（可调） | 套 | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | 工业 | 详见附表三十一 |
| 32 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 前踢/后压腿训练器 | 套 | 1.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 工业 | 详见附表三十二 |
| 33 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上肢训练组合架六件套 | 套 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 工业 | 详见附表三十三 |
| 34 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 步行训练用阶梯（双向） | 套 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 工业 | 详见附表三十四 |
| 35 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢功率车(立式) | 套 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 工业 | 详见附表三十五 |
| 36 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 立式踏步器 | 套 | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 工业 | 详见附表三十六 |
| 37 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架（双人） | 套 | 2.00 | 9,550.00 | 19,100.00 | 工业 | 详见附表三十七 |
| 38 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 升降式OT桌 (液压调节) | 套 | 1.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 工业 | 详见附表三十八 |
| 39 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 外展/内收腿训练器 | 套 | 1.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 工业 | 详见附表三十九 |
| 40 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 坐姿平推训练器 | 套 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 工业 | 详见附表四十 |
| 41 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 操作台 | 套 | 1.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 工业 | 详见附表四十一 |
| 42 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 振动杆 | 套 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 工业 | 详见附表四十二 |

附表一：紫外线治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、额定输入功率：≤100VA。 2、使用电源：交流电压220V/50Hz市电。 3、操作显示：≥5英寸医用液晶屏，一键飞梭。 4、紫外线发光类型：低压汞蒸气荧光灯和贴片式灯珠。 5、紫外线波长：≥254nm，允差±3nm。 ▲6、体腔治疗头辐照度：≥3种；体表治疗头辐照度：≥25mW/cm²，允差±20%。 7、定时时间：1～999秒，步进1s，允差±2%。 8、输出通道：≥双通道。 9、具有体腔照射器和体表照射器。 10、工作模式：体腔、体表模式。 11、体表照射器紫外辐照强度的均匀性小于±25%。 12、紫外辐照强度的稳定性小于5%。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 2; 台. 2; 电源线; 2; 根. 3; 体腔照射器; 2; 个. 4; 体表照射器; 2; 个. 5; 体腔照射器线缆; 2; 条. 6; 体表照射器线缆; 2; 条. 7; 防紫外线防护镜; 2; 副. 8; 导光棒（直导）; 2; 根. 9; 导光棒（弯导）; 2; 根. 10; 内六角扳手; 2; 个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：高能量深层肌肉刺激仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、显示方式：医用液晶触摸显示屏，显示当前转速、电量。 2、续航时间：≥3小时。 3、振动幅度：≥5mm，满足不同部位放松治疗需求。 ▲4、最高转速≥4000rpm，多档可调。 5、最高振动频率：≥75Hz。 6、工作时间：智能控制治疗时间，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。 7、噪声：≤60dB（A）。 ▲8、按摩头：≥25种。 9、配重条：有不同重量的配重条，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。 10、治疗手柄：有专用橡胶防滑皮套。 11、包装箱：采用航空拉杆行李箱，配有四个脚轮。 二、配置要求 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 4; 台. 2; 电源线; 4; 根. 3; 支臂; 4; 个. 4; 熔断器; 8; 个. 5; 内六角扳手; 4; 个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：短波治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、采用微电脑控制和晶体管技术，医用彩色触摸屏配合快捷键。 2、内置不同部位的临床治疗处方，具有连续，脉冲两种模式，输出精准。脉冲模式可调制频率和脉宽，可储存用户的自定义方案。 ▲3、≥四种治疗剂量可调：无热，微热，温热，热量。自动调谐：与人体匹配度高，热感快，温热效果好，自动调谐，达到最优输出。自动补正室温：根据季节室温变化，自动识别外界温度，调节输出功率，保持温热感恒定。 ▲4、整机采用便携式设计，体积轻巧；采用全金属屏蔽材料，降低辐射干扰及危害。 5、彩色电阻屏显示解剖学和病理，可显示≥36个专家处方电极放置方式，记录≥99个自定义处方等。 6、电压：100-240V，最大输出电流：6.5A，输出功率：0-50W可调，5W/档。 ▲7、振动频率：27.12MHz ± 0.6% 8、调制频率：10-800hz可调，步长10hz，调剂脉宽：20-400us可调，步长20us 9、输出波形：正弦波 10、输出电极：标准型号输出电极对 11、时间设定：1-30min，步长1min 12、可选配推车 13、安全类型（认证）：class I, BF-type 14、系统可升级更新至最新专家处方。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 2; 台. 2; 电源线; 2; 条. 3; 附件（电容电极、电极套、绑带等）; 2; 套. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：超短波电疗机（五官）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、操作显示：≥7英寸医用液晶触摸屏。 2、额定输入功率：≤180VA。 ▲3、功率≥4档可调，至少含20W、30W、40W、50W；工作频率：40.68MHz，允差±1.5%。 4、输出稳定性：连续工作30min，输出功率变化不大于±10%。 5、治疗时间：至少10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。 6、配置电子管：≥4个。 7、智能化管理系统，治疗结束后有声音提示并断开输出。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 支臂; 2; 根. 3; 治疗线; 2; 根. 4; 熔断器（F2AL250V）; 2; 个. 5; 电子管; 4; 个. 6; 治疗头Φ120; 2; 个. 7; 治疗头Φ90; 2; 个. 8; 治疗头Φ60; 2; 个. 9; 布套Φ120; 2; 个. 10; 布套Φ90; 2; 个. 11; 布套Φ60; 2; 个. 12; 电源线; 1; 条. 13; 十字螺丝刀; 1; 个. 14; 荧光灯管; 1; 个. 15; 旋钮扳手; 1; 个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：全胸振荡排痰机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1.电源：额定电压a.c.220V；额定频率50Hz； 2.额定输入功率≤120VA。 3.传动软轴长：1800mm，允差±10%。 4.显示方式：液晶显示。 ▲5.工作模式：手动模式、自动处方和自定义处方。手动模式： 频率10Hz～60Hz可调；自动处方：频率不可调；自定义处方≥0～99个处方可选。 6.振动幅度：≥5mm，允差±20%。 7.工作时间：手动模式：时间为1min～60min可调；步进为1min，自动模式：时间不可调；允差为±10%；治疗时间结束后有蜂鸣器提示，并停止输出。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 2; 台. 2; 熔断器; 4; 个. 3; 电源线; 2; 条. 4; 治疗头; 16; 个. 5; 转换头; 2; 个. 6; 台车; 2; 台. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：光子治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1．电源：220V～ 50Hz 2．额定功率：450W 3．产品结构及组成：该产品主要由发光系统、电路控制系统、反馈系统和冷却系统组成。 4．主光源光波长：640nm±10nm 5．辅助光源光波长：415nm±10nm 6．主光源光功率密度：≥240mW/cm2 7．辅助光源光功率密度：≥240mW/cm2 8．主光源输出光功率：≥16W 9．辅助光源输出光功率：≥16W 10．有效照射面积：≥350 cm2 11．发光芯片中心表面光功率密度：≥1800 mW/cm2 12．★冷却方式：水冷却（有温度保护装置，当冷却系统发生故障时，自动保护装置应能切断电源。或治疗仪采用压缩机制冷水循环冷却系统并装有温度保护装置，当冷却系统发生故障时，自动保护装置应能切断电源） 13．工作环境：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≦80% 14．适用范围：适用于Ⅰ°—Ⅱ°烧伤、创伤的创面和慢性复杂创面的愈合。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 2; 台. 2; 电源线; 2; 条. 3; 遮光罩; 2; 套. 4; 防护眼罩; 10; 只. 5; 水循环更换管路; 2; 套. 6; 固定工具; 2; 套. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：加压冷热敷机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1.≥12.1寸医用触摸屏显示。 2.压力调节范围：高压6～8.5kPa,低压3～5.5kPa，允差±10%，步进0.1kPa。 3.温度可调节范围2～20℃，允差±10%,步进0.5℃。 4.治疗时间范围5～100min，允差±10%, 步进5min。 5.循环次数5～200范围内可调，允差±2，步进5。 ▲6.护套：标配≥7种护套，踝部护套/肩部护套/腿部护套/腕部护套/膝部护套/腰部护套/肘部护套。具有冷却水液位检测和皮肤温度过低提醒功能。 8.具有声光报警提示，探头式传感器。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 2; 台. 2; 熔断器; 4; 个. 3; 电源线; 2; 条. 4; 冷却液补充水壶; 2; 个. 5; 连接管路; 2; 根. 6; 压力传感器; 2; 根. 7; 温度传感器; 2; 根. 8; 护套; 14; 个. 三、★质保期:整机质保至少5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：超声波治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、输入功率：≤70VA。 ▲2、输出通道：双通道输出，可独立调节。输出1通道额定输出功率≥6W，输出2通道额定输出功率≥3W。有效声强：输出1通道0～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；输出2通道0～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²。 3、显示方式：≥5英寸医用液晶屏，支持一键飞梭。 4、声工作频率：输出1通道1MHz，输出2通道3MHz，允差±10%。 5、输出模式：至少包含四种，连续、断续1、断续2、断续3。 6、定时范围：1～30min，步进1min 7、治疗探头≥2个。 8、输出1通道有效辐射面积：4cm²，输出2通道有效辐射面积：2cm²，允差±20%。 9、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 10、波束类型：准直型。 11、具有超温保护功能。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 4; 台. 2; 电源线; 4; 根. 3; 耦合剂; 4; 瓶. 4; 熔断器; 8; 个. 5; 治疗探头; 8; 套. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：物理治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 ▲1、理疗种类：≥10种物理治疗功能，包括冲击波、红外偏振光、超声波、脉冲磁、肌电生物反馈、中频、干扰电、痉挛肌低频电刺激、经皮神经电刺激、神经肌肉低频电刺激等功能疗法。 2、输出通道：≥6路同时输出。 3、操作显示：≥20英寸医用高灵敏触屏，方便操作使用。 4、推车设计：电脑一体化推车式设计，移动方便。 5、检测报告：支持打印、可设置医院信息、创建医生账户。 6、冲击波模块： 6.1、工作压力：≥1～5.0bar。 6.2、最大能量密度：不低于4mJ/mm²，最大输出能量：不低于100mJ。 6.3、频率：1～22Hz。 6.4、传导子：≥5个，标配1个子弹和1个弹道。 6.5、内置处方：≥100个，可以根据身体部位选择相应的治疗处方。 6.6、输出线长：治疗枪输出线长不少于2400mm。 ▲7、脉冲磁模块： 7.1、磁感应最大强度：≥200mT。 7.2、磁垫：≥2种，包含圆形磁垫和方形磁垫。 7.3、磁场输出脉冲频率：20～80次/min可调，允差±10%，步进10次/min。 7.4、振动功能：方形磁垫具备振动功能。 7.5、治疗时间：1～99min可调，步进1min。 8、红外偏振光模块： 8.1、输出光波长：677～1033nm，允差±10%。 8.2、治疗模式：连续和断续模式，断续模式≥3种。 8.3、最大输出功率：≥1.5W，输出强度≥8档可调。 8.4、定时范围：0～99min可调，级差1min。 8.5、急停功能：治疗模块可接收紧急停止信号，当按下急停按钮，就可终止光源输出。 9、超声波模块： 9.1、工作频率：1MHz。 9.2、额定输出功率：0～7.2W可调，允差±10%，级差0.6W。 9.3、有效声强：0～1.8W/cm²可调，允差±10%，级差0.15W/cm²。 9.4、工作时间：1～30min可调，允差±10%，级差1min。 9.5、有效辐射面积：4.0cm²，允差±10%。 10、痉挛肌治疗功能： 10.1、工作频率：0.5～1Hz可调，允差±10%。 10.2、输出脉冲周期：1～2s可调，允差±10%，步进为0.1s。 10.3、输出脉冲宽度：0.1～0.5ms可调，允差±10%，步进为0.1ms。 10.4、幅度值：输出最大幅度值≥65V。 10.5、延时时间：0.1～1.5s可调，允差±10%，步进为0.1s。 10.6、治疗时间：1～30min可调，允差±10%，步进为1min。 11、神经肌肉电刺激功能： 11.1、完全失神经功能： 11.1.1、输出脉冲频率：500Hz。 11.1.2、调制频率：0.5～5Hz可调，允差±10%，步进为0.5Hz。 11.1.3、脉冲周期：2ms。 11.1.4、输出脉冲宽度：每串脉冲由5个脉冲宽度为1ms的脉冲方波组成。 11.2、部分失神经功能： 11.2.1、输出脉冲频率：0.5～5Hz可调，允差±10%，步进为0.5Hz。 11.2.2、脉冲周期：200～2000ms，允差±10%。 11.2.3、输出脉冲宽度：10ms。 11.3、幅度值：输出最大幅度值55V，允差±10%。 11.4、治疗时间：1～30min可调，步进为1min。 12、经皮神经电刺激功能： 12.1、输出脉冲频率：2～160Hz可调，允差±10%，步进1Hz。 12.2、输出脉冲宽度：60～520μs可调，允差±10%，步进10μs。 12.3、脉冲周期：6.25～500ms可调，允差±10%。 12.4、幅度值：输出最大幅度值≥65V。 12.5、治疗时间：1～30min可调，步进为1min。 13、中频功能： 13.1、工作频率：至少包含2kHz、3kHz、4kHz、4.5kHz、5kHz、5.5kHz、6kHz、7.5kHz、8kHz。 13.2、调制频率：0～150Hz，允差±10%。 13.3、中频载波波形：双向方波，调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波。 13.4、调制方式：连续、断续、变频和交替调制。 13.5、中频调幅度范围：至少包含0%、25%、50%、75%、100%。 13.6、中频治疗处方：≥50个固定处方。 13.7、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流有效值不大于100mA。 14、干扰电功能： 14.1、工作频率：4kHz，允差±5%。 14.2、调制频率：0.125Hz，允差±5%。 14.3、差频频率范围：8～112Hz，允差±5%。 14.4、调幅度：0%、100%。 14.5、治疗处方：≥10个固定处方。 14.6、吸附模式：持续吸附;负压范围：-10kPa～-40kPa可调，允差±10%，步进为-10kPa。 14.7、治疗时间：内置于处方中，治疗时间到有声音提示，并停止输出。 14.8、输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流有效值为100mA，允差±5%。 14.9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 ▲15、肌电生物反馈功能： 15.1、具备肌电检测功能。 15.2、反馈阈值：10～1000μV。 15.3、差模输入阻抗：＞5MΩ。 15.4、共模抑制比：＞100dB。 15.5、分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。 15.6、通频带：不窄于20～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。 15.7、触发电刺激功能： 15.7.1、电流：0～100mA可调，级差1mA。 15.7.2、频率：2～100Hz可调，级差1Hz。 15.7.3、脉宽：50～450μs可调，级差10μs。 15.7.4、持续时间：1～10s可调，级差0.1s。 15.7.5、上升时间：0～5s可调，级差0.1s。 15.7.6、下降时间：0～5s可调，级差0.1s。 15.7.7、治疗时间：1～99min可调，级差1min。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 熔断器; 2; 个. 4; 耦合剂; 1; 瓶. 5; 点状偏振光辐射器支臂; 1; 套. 6; 点状偏振光辐射器; 1; 套. 7; 超声治疗头; 1; 套. 8; 方形磁疗垫; 1; 套. 9; 圆形磁疗垫; 1; 套. 10; 电疗用输出线; 2; 根. 11; 转换线; 4; 根. 12; 电疗用电极片; 6; 对. 13; 电疗用自粘电极片; 10; 对. 14; 绑带; 3; 套. 15; 电极线; 12; 根. 16; 吸附电极线; 2; 根. 17; 吸附碗; 4; 对. 18; 冲击波手枪; 1; 把. 19; 子弹; 2; 个. 20; 弹道; 2; 个. 21; 冲击波治疗头; 6; 个. 22; 肌电生物反馈输出线; 1; 根. 23; 肌电生物反馈用电极片; 3; 包. 24; 一体式工作站; 1; 台. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十：湿热物理治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、额定功率：2300VA±10%。 2、恒温加热箱容积：≥70L。 ▲3、工作模式：自动模式、手动模式，一键切换工作模式。温度设定范围：不窄于0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温。安全装置：双重过温度保护和低水位报警终止加热防干烧。 5、超温停止加热范围：98℃～100℃。 6、热敷袋种类：手部、标准、颈肩、加长四种。 8、槽内使用圆弧无死角设计，防止水垢的产生。 9、可设定每一天设备工作时间段，预开机及自动关机，可长期保存。 10、热敷袋保温时间约20～30分钟，可反复使用，具有良好的柔软性，可折叠。 11、多重故障自检，错误代码显示。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 壹; 台. 2; 电源线; 壹; 条. 3; 毛巾; 肆; 个. 4; 标准湿热敷袋; 拾; 个. 5; 标准湿热敷袋（加长型）; 壹; 个. 6; 颈肩湿热敷袋; 壹; 个. 7; 手部湿热敷袋; 壹; 个. 8; 熔断器; 肆; 个. 9; 排水管; 壹; 条. 10; 不锈钢架; 壹; 个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十一：医用冷疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 ▲1、操作显示：≥12英寸医用液晶触摸屏。 2、冷疗原理：冷空气。 3、冷空气输出管长：1800mm，允差±10%。 4、额定输入功率：≤1000VA。 5、治疗时间：1～99min，允差±1min。 6、除霜模式：自动、手动。 7、自动除霜循环周期：60～180min，级差1min。 8、除霜时间：至少10min、20min、30min三档可调，允差±2%。 ▲9、液位提示功能：除霜水位超限时，有蜂鸣器提示音。红外测温功能：治疗过程中实时显示当前皮肤温度，机器根据皮肤温度自动调节出风量30～120L/min，允差±10%。 10、治疗处方：≥40个自定义处方。 11、治疗温度设置范围：0～30℃连续可调，级差1℃。 12、最低温度：软管释放出的气流温度不超过-5℃。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 壹; 台. 2; 电源线; 壹; 条. 3; 冷空气排放管; 壹; 根. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十二：移位机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 ▲1、轨道材质：高强度铝合金材质，承重能力≥300kg（一米间隔），防护涂层避免锈蚀；轨道系统样式：直轨、弯轨（30°、45°、60°、90°）、十字转轨、Y型轨道等，可任意组合实现多个房间以及治疗大厅之间的连接；轨道智能换轨系统：智能识别移位主机运动意图，实现轨道自动切换；轨道颜色：可根据使用环境进行定制；全轨充电/定点充电：轨道内置多重保护充电装置，可以实现移位主机在轨道任意位置充电，按照场景需求定制充电位置，安全高效，避免电量不足，待机状态下自动充电。 2、移位主机 2.1、最大承重量：≥150kg。 2.2、四向主机：可电动控制上升、下降、前进、后退四个方向。 2.3、升降带可升降长度：2600mm±10%。 2.4、配有手控器。 2.5、升降速度： 2.5.1、空载时上升速度小于250mm/s。 2.5.2、空载时下降速度小于250mm/s。 2.5.3、负载时下降速度小于150mm/s。 2.6、低电量保护模式：电量≤5%时，只允许下降、不允许上升，避免患者在悬挂状态下无法下降。 2.7、具有电量指示、充电指示和低电量指示功能。 2.8、具有方向指示灯、状态指示灯。 2.9、紧急制动装置：可通过紧急制动装置切断电源。 2.10、位置锁定：可将机头锁定在轨道的任意位置。 3、吊杆与吊兜 3.1、吊兜类型：≥三种：步行训练马甲、转运吊兜、如厕吊兜。 3.2、可搭配多种吊杆使用：包括常规一字型吊杆和一字型缓冲吊杆。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 天轨系统电动移位主机; 两; 台. 2; 手控器; 两; 个. 3; 充电器; 两; 个. 4; 移位吊兜; 两; 个. 5; 训练马甲; 三; 套. 6; 吊杆; 两; 个. 7; 环形轨道; ≥20; 米. 8; 转运吊兜; 一; 套. 9; 各类标识; 根据需要定制. 三、★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十三：线偏振光疼痛治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1.供电电源：100-240VAC，50/60Hz 2.额定功率：≤200VA ▲3.波长范围：具有红外直线偏振光特性，有效光谱波长范围600-1600nm，中心峰值波长约1100nm，允差±10%。偏振度：波长1200nm≥99%。光源：150W宽光谱金卤灯（高分子碘光源），允差±10%。光传导系统：采用高传导直线光纤（≥4万根光纤维线编织而成）将光能量高效率地传导到病患部位。 4.控制方式：单路控制，使用一分二输出的光纤，每路接两个治疗头 5.人机交互界面：≥4.3寸高清彩色显示，中文导航式操作指引 6.治疗模式：至少包含安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等5种模式；其中间隔模式下，通过光输出强度、间隔照射时间与间隔关闭时间的调节，可产生≥100种组合 7.光输出强度范围：10-100%，调节步长1% 8.定时时间：1-10分钟，调节步长1分钟 9.治疗头种类 1）主要用于星状神经节照射，焦点直径7mm，最大输出功率1.3W，允差±10%； 2）主要用于神经根、神经干、神经节、经络、穴位、痛点照射，焦点直径13mm，最大输出功率1.5W，允差±10%； 3）主要用于较大面积的照射，焦点直径78mm，最大输出功率2.8W，允差±10%； 4）要用于较大面积的照射，焦点直径55mm，最大输出功率2.8W，允差±10% 10.患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护 11.安全保护：具有声光提示及光源保护装置 12.预防性维护自主提示：具有灯泡寿命提示和除尘提示功能 13.可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作 14.治疗万向臂：可360度旋转，任意角度稳定悬停；配置强力磁性夹头，方便临床使用；可进行手持照射及固定照射，操作简单。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 台车; 1; 台. 3; 光纤; 1; 根. 4; 透镜（各型）; 8; 个. 5; 患者自控线; 1; 根. 6; O型圈; 4; 个. 7; 防辐射眼镜; 1; 副. 8; 光纤软管夹; 8; 个. 9; 光纤防滑环; 8; 个. 10; 光纤联锁块; 1; 个. 11; 卤素灯; 720; 个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十四：加压冷疗系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 ▲1.≥12寸医用触摸屏显示。压力调节范围：高压6～8.5kPa，低压3～5.5kPa，步进0.1kPa，允差±10%。具有冷却水液位检测和皮肤温度过低提醒功能。 3.温度可调节范围2～20℃,步进0.5℃。 4.治疗时间范围5～100min, 步进5min。 5.循环次数5～200范围内可调,步进5。 6.护套：标配≥7种护套：踝部护套/肩部护套/腿部护套/腕部护套/膝部护套/腰部护套/肘部护套。 8.具有声光报警提示，探头式传感器 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 壹; 台. 2; 熔断器; 贰; 个. 3; 电源线; 壹; 条. 4; 冷却液补充水壶; 壹; 个. 5; 连接管路; 壹; 根. 6; 压力传感器; 壹; 根. 7; 温度传感器; 壹; 根. 8; 护套; 柒; 个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十五：红外辐照治疗装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、额定电压：AC 220V。 2、额定频率：50Hz。 3、额定输入功率：900VA，允差±5%。 4、医用屏幕尺寸：≥5寸。 5、操作方式：电容触摸。 6、工作模式：连续模式、脉冲模式。 7、治疗时间：1～99分钟可调。 8、能量调节方式：五级能量调节。 9、波长范围：560nm～1400nm，允差±5%。 ▲10、光功率密度：最大能量4000mW/cm²(距离光杯口表面)。 11、光功率密度：最大能量260mW/cm²(距离光杯口25cm)。 ▲12、有效辐照面积：不低于850cm²(距离光杯口25cm)。 13、出光口面积：不低于70cm²。 14、提示功能：设置超过15分钟，界面弹框警示。 ▲15、治疗方案：≥5种自定义存储方案。 16、升降功能：电动升降，高度≥400mm。 17、光学透镜：反光杯聚光以及液体过滤系统。 18、自适应阻尼多角度治疗头设计，隐藏式线缆设计。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 壹; 台. 2; 电源线; 壹; 条. 3; 防护眼罩; 伍; 个. 4; 防护眼镜; 贰; 副. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十六：温热电灸综合治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、输出通道：十二路艾灸、四路温针、四路无创针灸，可独立调节。 ▲2、操作显示：≥8英寸医用液晶触摸屏。艾灸治疗头具有磁疗催化功能，表面磁感应强度0.023～0.12T，允差±5%。配备≥19个灸头（≥10个单灸头、≥1个双灸头、≥1个组合七灸头）。具有双重温度保护装置。 3、艾灸温度范围：30℃～70℃，允差±2℃，可独立调节。 4、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行艾灸、温针灸。 5、艾灸治疗时间：1min～60min可调，级差1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出。 6、具有手动停止输出功能。 7、额定输入功率：≥300VA。 8、输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波（E1，E2，E3）。 9、温针温度：85℃±10℃。 10、温针定时功能范围：10min～60min。 11、无创针灸具有负压装置，吸附负压调节范围：0～-40kPa连续可调。 12、无创针灸和温针灸强度调节范围：0～99档（0～12V，允差±20%）。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 2; 台. 2; 电源线; 2; 个. 3; 灸疗头; 2; 个. 4; 温针输出线; 13; 条. 5; 无创艾灸输出线; 13; 条. 6; 加热垫; 4; 个. 7; 艾灸隔热垫; ≥1600; 个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十七：针灸椅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1.可折叠收纳。 2.多点位灵活调节：面枕、胸枕、扶手、坐垫。 3.人体工学设计。 4.超厚记忆海绵坐垫，回弹力好，久坐不累，有效分散身体压力。 5.铁质框架稳固耐用，坚实可靠，可称重226kg。 6.床腿材质：铁质 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 椅子铁架; 2; 个. 2; 面枕; 2; 个. 3; 胸枕; 2; 个. 4; 扶手垫; 4; 个. 5; 坐垫; 2; 个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十八：子午流注（低中频治疗仪）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 ▲1.输出通道：≥16路输出，使用人数不限，根据通道数量自动分配； 2.通道独立控制：每个通道可独立调节治疗模式、输出频率、输出强度和设定治疗时间； 3.治疗参数设定：可单独设定已选中的一个或多个通道或者一键全选所有通道同步进行频率、强度等相关治疗参数的设定； 4.安全保护：开路和短路保护功能，治疗仪具有提示功能； 5.配备≥13寸医用彩色触摸操作屏幕； 6.治疗时间定时范围1min-60min，步进为1min，可快速拖动设定； 7.脉冲强度：脉冲强度≥40档可调； 8.脉冲频率范围：不窄于1.25Hz～1000Hz； 9.脉冲频率：脉冲频率≥30档可调； 10.频率模式：支持≥5种组合频率选择； 11.至少具有快速开始治疗和病症处方治疗，两种治疗模式选择； 12.内置穴位查询系统及高清穴位图谱，支持穴位取穴位置、穴位主治、解剖位置、操作方法等内容查询； 13.穴位查询方式：可至少根据穴位名称、穴位功能、穴位主治、十四经络及身体解剖位置进行经外奇穴五种方式进行穴位查询； ▲14.具有开穴功能：至少支持子午流注、灵龟八法、飞腾法三种开穴方法计算；具有定时开穴显示功能：一次性计算并显示未来十个时辰开穴的所有穴位，并可根据选择穴位计算和显示该穴位未来十次开穴的时间； 15.真太阳时设定：可设定和显示全国各地不同地区的真太阳时，并能自动计算下一时辰和开穴穴位； 16.病症功能：根据病症分类不同科室的疾病列表，并具有该病症的概述、病症症状、临床表现、治疗原则、方义、处方及治疗操作方法等 17、病症处方：根据不同病症具有推荐穴位处方功能 18、自定义病症及处方：支持用户自定义编辑病症信息及对应的治疗穴位处方功能； 19、患者管理：具有医生账号注册登录功能，并建立患者基础信息包括性别、姓名、年龄、床号及病历号等信息。 20、自动存储诊断记录和治疗记录，并可根据患者对应历史病症治疗记录快速开始治疗； 21、初始设置功能：可针对日期时间、当前地区、初始默认治疗时间、最大安全强度、初始音量及亮度进行初始默认设置； ▲22、医疗器械分类目录属于中医治疗设备分类，注册证的适用范围用于经络穴位进行刺激； 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电极输出线; 16; 条. 3; 电源线; 1; 条. 4; 理疗用体表电极; 1; 包. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十九：中医经络检测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： （一）功能参数： 1.1 通过采集手足十二经络对应穴位进行十二经络传感分析，评价人体经络及对应脏腑功能状态，穴位采集符合中华中医药学会中医治未病技术操作规范【电导法穴位测评(T/CACM1089-2018)】标准； 1.2 经络柱状图由五种颜色组成，分别代表受检者经络及对应脏腑功能状态的优、良、中、差、警； 1.3 提供千分位高精度经络值传感平衡数据分析表，可进行经络数值相关科研应用； 1.4 通过经络传感平衡数据分析受检者阴阳平衡、虚实盛衰、自律神经平衡问题； 1.5 具有甲状腺功能测评功能，可早期发现甲亢、甲减、甲状腺结节疾病风险； 1.6 具有自定义穴位科研模式，可自定义（1-99个穴位）进行经络穴位检测研究； 1.7 具有经络及对应脏腑疾病早期筛查，早期提示及预警功能，辅助临床早期诊断； 1.8 根据中医五行传变规律提供中医五行图及易发病位、关联病位提示； 1.9 专家建议包含问题经络主治概要、调理穴位及调理方法提示； 2.0 提供检测日期对应二十四节气养生调理建议； 2.1 具有疗效评估同屏对比功能，可对受检者两次不同时间段检测结果进行综合对比； 2.2 经络检测流程直观定位受检穴位及鸣音提示； 2.3 具有微信二维码扫描获取电子报告支持，检测报告可一键收藏； 2.4 支持医联体检测结果互联互通，可建立大数据中心，依托云数据库一键校准，一键升级； 2.5 为医院的HIS系统预留接口。 （二）性能参数 1.1 采集器承载腔电阻：R＜3Ω； 1.2 探测极体阻抗：R＜10Ω； 1.3 检测值刻度：两极间阻值分别为330kΩ、95kΩ、15kΩ时，曲线分别在第一标线、第二标线和第三标线上； 1.4 测量范围：15kΩ～4000kΩ，允差±5kΩ； 1.5 产品适用于医疗机构进行中医经络提示性检测。 二、配置清单： 序号; 主要配置; 数量. 1; 可移动台车总成; 1套. 2; 工作平台; 1台. 3; 经络软件系统; 1套. 4; 经络采集探头; 1套. 5; 键盘、鼠标; 1套. 6; 身份证读卡器; 1套. 7; 配套专用图文输出设备; 1台. 8; 安装U盘; 1份. 9; 一次性棉棒; 4000个. 10; 宣教展板; 3块. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十：电针仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： （一）功能参数： 1、额定输入功率：≤11VA。 2、输出通道：≥六路输出，独立可调。 3、输出波形：≥三种，连续波、断续波、疏密波。 4、连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。 5、断续波：断续周期6s可调，允差±10%。 6、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。 ▲7、输出模式：毫针、皮肤两种；具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。 8、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）。 9、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。 10、治疗时间：至少包含10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。 二、配置清单： 序号; 主要配置; 数量. 1; 主机; 20台. 2; 自粘电极板; 40对. 3; 导电硅橡胶电极板; 180对. 4; 电极线; 120根. 5; 电极夹线; 120根. 6; 绑带; 20条. 7; 熔断器; 40个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十一：特定电磁波治疗器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： （一）功能参数： 1.计时方式：机械定时（0-60′）及常通。 2.转头为自动锁扣，正面转动时无需松紧旋钮。 3.设备倾倒可自动断电。 4.可根据需要设定时间。 5.支臂灵活，多段可调，便于调节角度。 ▲6.底座为五脚、加重，自带滑轮及滑轮锁。 7.电压：220V 8.功率：≥300W 9.频率：50Hz ★10.光谱波长：2-25μm，允差±10% 11.辐射板直径：Φ166mm，允差±10% 12.活动臂伸缩范围：0-560mm，允差±10mm 13.俯仰角：90°，允差±10% 14.转角：360°，允差±10% 二、配置清单： 序号; 主要配置; 数量. 1; 特定电磁波治疗器; 20台. 2; 脚轮; 80只. 3; 合格证; 20份. 4; 保修卡; 20份. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十二：熏蒸床

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： （一）功能参数： 1、额定输入功率：3500W。 ▲2、具有自动漏电保护、自动防干烧、治疗结束自动报警、过载保护、自动定时、自动恒温、臭氧消毒等功能。治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。具有中药药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h，三区独立控制。 3、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 4、上水方式：手动，加液总容量：≥24L。 5、熏蒸面积：1700×600mm，允差±10%，≥3块发泡熏蒸垫。 6、三个温区恒温控制，可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸，也可做露头式全身熏蒸，根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效。 7、药槽采用不锈钢三区独立设计，三区可使用三种不同的中药，设置不同的温度，具备独立的自动送风装置，自动吹送中药蒸汽，使药蒸汽温度更均匀，确保温度恒定。 8、具有双重超温保护功能。 9、智能控制加热和送风装置启停。 10、采用独立的操作台，液晶触控，机电分离化设计，单独停止加热按钮。 二、配置清单： 序号; 主要配置; 数量. 1; 主机; 5台. 2; 通信线; 5条. 3; 量杯; 5个. 4; 过滤网; 15个. 5; 熏蒸篦子; 15个. 6; 枕头; 5个. 7; 台车; 5个. 8; 合格证; 5份. 9; 保修卡; 5份. 三、★质保期:整机质保至少5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十三：真空拔罐器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1.材质：塑料 2.使用方式：抽气式 3.真空拔罐器应贮存在干燥、无腐蚀性气体和通风良好的室内，避免阳光直射。 4.拔罐器罐口采用弧形面设计。密封处与皮肤接触为面接触，密闭性更好，防止使用过程中罐体漏气异常脱落。其次皮肤受力面积大，能够避免造成接触面的损伤。 5.U形罐口，适用于人体关节部位凹凸部位进行拔罐。 6.罐体采用PC材料,强度高,无异味，透明度高。方便观察拔罐中的皮肤状况。约2mm壁厚，不惧使用中意外掉落、碰撞。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量. 1; 真空抽气枪; 10个. 2; 罐具; 240个. 3; 连接管; 10个. 4; 连接头; 20个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十四：智能温热牵引系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1．电源电压：220V±22V/50Hz±1Hz 2．额定输入功率：250VA（允差±15%） ▲3．牵引模式：连续牵引、间歇一模式、间歇二模式、间歇三模式。牵引模式只能从待机状态开始选择，不能在治疗过程中进行切换，颈椎牵引独立于腰椎牵引。 4．在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治疗过程，牵引力、牵引时间、间歇力、间歇时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示。 6.腰椎牵引力：1～80Kgf范围内连续可调，调节步长1Kgf，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值。 7.颈椎牵引力：1～35Kgf范围内连续可调，调节步长1Kgf，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值。 8.输出稳定性 1）在正常状态下，整个治疗过程中的牵引力应保持稳定或均匀变化，不应发生突跳。由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，柔性牵引应自动恢复预置值，恢复的速率应符合牵引力变化速率。 2）腰椎牵引和颈椎牵引中的任一输出端牵引力变化（例如启动、停止或意外拉紧/松弛）时，不引起其他输出端的牵引力漂移或突跳。 9.间歇模式下，间歇力调节范围比牵引力小1Kgf 10.角度牵引范围17°～42°连续可调，允差±2° 11.治疗时间：1min～99min可调,级差1min，允差±30s；间歇牵引模式下牵引时间：1s～99s可调，级差1s，允差±30s；间歇时间：1s～99s可调，级差1s，允差±30s。 ▲12.采用柔性牵引绳和精确柔和加减的自动化牵引力控制系统；可同时进行腰牵和颈牵。具有≥9寸医用触摸控制屏和指示顶灯，可自动化设置、提示。 13.治疗时间采用倒计时，并在操作面板上指明计时方式。 ▲14.具有床板加热功能,温度至少包含30℃、35℃、40℃三档可调,允差±3℃。 15.腿板可以滑动，滑动行程不小于100mm，空载滑动阻力大于50N。 16.柔性牵引提供一个腿部支撑，在牵引过程中腿部支撑与腿板应保持恒定的相对位置，腿部支撑的高度为25mm，允差±10％。 17.在最大承载患者体重为≥150kg，运动应均匀、平稳，调节部位不松动。并且不发生整体沉降或局部沉降。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量. 1; 主控机箱; 2台. 2; 床体; 2个. 3; 枕头; 2个. 4; 腿托; 2个. 5; 急停手柄; 2个. 6; 牵引挂架; 2个. 7; 牵引凳; 2把. 8; 立柱、滑轮及支架; 2套. 9; 电源线; 2条. 10; 颈牵套; 4个. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十五：中医定向透药治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 ▲1、医用液晶触摸屏≥10英寸。输出通道：≥四通道。治疗模式：≥三种。中频按摩处方：≥20个。 2、额定输入功率：≥140VA。 3、中频载波频率：4000Hz，允差±10%。 4、中频载波波形：非对称方波。 5、调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 6、调制波波形：方波、正弦波、三角波、梯形波、锯齿波。 7、调幅度：0%、100%，允差±5%。 8、电刺激强度：0～99级可调。 9、中频脉冲电压：导药模式最大峰值电压45V，允差±30%；按摩模式最大峰峰值电压90V，允差±30%。 10、定时范围：1min～60min连续可调，开机默认值20min，允差±10s，治疗时间结束后，停止输出，并发出蜂鸣提示音。 11、电极片辅助温热温度：43℃，允差±3℃。 12、电致孔功能： 12.1、脉冲波群：≥6个脉冲宽度50μs，频率2kHz的脉冲组成，允差±20%。 12.2、电致孔输出最大峰值电压90V，允差±20%。 12.3、电致孔强度至少10档可调。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量. 1; 主机; 2台. 2; 电极片; 8对. 3; 电源线; 2条. 4; 电极线; 13条. 5; 说明书; 2份. 6; 保修卡; 2份. 三、★质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十六：电动起立床（全自动）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、设备采用电机缓慢起动和停止，让患者更舒适。 2、宽大的固定绑带极为舒适，适用于胸、腰和膝等部位的固定。 3、连续可调的扶手和桌板，方便不同身高的患者。 4、宽敞的床面，采用抗菌耐磨皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、高弹力海绵床面，经久耐用。 5、采用控制台来选择处方、治疗时间、音乐等，治疗过程中能够显示角度。 ▲6、角度自动增加，训练循序渐进。 7、治疗同步音乐，让病人放松心情治疗，具有≥20首音乐可选择播放 8、配置紧急停止开关 ▲9、系统处方：≥10个预制处方 10、床面规格：650*1850mm，允差±20mm。 ▲11、起立角度：0°～80°，允差±2°。 ▲12、脚踏板活动角度：内翻0°～35°，外翻0°～35°，趾屈0°～15°，背屈0°～20°；允差±5°。 13、治疗时间：1～99分钟任意可调。 14、床体负载：≥135kg。 15、电源输入：AC220V 50Hz，最大功率：≥150V。 16、绑带1套 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十七：多体位医用诊疗床（八段）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、八段位设计，各段位均可调节。 ▲2、收滑轮踏板：产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换。上臂支架升降可调：0～25cm，可平面旋转360°。 3、环形脚控开关，医生可在床体周围任意位置调整床体电机，方便操作治疗。 4、抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。 5、设备采用直线电机和气动弹簧，能够在临床上使用更加安全。 6、支撑脚架：模具铸造成型，外观优美，坚固耐用。 7、床板安全工作载荷：≥1700N（患者1350N）。 8、床面规格：65(W)cm*190(L)cm，允差±10cm。 ▲9、升降高度：55cm～100cm，允差±10cm。 10、头部段面调节角度：-60°～45°。 11、腿部分离段面最大调节角度：≥75°。 12、胸腰段面最大调节角度：≥120°。 13、配备紧急停止开关。 14、运行模式：连续运行。 15、电源输入：a.c.220V 50 Hz。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十八：医用电动诊疗床 （大床二折）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、设备采用电机缓慢起动和停止，让患者更舒适。 2、宽大的固定绑带极为舒适，适用于胸、腰和膝等部位的固定。 3、连续可调的扶手和桌板，方便不同身高的患者。 4、宽敞的床面，采用抗菌耐磨皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、高弹力海绵床面，经久耐用。 5、采用控制台来选择处方、治疗时间、音乐等，治疗过程中能够显示角度。 ▲6、角度自动增加，训练循序渐进。起立角度：0°～80°，允差±2°。 7、治疗同步音乐，让病人放松心情治疗，具有≥20首音乐可选择播放 8、配置紧急停止开关 ▲9、系统处方：≥10个预制处方 10、床面规格：650*1850mm，允差±20mm。 ▲11、脚踏板活动角度：内翻0°～35°，外翻0°～35°，趾屈0°～15°，背屈0°～20°，允差±5°。 12、治疗时间：1～99分钟任意可调。 13、床体负载：≥135kg。 14、电源输入：AC220V 50Hz，最大功率：≥150V。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十九：PT凳（液压可升降）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 规格：330*410-520，允差±30mm; 材质：标准型圆管、优质塑料、高密度海棉、外包优质PU革 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十：OT综合训练台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 规格:900-1420*480*895，允差±30mm: 重量:55kg，允差±2kg; 材质:优质木材、高密度夹板、表面清漆。 组件:上肢协调功能练习器(手指);分指板;立式套圈;型数字套圈;几何图形插板;铁棍插板;上螺丝/螺母;木插板系列;磁力粘木。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十一：移动式平行杠（可调）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、规格：3013*750*（785-1035），允差±30mm 2、扶手高度六级调节： 第一级785(mm)，允差±30mm 第二级835(mm)，允差±30mm 第三级885(mm)，允差±30mm 第四级935(mm)，允差±30mm 第五级985(mm)，允差±30mm 第六级1035(mm)，允差±30mm 3、扶手间距：562(mm)，允差±30mm 4、扶手直径：38(mm)，允差±30mm 5、材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫 6、用途：主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十二：前踢/后压腿训练器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.产品规格：995*740*1230mm，允差±30mm;毛重：52kg，允差±2kg. 2.集中训练四头伸肌、腓肠肌。使用优质油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。 3.至少12档油缸阻力调节方式，后附移动轮，可轻松的移动器材。 4.可进行踢腿和勾腿两种训练。 5.使用方法：坐于器材上，保持背部挺直，紧贴靠背，双手握把。脚部裸关节处置于两圆套中间，重复进行坐式的小腿屈伸运动。前踢腿时锻炼股四头肌；后压腿时主要锻炼胭绳肌群，对腓肠肌也有一定程度的锻炼作用。 6.配有记录表，角度显示采用液晶显示，背光亮度可调节。角度精确0.1度，具备不同方向的角度调节(x轴、y轴),带次数记忆功能，可在屏幕上同时显示至少10次；内置3.7V锂电池，带USB连接口，USB充电，带磁性。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十三：上肢训练组合架六件套

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.规格:2200X1690X2290，允差±30mm; 2.组件: 肩关节旋转训练器(杆式) 肩关节旋转训练器(轮式) 前臂旋转训练器 腕关节屈伸训练器 滑轮吊环训练器 肋木(带肩梯) 3.其他配置要求： （1）成套哑铃(带架）1套（含1-10磅各一对） 规格:990*430*825，允差±30mm; （2）手支撑器 1套 规格:150*150*225，允差±30mm(大号);150*150*175，允差±30mm(中号); 150*150*125，允差±30mm(小号) （3）复式墙拉力器1套（含哑铃片5磅;10块） 规格:900*180*1530，允差±30mm; 钢丝绳行程≥1000mm 哑铃片5磅;10块 重量:≥40kg 材质:国家标准型钢,静电喷塑,硬塑拉手,橡胶砝码。 （4）体操棒抛接球1套（带架） 规格:800*470*905，允差±30mm; 体操棒规格:c30*800mm(体操棒);0.5/1.0/L5/2.0kg各1支; 抛接球规格:直径不小于200mm,2个; 重量:≥14.5kg; 材质:优质木材、训练排球。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十四：步行训练用阶梯（双向）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 规格:2920*890*1110-1350，允差±30mm; 重量:168kg，允差±2kg; 材质:国家标准型不锈钢管;角铁;焊缝管;防火板、 防滑胶;高密度中纤板。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十五：下肢功率车(立式)

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 规格:870*520*1350mm，允差±30mm 显示时间,速度,距离,热量,心率, 重量:21kg，允差±2kg。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十六：立式踏步器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 规格:1120*790*1470mm，允差±30mm 用途:用于下肢关节活动肌力及协调功能训练。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十七：站立架（双人）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.规格:1440*800*1085，允差±30mm 2.工作台可支撑额定载荷 80kg，允差±5kg 3.材质:国家标准型A3钢、扁管、高密度夹板、防菌防火材料。 4.其他配置要求： （1）姿势矫正镜2套规格:540*675*1755mm，允差±30mm; 镜面尺寸:1450X570mm，允差±30mm 材质:主架为木制、高密度夹板、高清玻璃镜面。 （2）辅助步行训练器2套 规格:1000*760*1120-1320,允差±30mm; 桌面尺寸:760*460mm,桌面距地面高度在980~1180mm间可调,手柄间间距可调范围20~500mm;允差±30mm 重量:50±5kg; 材质:国家标准型A3钢、不锈钢管、高密度夹板、高密度海 棉、外包优质PU革。 （3）滚筒系列（5个规格）1套 规格:100*610±30mm; 150*610±30mm; 200*610±30mm: 250*910±30mm; 300*910±30mm: （4）斜形垫系列（3种规格）1套 15°:480*450*130±30mm: 30°:480*450*270±30mm; 45°:480*450*470±30mm: （5）防潮皮软垫3套 规格:2000*1000*70±30mm ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十八：升降式OT桌 (液压调节)

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.规格:1200*960*750-910mm±30mm; 2.高度调节范围:150mm±10mm; 3.重量:58kg，允差±5%; 4.材质:高密度夹板、高级防菌、防火板。 5.其他配置要求： （1）可调式沙磨板及附件2套 规格:950*860*735±30mm; 桌面可调角度:0~55°; 配负重磨石盘尺寸:260*140*130mm±10mm; 单柱磨砂盘120*120*130mm±10mm; 双柱磨砂盘200*100*130mm±10mm; 磨砂掌170*100*55mm±10mm; 附件箱尺寸:820*180*75mm±10mm,深50mm; 重量:36.5kg，允差±5%; 材质:优质木材表面清漆、高密度夹板、白铁皮、磨砂玻璃、磨术贴绑带。 （2）模拟作业工具(木质)2套 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十九：外展/内收腿训练器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.产品规格：1340*740*1185mm±30mm;毛重：59kg，允差±5%。 2.功能介绍：集中训练大收肌、四头肌。使用优质油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。 3.至少12档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。 4.使用方法：坐于器材上，保持背部挺直，紧贴靠背，双手握把，小腿部分置于腿垫中间重复进行坐式的腿外展、内收运动。内收运动主要锻炼内收肌；外展腿时主要锻炼臀肌。 5.配有记录表，角度显示采用液晶显示，背光亮度可调节。角度精确0.1度，具备不同方向的角度调节(x轴、y轴),带次数记忆功能，可在屏幕上同时至少显示10次；内置3.7V锂电池，带USB连接口，USB充电，带磁性。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十：坐姿平推训练器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.产品规格：980*770*1185mm±30mm;毛重：48公斤，允差±5%。 2.功能介绍：集中训练胸大肌、斜方肌。使用优质油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。 3.至少12档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。 4.使用方法；坐于器材上，保持背部挺直，紧贴靠背，双手握把，重复进行水平位置上肢推、拉运动。本器材提供重复的上肢水平推拉运动，肩、肘关节运动。平推时主要锻炼胸大肌，三角肌前束，肱三头肌；平拉时主要锻炼三角肌后束、肱二头肌。 5.配有记录表，角度显示采用液晶显示，背光亮度可调节。角度精确0.1度，具备不同方向的角度调节(x轴、y轴),带次数记忆功能，可在屏幕上同时至少显示10次；内置3.7V锂电池，带USB连接口，USB充电，带磁性。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十一：操作台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、长150cm宽75cm高180cm，允差±5cm，高密度复合材质，加粗不锈钢桌腿，右边分成至少4个抽屉方便存储。 二、其他配置要求： （1）恒温水箱 1套 1、加热功率≥1800W。 2、控温范围：-100℃至100℃。 3、工作容积：650*500*100mm±30mm。 4、工作电源：220V50Hz±10% 。 5、均匀度：±1℃。 6、温度波动度：±0.5℃ 。 7、水箱材质：304不锈钢。 （2）强力剪1套 （3）套装工具1套 由包装外箱，热风枪，美工刀，弯刀，医用直剪，医用弯剪，打孔钳，铆钉钳，软尺等至少13件工具组成。 （3）巴氏球（3个规格）1套 规格：45cm、55cm、65cm （4）弹力训练带（至少8级阻力）1套 分至少8级阻力;带长2.5M/色 （6）橡皮泥2套 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十二：振动杆

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、重量低于1磅 2、产生振动波频率：4.6HZ，允差±0.1HZ 3、材质：玻璃纤维 4、颜色：红色 5、长度：1.5cm，允差±0.1cm 6、可用于改善腰背痛、肌肉不平衡、关节不稳定、不良姿态、骨质疏松症等； 7、提供产品中文使用挂图一张。 ★质保期:整机质保≥5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定下浮30%执行，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据计算收取，本项目类型为货物招标。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 政府采购合同融资，参与政府采购的中小微企业可凭借 中标（成交）通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。 中标人纸质投标文件归档，投标人若中标后，须在中标公告发布3日内将在云平台上传的电子投标文件制作成纸质投标文件1份，邮寄至广东省广州市越秀区东风东路726号19楼（收件信息：章小姐 020-37860569），用于采购人归档。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市东风东路726号9楼903室

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省佛山市顺德区财政局监督与绩效科

地 址：佛山市顺德区大良德民路区政府行政大楼3楼

电 话：0757-22831619、22831865

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(紫外线治疗仪等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（紫外线治疗仪等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（紫外线治疗仪等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2022年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明) |
| 8 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 具备医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 | 具备医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 为专门面向中小企业采购的采购包，即提供货物的制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，货物的制造商属于中型、小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |

表二符合性审查表：

采购包1（紫外线治疗仪等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过采购包最高限价； 2）对采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 产地来源 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 |
| 7 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 8 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 9 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 10 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(紫外线治疗仪等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分2.0分 技术部分68.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标文件对采购需求的符合性 (38.0分) | 投标文件按“第二章 采购需求”-“2.技术标准与要求”附表中的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。 1.标注“▲”的非实质性条款共计42项。 完全满足或优于1项标注“▲”的非实质性条款的，得0.5分，最高21分。 2.非标注“▲”的非实质性条款。 完全满足或优于以下各项的全部非标注“▲”的非实质性条款的，分别计分： 附表 分别计分 附表一：0.3分； 附表二：0.4分； 附表三：0.5分； 附表四：0.3分； 附表五：0.3分； 附表六：0.4分； 附表七：0.8分； 附表八：0.5分； 附表九；2分； 附表十；0.3分； 附表十一:0.3分； 附表十二:0.8分； 附表十三:0.8分； 附表十四:0.3分； 附表十五:0.4分； 附表十六:0.4分； 附表十七:0.2分； 附表十八:0.7分； 附表十九:0.8分； 附表二十:0.3分； 附表二十一:0.3分； 附表二十二:0.8分； 附表二十三:0.2分； 附表二十四:1分； 附表二十五:0.2分； 附表二十六：0.2分； 附表二十七：0.9分； 附表二十八：0.6分； 附表二十九：0.1分； 附表三十：0.1分； 附表三十一：0.2分； 附表三十二：0.1分； 附表三十三：0.3分； 附表三十四：0.1分； 附表三十五：0.1分； 附表三十六：0.1分； 附表三十七：0.2分； 附表三十八：0.2分； 附表三十九：0.1分； 附表四十：0.1分； 附表四十一：0.2分； 附表四十二：0.1分； 合计17分。 注： （1）如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的视为负偏离；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中响应的具体内容为准。 （2）以采购需求中最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。其中，如果标注“▲”的条款含有下一级的，整体视为一项“▲”条款；如果非标题条款的下一级已有标注“▲”条款的，条款本身及其下一级均计入条款数量。表格的每行计为一项条款。 （3）对于采购需求中带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;9.0;15.0;） | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：所投产品制造商执行的制造标准、检验标准；设备的生产或经销计划；设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效。 1.方案满足且优于采购需求的，得15分； 2.方案完全满足采购需求的，得9分； 3.不能完全满足采购需求的，得4分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的供货保障 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;7.0;） | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：及时供货的保障措施；供货渠道的稳定性、充足性。 1.方案满足且优于采购需求的，得7分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;8.0;） | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术培训、技术支持计划；质量保证、维护保养计划；应急服务预案。 1.方案满足且优于采购需求的，得8分； 2.方案完全满足采购需求的，得4分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人的同类项目经验 (2.0分) | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备与本项目的线偏振光疼痛治疗仪同类供应项目经验，每提供1项得1分，最高2分。 注：投标文件提供上述同类项目经验的合同关键页复印件；没有证明材料的，评标委员会有权视为不符合要求而不予计分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人： （1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

政府采购项目

合同书

（货物类）

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购合同

甲方：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》及           项目的招标结果和招投标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条　合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。   单位：（人民币）元

| 序号 | 设备名称 | 注册证名称 | 使用科室 | 品牌/厂家 | 型号规格 | 注册证号 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计 | 保用保修期 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见附件 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

名称、产地品牌、规格型号需与注册证描述一致。消毒设备在注册证号栏中分别填入注册证号、卫生许可证号、卫生许可证批号。合同设备如属强制检定的，乙方需提供计量合格证。

注：合同附页应有详细的设备配置清单。配置清单要求如无特别说明则为每套设备所需配置，包含但不限于配置清单需求。设备及配置清单包含的配置到货安装后，应满足在不增加其他配置的情况下，能完整地使用设备的所有功能。否则，乙方应补齐所欠缺的配置以满足设备使用的全部功能，甲方无需支付其他额外费用。

第二条　合同金额

合同总金额为：（大写）人民币元整，（小写）￥            元，包括设备、零配件的购置、包装、仓储、运输、安装、与信息系统软硬件相关的对接费用、验收合格之前及保修期与备品备件更换、保险、伴随服务、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及本项目发生的所有含税费用等。本合同执行期间合同总金额不变，甲方将不再支付其它任何费用。

第三条　付款方式

（1）签订合同后，收到申请审核无误后10个工作日内（中小企业中标的：5个工作日内）支付合同总价的30%。

（2）设备到货安装运调试正常，验收通过后，甲方收到发票等资料，核实后10个工作日内向乙方支付合同总价的70%。

（3）乙方应理解政府部门付款的相关程序，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致甲方逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

第四条　交付时间、地点

1.交货地点：甲方指定地点/仓库（包括安装至指定位置）。

2.交货期限：收到甲方送货通知后，合同签订后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。

3.技术要求：乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的出厂检测报告。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

第五条　验收要求

1.合同设备安装完成，正常工作后，收到乙方项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认（特殊情况由甲乙双方协商确定），验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收需填写《南方医科大学顺德医院设备验收报告》。如果属于《中华人民共和国计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由乙方负责。因乙方原因导致设备无法验收的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。如属放射诊疗设备的还必需待取得委托第三方国家认可的检测机构出具的合格检测报告后方可进行验收。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现乙方所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.在验收之前，乙方备齐制造商出厂合格证明、出厂检验报告、质量保证书、中英文产品说明书（或使用说明书）、维修手册、报关单、合同设备配置清单、培训资料等资料交甲方，验收合格后甲方和乙方（或者合同设备的制造商）在验收报告上签字盖章。验收手续完毕后，乙方提供合同设备的原理结构和操作规程、维修手册交甲方存档。

4.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

第六条　质量保证及售后服务

1.合同设备保用保修期（质保期）为本项目有关部门验收签字之日起计算，具体时长以设备清单标注年限计算。如无特别注明均为整机质保，保用保修期内免费更换零配件。

2.完工期：提供设备货到医院后，安装调试所需花费的时间。如需要将设备接入医院信息网络，乙方负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接入费由乙方承担。

3.保用保修期满后乙方对设备终身负责维修服务，长期以优惠价提供零配件。保用保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.乙方保证所提供设备的供货渠道符合国家相关规定，保证合同设备是由原制造商生产的、未曾使用过的全新产品，其质量标准、规格及技术特征完全符合制造商所在国家及中国的最新标准和规定；保证完全符合招投标文件、本合同所要求的功能和技术参数；保证合同设备质量的可靠性及安全性。

5.保用保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，保证系统的正常运行。质保期内，维修时间超过5天，提供备用机，或按维修延误时间的1:5延长保修期。若乙方未能在24小时内派员到现场维修，乙方应向甲方支付合同金额千分之五的违约金/每次；若乙方未能在72小时内消除障碍，甲方有权聘请第三方消除障碍，由此产生的费用由乙方承担。

6.乙方无偿培训甲方操作和维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，操作使用，保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

7.乙方保证合同设备如需专用消耗材料均已在合同附件中列出，合同附件未列的消耗材料视为包含在合同范围内。

8.乙方售后服务机构名称：   ；地址：

联系人：，联系电话和手机：

代理商售后服务机构名称：；地址：

联系人：，联系电话和手机：，

厂家售后服务机构名称：；地址：

联系人：，联系电话和手机：；

第七条　违约责任

1.乙方交付的货物或提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。经两次重新交付仍不符合规定的，甲方有权终止合同，乙方应支付甲方合同总额20%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

2.乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物或工程，乙方从逾期之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，乙方应支付甲方合同总额20%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3.甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按未付金额的2‰累计，滞纳金累计不超过未付金额的2%。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第八条　提出异议的时间和方法

1.甲方在验收后60天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在2天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

第九条　争议的解决

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。对货物质量的检查鉴定，统一由佛山市质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

第十条　不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条　税费

1.中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2.在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

第十二条　合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

合同的有效期为1年，质保期及保修期不受合同有效期限定。

第十三条　乙方应提供的资料内容

1.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

2.提供产品技术（使用）说明书、产品质量说明书、技术服务资料。外文资料均需有中文译本。

3.提供完整的厂家原版维修手册、使用及维护光盘。提供维护软件，密码（如需）等维护维修必需的材料和信息。提供完整的安装软件，以便日后系统重装。

4.如有备件，乙方应随机向甲方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

5.卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

第十四条　其它

1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件和投标响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日起。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式份，甲方 肆份、乙方份，均具有同等的法律效力。

5.甲方双方共同遵守国家的法律和规定，在委托、代理业务过程中不得行贿、受贿、索贿，违反者将按照国家法律、法规、规章等各自承担相应法律责任。

6.乙方承诺不从事商业贿赂行为。一旦被列入商业贿赂不良记录，则甲方有权立即单方解除本合同，乙方应承担违约责任。

7.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

8.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

合同附件清单（附后）

附注：本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为招标文件和乙方的投标文件及相关确认文件、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件。

注：合同及相关附件均应加盖双方骑缝章。

| 甲方（盖章并加盖骑缝章）：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） 法定代表人或授权的代表： 业务主管院领导： 地址：佛山市顺德区伦教街道办事处荔村村委会甲子路1号 电话：0757-22318625 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章并加盖骑缝章）： 法定代表人或授权的代表： 地址： 电话： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 开票资料： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号： | 收款方、开票方、乙方须与“广东省政府采购网”上注册信息一致；账户为： 开户名称： 银行帐号： 开户行： 纳税人识别号： |

关于政府采购合同融资贷款

(1)乙方是否已申请政府采购合同融资贷款（在□打√表示）：□是   □否。融资银行及联系人、联系方式：_________________________________。

(2)若乙方已申请政府采购合同融资贷款，其在本合同中登记的银行账号为融资银行的唯一收款账号，未获得融资银行同意，乙方不得变更收款账号。

附表一：配置清单

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

附表二：

| 配套消耗材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品注册名称（中文） | 生产厂家 |  | 产品注册证号 |  | 规格型号 |  |  | 计量单位 |  | 单价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要维修配件报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品注册名称（中文） |  |  | 生产厂家 |  | 产品注册证号 |  | 规格型号 | 计量单位 |  | 单价（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.乙方无偿培训甲方操作和维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，操作使用，保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

2.乙方保证合同设备如需专用消耗材料均已在合同附件中列出，合同附件未列的消耗材料视为包含在合同范围内。

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440606-2024-10311

#### 采购项目编号：JF2024（SD）WZ0270

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“国产医疗设备采购项目（康复医院一期第九批医疗设备）”项目的招标[采购项目编号为：JF2024（SD）WZ0270]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“国产医疗设备采购项目（康复医院一期第九批医疗设备）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“国产医疗设备采购项目（康复医院一期第九批医疗设备）”项目采购[采购项目编号为JF2024（SD）WZ0270]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的国产医疗设备采购项目（康复医院一期第九批医疗设备）招标中获中标（采购项目编号：JF2024（SD）WZ0270），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“国产医疗设备采购项目（康复医院一期第九批医疗设备）”项目（采购项目编号：JF2024（SD）WZ0270 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日