**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：441701-2025-02019**

**采购项目编号：0724-2531YJ016981**

**项目名称：阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目**

**采购人：阳江市文体活动中心**

**采购代理机构：国义招标股份有限公司**

**第一章投标邀请**

国义招标股份有限公司 受阳江市文体活动中心的委托，采用公开招标方式组织采购阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目

采购计划编号：441701-2025-02019

采购项目编号：0724-2531YJ016981

采购方式：公开招标

预算金额：6,891,782.11元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目):

采购包预算金额：6,891,782.11元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 游泳设备 | 阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目 | 1(批) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 恒温机、恒温机组 | A4比赛池空气源热泵 | 4(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起至设备到货验收、安装调试、培训完成及质保期满之日止。

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章 采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章 采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）；

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章 采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章 采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目）：本项目不专门面向中小企业采购。

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)本项目不允许转包，允许将非主体的机电安装部分分包。1、若投标人拟自行承担本项目机电安装部分工作，需提供以下证书：1）投标人的合法有效的安全生产许可证；2）投标人必须具备以下资质之一，并在投标文件中提供合法有效的证书扫描件及加盖公章：①建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；②机电工程施工总承包三级及以上资质。 2、若投标人将本项目机电安装部分分包，需提供分包企业的以下资质证书：1）分包企业的合法有效的安全生产许可证；2）分包企业必须具备以下资质之一，并在投标文件中提供合法有效的证书扫描件及加盖公章：①建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；②机电工程施工总承包三级及以上资质；③需提供分包协议：协议需包含核心内容：a） 明确投标人（总包方）与分包企业（分包方）的全称、统一社会信用代码、联系方式；b）清晰界定分包范围为 “本项目机电安装部分”；c）划分双方在施工质量、安全生产、进度管控等方面的责任（分包方对分包范围工作负直接责任，总包方承担连带责任）；d）分包方承诺所提供资质合法有效，若存在虚假愿承担违约责任；e）双方法定代表人或授权代表人签字并加盖企业公章，协议有效期需覆盖本项目机电安装施工周期及约定质保期。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：阳江市文体活动中心

地址：阳江市江城区新江北路市体育馆

联系方式：0662-3363072

**2.采购代理机构信息**

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式：0662-2222138

**3.项目联系方式**

项目联系人：李忠威

电话：0662-2222138

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

/

**附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式**

**阳江市政府采购供应商资格信用承诺函**

我 方 自 愿 参 加 ( 项 目 名 称：阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目 ) 项 目 ( 项 目 编 号：0724-2531YJ016981 )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由投权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

采购包1（阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起60个日历日内，须完成本项目全部工作，包括货物的安装、调试、验收及相关配套工作，并达到验收合格标准。 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同经采购人、中标供应商签订生效后10个工作日内，采购人向阳江市财政局提交资金支付申请并跟进审批进度；待审批通过后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 30%。  2期：支付比例50%,中标供应商交付货物达合同总量 70% 且经采购人初步验收合格后10个工作日内，采购人向阳江市财政局提交支付申请并跟进进度；待审批通过后 10个工作日内，采购人向中标供应商支付至合同总金额的 80%（含第 1期款项）。  3期：支付比例20%,项目整体经采购人最终验收合格后10个工作日内，采购人向阳江市财政局提交支付申请并跟进进度；待审批通过后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的剩余 20%。  如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.中标供应商应提供货物的有效检验材料(包括但不限于产品合格证、检验报告 等),该材料经采购人认可后，与合同约定的技术指标共同作为本项目的验收标准。 2.采购人对货物验收合格后，双方应共同签署验收合格证书。 3.若验收过程中发现货物未达到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商须无偿更换货物，并承担由此给采购人造成的全部损失，直至货物验收合格为止。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
|  | 1 | 货物要求 | 1.投标人所提供货物必须为全新、未使用过的产品，无侵权行为的产品，且符合国家质量检测标准及相关规范要求。 2.投标人须负责本项目设备(货物)的安装调试、操作人员培训及最终验收工作，确保设备正常运行。 3.投标人须随货物一并提供完整的设备使用说明书(含操作手册、维护手册等)。 4.投标人须提供详细的设备供货清单(含产品名称、规格型号、数量、生产厂家、技术参数等信息)及备品备件清单(含备件名称、规格、数量、质保期等信息)。 5.投标人须确保所提供的产品(含设备、材料、配件)中，属于中国强制性法律 法规及行业标准(包括但不限于CCC认证、特种设备许可、节能环保认证等)管 控范围内的产品，均严格符合上述要求；不属于上述管控范围的产品，则须符合 国家及行业相关推荐性标准、技术规范及合同约定。若因产品认证缺失(针对强 制性认证产品)、技术参数不达标导致的行政处罚、项目验收失败或采购人损失， 由投标人承担全部赔偿责任，且采购人有权解除合同。(提供承诺函，格式自拟) 6.中标人须保证货物全过程中，属于国家强制性标准管控范围的产品，均严格符合相关要求；不属于上述管控范围的产品，则须符合国家及行业相关推荐性标准、技术规范及合同约定。若因产品缺陷(如无CCC认证、虚假节能证明等)导致采购人被行政处罚或工程无法验收，中标人须退还全款并支付合同总价30%的违约金。 |
|  | 2 | 报价包括 | 1.运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装就位费、保险费、安装调试费、验 收费、培训费及其他与本项目相关的一切费用，均已包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。 2.中标总价为完成本项目全部工作内容所需的一切费用总和，投标人的投标报价须以人民币为单位，并应提供各项设备的详细报价清单(含设备单价、数量、合价 等 ) 。 |
|  | 3 | 合同签订要求 | 采购合同由中标供应商与采购人双方签订，合同签订时间为 《中标通知书》发出之日起30个日历日内。 |
|  | 4 | 质量保证期及售后服务 | 1.质量保证期自设备验收合格之日起计算，期限2年。质保期内提供免费保修服务，若产品出现故障，中标供应商的维修技术人员须在4-6小时内抵 达现场并排除故障。 2.任何情况下，中标供应商均不得免除因货物本身缺陷所应承担的责任。（1）质保期内发生质量问题的，中标供应商应无条件及时提供维修或退换服务；（2）质保期外发生质量问题的，中标供应商仍须负责解决，及时提供维修、零配件供应及安装调试等服务，且仅收取所更换零配件的成本费，不得收取工时费、工程师差旅费等其他任何费用。 3. 中标供应商对所提供的设备提供终身维修服务。质保期后的服务仅收取更换零 部件的成本费，不得收取工时费、工程师差旅费等其他任何费用。 4.中标供应商须针对采购人本次设备采购内容，就售后服务作出明确承诺(须提 供承诺函),并提交具体的售后服务方案；同时，须提供24小时技术支持热线 及详细的技术支持方案(包括但不限于技术支持响应流程、支持方式等) 5.投标人须提交详细的售后服务方案，至少包含以下内容：（1）售后服务内容（明确质保期内免费保修范围、质保期外维修责任等）；（2）售后服务网点（说明在项目所在地或周边地区的服务网点设置、人员配置及响应能力）；（3）故障响应时间（承诺质保期内故障处理的到场时间、问题解决时限，需符合 4-6 小时内抵达现场并排除故障的要求）；（4）保修期外运行和维修收费标准（明确仅收取零配件成本费，不额外收取工时费、差旅费等费用的具体承诺）。 |
| ★ | 5 | 机电安装负责人资质及证明材料要求 | 机电安装负责人必须具备机电工程二级及以上建造师资质(注该资质为项目负责人任职必备条件，无此资质者不得担任本机电安装项目负责人)且无论该项目由投标人自行实施还是委托分包企业实施，均须在投标文件中提供以下合法有效的证明材料: 1.机电安装负责人机电工程二级及以上建造师资质证书扫描件;注:开标日前近三个月内任意一个月的社保缴纳证明文件 |
|  | 6 | 项目团队要求 | 为确保项目顺利实施，投标人须配备由投标单位正式员工组建的专业项目团队，具体要求如下: 1.项目负责人应具备中级及以上职称，熟悉泳池设备采购、安装及调试全流程管理; 2.技术负责人应具备中级及以上职称，具备泳池设备技术指导、问题解决的专业能力; 其他团队成员中，应配备一定数量具有中级及以上职称的专业人员，例如：机电、电气、给排水、暖通、机械工程等与项目相关的技术领域。 |
|  | 7 | 服务方案要求 | 1.总体服务方案:投标人须根据项目实际情况，制定包含以下核心内容的总体服务方案: (1)项目实施方案(设备采购流程、安装工序衔接、与其他工程的配合机制等); (2)进度计划(明确 60个日历日内的分阶段任务节点，确保按时完工); (3)质量保证措施(设备质量检测、安装工艺标准、验收流程控制等); (4)安全文明安装方案(现场安全管理、安装人员防护、环境影响控制等);(5)管理架构(明确各岗位职责、沟通协调机制、问题处理流程等)。 2.安装调试及培训方案:投标人须制定详细的安装调试及培训方案，至少包含以下内容: (1)安装调试计划(分阶段任务安排、时间节点控制、验收标准衔接等); (2)安装调试步骤(设备就位、管线连接、系统联动测试等具体操作流程) (3)培训目标(确保操作人员掌握设备运行、日常维护、故障排查等技能); (4)培训师资(配备具备专业资质和经验的培训人员); (5)培训方式(理论教学、实操演示、现场答疑等结合) (6)培训内容(设备原理、操作手册解读、应急处理流程等); (7)时间安排(分阶段培训计划，确保培训效果)。 |
|  | 8 | 违约责任 | 中标供应商逾期完工的，每逾期1个日历日，须向采购人支付合同总金额0.5‰ 的违约金(累计违约金不超过合同总金额的5%);逾期超过30个日历日的， 采购人有权解除合同，中标供应商须退还已支付款项并赔偿损失。 |
|  | 9 | 知识产权 | 1.中标供应商保证并承诺：其为本项目提供的所有货物、技术及服务（包括但不限于软件、设计、技术文档等），均未侵犯任何第三方的知识产1权（包括专利权、商标权、著作权等）。 2.侵权责任：如发生任何第三方针对本项目向采购人提出知识产权侵权指控或诉讼，中标供应商应承担全部责任，包括但不限于应诉、和解、以及赔偿采购人因此遭受的全部损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、调查费等）。本条款不因合同的终止或解除而失效。 |
|  | 10 | 信息管理义务 | 各方应对项目实施过程中接触的未公开商业资料、技术参数及招投标文档中的专有内容履行保护责任，未经信息披露方书面许可，不得向外部披露。此项义务不因合作终止而解除。 |
|  | 11 | 廉洁条款 | 双方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《反不正当竞争法》等法律法规，禁止任何可能影响公平交易的不当利益输送行为。如发现存在违规情形，守约方有权立即终止合同并向监管部门举报。 |
|  | 12 | 纠纷解决 | 因本项目产生的争议，双方应先协商解决；协商不成的，向采购人所在地有管辖 权的人民法院提起诉讼。 |
|  | 13 | 配合费 | 1.在本项目设备安装施工阶段，中标供应商因施工需要，需使用工程施工总承包单位已建成并投入使用的临时设施时，适用本条款。前述临时设施具体包括但不限于：垂直运输机械（如塔吊、施工电梯等）、临时水电设施（含临时供水管线、临时配电线路及配电箱）、临时施工便道、现场围墙、现场卫生设施（如临时厕所）。 2.中标供应商需在使用临时设施前，主动与工程施工总承包单位进行充分洽商，明确设施使用范围、使用时间、使用方式及双方配合责任，达成一致后形成书面确认文件，确保后续施工配合工作有序开展。 3.中标供应商应就使用临时设施事宜，向工程施工总承包单位支付施工配合费； ①配合费计算基数为中标供应商的中标金额，费用比例原则上控制在中标金额的 0.5%~1.5% 范围内； ②具体费用金额、支付方式（如分期支付、一次性支付）及支付期限，由中标供应商与工程施工总承包单位在洽商后，通过书面协议另行明确，书面协议内容不得违反本条款原则性规定。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 |  | 游泳设备 | 阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目 | 批 | 1.00 | 6,186,062.55 | 6,186,062.55 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 恒温机、恒温机组 | A4比赛池空气源热泵 | 台 | 4.00 | 176,429.89 | 705,719.56 | 工业 | 详见附表二 |

**附表一：阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 注：★采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证明。  **本项目中属于政府强制采购节能产品目录清单的设备**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **节能产品政府采购品目类别** | **本项目所采购设备名称** | | **1** | **★A02052301制冷压缩机（冷水机组）** | **D1除湿热泵辅助冷热源热泵** |   **一、采购清单**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **货物名称** | **性能要求** | **单位** | **数量** | **备注** | | 一、电气部分 | | | | | | | 1 | 比赛池水处理电控柜AC1 | （1）成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内)1.5 | 台 | 1 |  | | 2 | 比赛池除湿电控柜AC2 | （1）成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内)1.5 | 台 | 1 |  | | 3 | 热身池水处理电控柜AC3 | （1）成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内)1.5 | 台 | 1 |  | | 4 | 训练池恒温除湿电控柜AC4 | （1）成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内)1.5 | 台 | 1 |  | | 5 | 比赛池热泵兼淋浴电控柜AC5 | （1）成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内)1.5 | 台 | 1 |  | | 6 | 金属线槽MR-300\*100mm | （1）金属线槽安装宽+高(mm以 内)600 | m | 21.29 |  | | 7 | 金属线槽MR-200\*100mm | （1）金属线槽安装宽+高(mm以 内)300 | m | 102.59 |  | | 8 | 金属线槽MR-100\*50mm | （1）金属线槽安装宽+高(mm以 内)300 | m | 28.29 |  | | 9 | 线槽支吊架 | （1）铁构件制作、安装一般铁构件制作  （2）铁构件制作、安装一般铁构件安装 | kg | 184.1257 |  | | 10 | PVC电缆管DN100 | （1）难燃等级B1级电缆保护管明敷设塑料管 (公称直径mm以下)100 | m | 9.49 |  | | 11 | PVC电线管DN50 | （1）难燃等级B1级线管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)50 | m | 237.91 |  | | 12 | PVC电线管DN25 | （1）难燃等级B1级线管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)25 | m | 1014.73 |  | | 13 | PVC电线管DN20 | （1）难燃等级B1级线管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)20 | m | 87.26 |  | | 14 | JDG管DN25 | （1）镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)25 | m | 118.14 |  | | 15 | JDG管DN20 | （1）镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径(mm以内)20 | m | 35.87 |  | | 16 | 管内穿线RVSP-4\*1mm2 | （1）多芯软导线管内穿线(芯以 内)四芯导线截面(mm2以内) 1 | m | 336.74 |  | | 17 | 线槽配线RVSP-4\*1mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)2.5四芯软导线敷设 | m | 263.48 |  | | 18 | 管内穿线RVVP-2\*1mm2 | （1）多芯软导线管内穿线(芯以 内)二芯导线截面(mm2以内) 1 | m | 87.26 |  | | 19 | 线槽配线RVVP-2\*1mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)2.5二芯软导线敷设 | m | 65.47 |  | | 20 | 管内穿线ZR-RVV-2\*1mm2 | （1）多芯软导线管内穿线(芯以 内)二芯导线截面(mm2以内) 1 | m | 20.23 |  | | 21 | 线槽配线ZR-RVV-2\*1mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)2.5二芯软导线敷设 | m | 22.93 |  | | 22 | 管内穿线ZR-RVVP-2\*1mm2 | （1）多芯软导线管内穿线(芯以 内)二芯导线截面(mm2以内) 1 | m | 304.02 |  | | 23 | 线槽配线ZR-RVVP-2\*1mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)2.5二芯软导线敷设 | m | 281.09 |  | | 24 | 管内穿线ZC-RVV-3\*1mm2 | （1）多芯软导线管内穿线(芯以 内)四芯导线截面(mm2以内) 1 | m | 41.36 |  | | 25 | 线槽配线ZC-RVV-3\*1mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)2.5三芯软导线敷设 | m | 49.25 |  | | 26 | 管内穿线WDZC-BYJ-1mm2 | （1）硬绝缘导线管内穿线导线截 面(mm2以内)1 | m | 27.07 |  | | 27 | 线槽配线WDZC-BYJ-1mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)2.5 | m | 81.31 |  | | 28 | 管内穿线WDZC-BYJ-1.5mm2 | （1）硬绝缘导线管内穿线导线截 面(mm2以内)2.5 | m | 105.34 |  | | 29 | 线槽配线WDZC-BYJ-1.5mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)2.5 | m | 369.41 |  | | 30 | 管内穿线WDZC-BYJ-2.5mm2 | （1）硬绝缘导线管内穿线导线截 面(mm2以内)2.5 | m | 293.34 |  | | 31 | 线槽配线WDZC-BYJ-2.5mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)2.5 | m | 1148.9 |  | | 32 | 管内穿线WDZC-BYJ-4mm2 | （1）硬绝缘导线管内穿线导线截 面(mm2以内)6 | m | 127.57 |  | | 33 | 线槽配线WDZC-BYJ-4mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内)6 | m | 218.61 |  | | 34 | 管内穿线WDZC-BYJ-6mm2 | （1）硬绝缘导线管内穿线导线截 面(mm2以内)6 | m | 24.66 |  | | 35 | 线槽配线WDZC-BYJ-6mm2 | （1）线槽配线导线截面(mm2以 内 ) 6 | m | 63.92 |  | | 36 | 电力电缆WDZB-YJY-4\*2.5mm2 | （1）铜芯电力电缆敷设电缆(截 面mm2以下)10  6mm2以下电力电缆敷设 | m | 671.06 |  | | 37 | 电力电缆ZC-YJV-3\*10+2\*6mm2 | （1）铜芯电力电缆敷设电缆(截 面mm2以下)10实际电缆芯数 (芯):5 | m | 58 |  | | 38 | 电力电缆WDZB-YJY-5\*16mm2 | （1）铜芯电力电缆敷设电缆(截 面mm2以下)35实际电缆芯数 (芯):5 | m | 80.52 |  | | 39 | 电力电缆  WDZB-YJY-3\*16+2\*10mm2 | （1）铜芯电力电缆敷设电缆(截 面mm2以下)35实际电缆芯数 (芯):5 | m | 42.07 |  | | 40 | 电力电缆  WDZB-YJY-3\*25+2\*16mm2 | （1）铜芯电力电缆敷设电缆(截 面mm2以下)35实际电缆芯数 (芯):5 | m | 287.8 |  | | 41 | 电力电缆  WDZB-YJY-3\*120+2\*70mm2 | （1）铜芯电力电缆敷设电缆(截面mm2以下)120实际电缆芯数(芯):5 | m | 51 |  | | 42 | 电力电缆头(截面mm2以下)16 | （1）1kV以下户内干包式铜芯电力 电缆终端头制作、安装铜芯干 包终端头(截面mm2以下)16 | 个 | 14 |  | | 43 | 电力电缆头(截面mm2以下)35 | （1）1kV以下户内干包式铜芯电力 电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm2以下)35 | 个 | 12 |  | | 44 | 电力电缆头(截面mm2以下)120 | （1）1kV以下户内干包式铜芯电力 电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm2以下)120 | 个 | 6 |  | | 二、给排水部分 | | | | | | | 45 | UPVC给水管DN25(1.0Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)32  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)25 | m | 43.83 |  | | 46 | UPVC给水管DN50(1.0Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)63  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)50 | m | 497.15 |  | | 47 | UPVC给水管DN65(1.0Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)75  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)65 | m | 212.95 |  | | 48 | UPVC给水管DN80(1.0Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)90  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)80 | m | 188.11 |  | | 49 | UPVC给水管DN100(1.0Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)110  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)100 | m | 537 |  | | 50 | UPVC给水管DN150(1.0Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)160  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)150 | m | 217.64 |  | | 51 | UPVC给水管DN200(1.0Mpa) | （1）给排水管道室外塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)200  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)200 | m | 309.82 |  | | 52 | UPVC给水管DN250(1.0Mpa) | （1）给排水管道室外塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)250  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)250 | m | 250.36 |  | | 53 | UPVC给水管DN300(1.0Mpa) | （1）给排水管道室外塑料给水管 (粘接)公称外径(mm以内)315  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)300 | m | 33.36 |  | | 54 | PP-R给水管DN40(1.6Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接)公称外径(mm以内) 50  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)40 | m | 4.41 |  | | 55 | PP-R给水管DN50(1.6Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接)公称外径(mm以内) 63  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)50 | m | 4.11 |  | | 56 | PP-R给水管DN65(1.6Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接)公称外径(mm以内) 75  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)65 | m | 30.15 |  | | 57 | PP-R给水管DN80(1.6Mpa) | （1）给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接)公称外径(mm以内) 90  （2）管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内)80 | m | 27.99 |  | | 58 | 冷媒管(铜管)Φ22.2 | （1）智能集中式空调系统铜管安 装配管外径(mm以内)22.2 | m | 119.64 |  | | 59 | 冷媒管(铜管)Φ28.6 | （1）智能集中式空调系统铜管安 装配管外径(mm以内)28.6 | m | 119.64 |  | | 60 | 管道支吊架 | （1）管道支架制作单件重量(kg 以内)5  （2）管道支架安装单件重量(kg 以内)5 | kg | 1641.82  48 |  | | 61 | 闸阀DN25 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)25 | 个 | 1 |  | | 62 | 闸阀DN40 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)40 | 个 | 1 |  | | 63 | 闸阀DN50 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)50 | 个 | 23 |  | | 64 | 闸阀DN65 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)65 | 个 | 6 |  | | 65 | 闸阀DN100 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)100 | 个 | 4 |  | | 66 | 闸阀DN150 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)150 | 个 | 5 |  | | 67 | 液动阀DN50 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)50 | 个 | 1 |  | | 68 | 液动阀DN65 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)65 | 个 | 2 |  | | 69 | 球阀DN25 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)25 | 个 | 4 |  | | 70 | 球阀DN50 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)50 | 个 | 12 |  | | 71 | 涡轮蝶阀DN65 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)65 | 个 | 17 |  | | 72 | 涡轮蝶阀DN80 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)80 | 个 | 15 |  | | 73 | 涡轮蝶阀DN100 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)100 | 个 | 56 |  | | 74 | 涡轮蝶阀DN150 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)150 | 个 | 12 |  | | 75 | 涡轮蝶阀DN200 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)200 | 个 | 25 |  | | 76 | 涡轮蝶阀DN250 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)250 | 个 | 1 |  | | 77 | 涡轮蝶阀DN300 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)300 | 个 | 4 |  | | 78 | 管道透视管DN100 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)100 | 个 | 3 |  | | 79 | 管道透视管DN200 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)200 | 个 | 4 |  | | 80 | 旋启式止回阀DN50 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)50 | 个 | 8 |  | | 81 | 旋启式止回阀DN65 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)65 | 个 | 4 |  | | 82 | 旋启式止回阀DN80 | （1）螺纹阀安装公称直径(mm以 内)80 | 个 | 2 |  | | 83 | 旋启式止回阀DN100 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)100 | 个 | 11 |  | | 84 | 旋启式止回阀DN150 | （1）焊接法兰阀安装公称直径 (mm以内)150 | 个 | 5 |  | | 85 | 可曲挠橡胶接头DN25 | （1）可曲挠橡胶接头安装公称直 径(mm以内)40 | 个 | 4 |  | | 86 | 可曲挠橡胶接头DN50 | （1）可曲挠橡胶接头安装公称直 径(mm以内)50 | 个 | 8 |  | | 87 | 可曲挠橡胶接头DN65 | （1）可曲挠橡胶接头安装公称直 径(mm以内)65 | 个 | 10 |  | | 88 | 可曲挠橡胶接头DN80 | （1）可曲挠橡胶接头安装公称直 径(mm以内)80 | 个 | 6 |  | | 89 | 可曲挠橡胶接头DN100 | （1）可曲挠橡胶接头安装公称直 径(mm以内)100 | 个 | 42 |  | | 90 | 可曲挠橡胶接头DN150 | （1）可曲挠橡胶接头安装公称直 径(mm以内)150 | 个 | 10 |  | | 91 | 压力表 | （1）隔膜、膜片式压力表 | 台 | 27 |  | | 92 | 预埋PVC止水节Φ110\*148 | （1）低压塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内)110 | 个 | 52 |  | | 93 | 柔性防水套管DN150 | （1）柔性防水套管制作公称直径 (mm以内)150  （2）柔性防水套管安装公称直径 (mm以内)150 | 个 | 6 |  | | 94 | 柔性防水套管DN200 | （1）柔性防水套管制作公称直径 (mm以内)200  （2）柔性防水套管安装公称直径 (mm以内)200 | 个 | 2 |  | | 95 | 柔性防水套管DN300 | （1）柔性防水套管制作公称直径 (mm以内)300  （2）柔性防水套管安装公称直径 (mm以内)300 | 个 | 2 |  | | 96 | 池壁过滤给水器 | （1）规格：DN50 | 个 | 209 |  | | 97 | 补水器 | （1）规格：DN50 | 个 | 1 |  | | 98 | 溢流回水器 | （1）规格：DN100 | 个 | 52 |  | | 99 | 池底防漩涡主排器 | （1）规格：300\*300mm | 个 | 10 |  | | 100 | 溢流排水器 | （1）溢流排水器 | 个 | 1 |  | | 101 | 不锈钢扶梯 | （1）泳池约2m深 | 把 | 8 |  | | 102 | A1比赛池过滤循环泵 | （1）规格：流量：≥135.35m3/h,扬程：15m,功率：≥7.5KW/380V, 自带毛发收集器 | 台 | 5 |  | | 103 | A2比赛池石英砂过滤器 | （1）规格：卧式玻璃纤维过滤器Φ 2000\*L3500,流量：135.35m3/h, 过滤面积：6.25m2 | 台 | 4 |  | | 104 | A3比赛池空气源热泵增压泵 | （1）规格：流量：≥43.3m3/h,扬程：16m,功率：≥4KW/380V, 自带毛发收集器 | 台 | 4 |  | | 105 | A5比赛池中压紫外线杀菌器 | （1）规格：流量：≥541.41m3/h, 剂量≥60mJ/cm2,输入功率≤  12.5KW/380V,配套控制箱 | 台 | 1 |  | | 106 | A6比赛池恒温除湿热泵增压泵 | （1）规格：流量：≥50m3/h,扬程： 16m,功率：≥4KW/380V | 台 | 2 |  | | 107 | A7比赛池恒温除湿热泵 | （1）▲除湿量（kg/h）：≥160  **（注：需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件进行佐证。）**  （2）风量（m3/h）：≥53000  （3）风压：≥500Pa  （4）制冷量（kW）：≥242  （5）制热量（kW）：≥292  （6）泳池水辅助加热管径（PVC）：Φ110（mm）  （7）环保制冷剂：R410A  （8）噪音（dB（A））：≤75  （9）设备配电功率：≤90KW  （10）电源形式：380V～/50Hz  （11）▲压缩机形式：直流变速、涡旋式  **（注：须提供变频压缩机照片、规格书等有效证明资料。）**  （12）送、回风风机类型：低噪音前弯双进风离心风机  （13）送、回风风机驱动：皮带  （14）▲（双风机送回风系统，风机变频  **（注：须提供风机变频器照片、规格书等有效证明资料。**  （15）▲风机功率（kW）：≥18.5×2  **（注：须提供风机电机功率照片、规格书等有效证明资料。**  （16）过滤器：G4折叠式粗效过滤器  （17）配套室外冷凝器数量：2个,  （18）设备带二氧化碳浓度探头，控制系统能根据室内空气质量，自动控制风阀，在节能的同时，控制新风和排风量，保证室内空气质量  （19）带远程升级功能，工厂能远程升级机组程序。  （20）可以通过MODBUS协议连接到楼宇控制系统，并可扩展功能连接上网，进行远程的监控。  （21）**▲投标人不是该投标产品制造商的，投标人须具有制造商出具的原厂供货及服务承诺函。** | 组 | 2 |  | | 108 | A8比赛池水监控仪 | （1）规格：在线监测ORP/余氯/PH/ 水温/浊度 | 台 | 1 |  | | 109 | A9比赛池絮凝剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率： ≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 110 | A10比赛池消毒剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率： ≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 111 | A11比赛池PH值调整剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率： ≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 112 | A12比赛池均衡水箱 | （1）规格：长6m\*宽4m\*高3m,有效 水深2.5米 | 台 | 1 |  | | 113 | B1训练池过滤循环泵 | （1）规格：流量：≥48m3/h,扬程： 16m,功率：≥4KW/380V,自带毛发收集器 | 台 | 4 |  | | 114 | B2训练池石英砂过滤器 | （1）规格：侧式玻璃纤维过滤器Φ 1600,流量：48m3/h,过滤面积：2.01m2 | 台 | 3 |  | | 115 | B3训练池空气源热泵增压泵 | （1）规格：流量：≥29.2m3/h,扬 程：16m,功率：≥3KW/380V, 自带毛发收集器 | 台 | 2 |  | | 116 | B4训练池空气源热泵 | （1）▲制热量≥132kW  （2）▲功率≤20.2kW  （3）▲性能系数（COP）≥4.3  **（注：以上第（1）～（3）项需提供相关证明文件。）**  （4）环保制冷剂：R410A  （5）电源形式：380V～/50Hz  （6）▲压缩机：变频涡旋  （**注：须提供变频压缩机照片、规格书等有效证明资料。）**  （7）具有多重安全保护：压缩机保护、水流保护、过载保护、停机保护等多项保护。  （8）具有掉电检测功能。  （9）所投泳池恒温热泵具有远程升级功能，工厂能远程升级机组程序。  （10）具有漏电保护，高、低压保护，压缩机过热保护，防溢保护等，防水等级IPX4级，防触电保护类别I类；  （11）具有定时开、关功能，远程监控，满足错峰用电需求；  （12）机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能；  （13）**▲投标人不是该投标产品制造商的，投标人须具有制造商出具的原厂供货及服务承诺函。** | 台 | 2 |  | | 117 | B5训练池中压紫外线杀菌器 | （1）规格：流量：≥141.75m3/h, 剂量≥60mJ/cm2,输入功率≤4.1KW/380V,配套控制箱 | 台 | 1 |  | | 118 | B6训练池恒温除湿热泵增压泵 | （1）规格：流量：≥50m3/h,扬程： 16m,功率：≥4KW/380V | 台 | 1 |  | | 119 | B7训练池恒温除湿热泵 | （1）▲除湿量（kg/h）：≥160  **（注：需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件进行佐证。）**  （2）风量（m3/h）：≥53000  （3）风压：≥500Pa  （4）制冷量（kW）：≥242  （5）制热量（kW）：≥292  （6）泳池水辅助加热管径（PVC）：Φ110（mm）  （7）环保制冷剂：R410A  （8）噪音（dB（A））：≤75  （9）设备配电功率：≤90KW  （10）电源形式：380V～/50Hz  （11）▲压缩机形式：直流变速、涡旋式  （**注：须提供变频压缩机照片、规格书等有效证明资料。）**  （12）送、回风风机类型：低噪音前弯双进风离心风机  （13）送、回风风机驱动：皮带  （14）▲采用双风机送回风系统，风机变频  **（注：须提供风机变频器照片、规格书等有效证明资料。**  （15）▲风机功率（kW）：≥18.5×2  **（注：须提供风机电机功率照片、规格书等有效证明资料。**  （16）过滤器：G4折叠式粗效过滤器  （17）配套室外冷凝器数量：2个,  （18）设备带二氧化碳浓度探头，控制系统能根据室内空气质量，自动控制风阀，在节能的同时，控制新风和排风量，保证室内空气质量  （19）带远程升级功能，工厂能远程升级机组程序。  （20）可以通过MODBUS协议连接到楼宇控制系统，并可扩展功能连接上网，进行远程的监控。  （21）**▲投标人不是该投标产品制造商的，投标人须具有制造商出具的原厂供货及服务承诺函。** | 组 | 1 |  | | 120 | B8训练池水监控仪 | （1）规格：在线监测ORP/余氯/PH/ 水温/浊度 | 台 | 1 |  | | 121 | B9训练池絮凝剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率： ≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 122 | B10训练池消毒剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率： ≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 123 | B11训练池PH值调整剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率： ≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 124 | B12训练池均衡水箱 | （1）规格：长3m\*宽3m\*高3m,有效 水深2.5米 | 台 | 1 |  | | 125 | C1儿童池过滤循环泵 | （1）规格：流量：≥10m3/h,扬程： 16m,功率：≥1.8KW/220V,自带毛发收集器 | 台 | 3 |  | | 126 | C2儿童池石英砂过滤器 | （1）规格：顶式玻璃纤维过滤器Φ 700,流量：10m3/h,过滤面积：0.38m2 | 台 | 2 |  | | 127 | C3儿童池空气源热泵增压泵 | （1）规格：流量：≥10m3/h,扬程： 16m,功率：≥1.8KW/220V,自带毛发收集器 | 台 | 2 |  | | 128 | C4儿童池空气源热泵 | （1）制热量：≥22.5kW、功率：≤3.45kW  （2）COP≥4.3  （3）制冷剂：R410A  （4）电源形式：380V～/50Hz  （5）**▲**压缩机形式：变频  **（注：须提供变频压缩机照片、规格书等有效证明资料。）**  （6）噪音（dB（A））：≤58  （7）水侧压力损失（kPa）：≤15  （8）具有漏电保护，高、低压保护，压缩机过热保护，防溢保护等，防水等级IPX4级，防触电保护类别I类；  （9）具有定时开、关功能，远程控制，满足错峰用电需求；  （10）机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能。  （11）**▲投标人不是该投标产品制造商的，投标人须具有制造商出具的原厂供货及服务承诺函。** | 台 | 2 |  | | 129 | C5儿童池中压紫外线杀菌器 | （1）规格：流量：≥18.7m3/h,剂 量≥60mJ/cm2,输入功率≤0.55KW/220V,配套控制箱 | 台 | 1 |  | | 130 | C6儿童池水监控仪 | （1）规格：在线监测ORP/余氯/PH/ 水温/浊度 | 台 | 1 |  | | 131 | C7儿童池絮凝剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率：≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 132 | C8儿童池消毒剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率： ≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 133 | C9儿童池PH值调整剂投药泵 | （1）规格：流量：≥120L/h,功率： ≤90W/220V | 台 | 1 |  | | 134 | D1除湿热泵辅助冷热源热泵 | （1）▲制热量≥73kW、消耗功率≤22kW  制热工况：（环境干球温度7℃，湿球温度6℃，出水温度45℃，偏差±5%）  （2）▲制冷量≥66kW、功率≤22kW  制冷工况：（环境干球温度35℃，出水温度7℃，偏差±5%）  （注：需提供具备CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件进行佐证。）  （3）噪音：≤67dB（A）  （4）制冷剂：R410A  （5）电源形式：380V～/50Hz  （6）**▲**压缩机形式：变频  **（注：须提供变频压缩机照片、规格书等有效证明资料。）**  （7）▲能效等级：二级或以上  **（注：提供能效标识备案网站能效备案截图或能效标贴）**  （8）具有漏电保护，高、低压保护，压缩机过热保护，防溢保护等，防水等级IPX4级，防触电保护类别I类；  （9）具有定时开、关功能，远程控制，满足错峰用电需求；  （10）机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能。  （11）**▲投标人不是该投标产品制造商的，投标人须具有制造商出具的原厂供货及服务承诺函。** | 台 | 3 |  | | 135 | D2冷热源热泵循环泵 | （1）规格：流量：≥11.4m3/h,扬 程：16m,功率：≤2.2KW/380V | 台 | 3 |  | | 136 | D3膨胀水箱 | （1）规格：500L | 台 | 1 |  | | 137 | 淋浴增压泵 | （1）规格：流量：≥12m3/h,扬程： 28m,功率：≥2.2KW/380V | 台 | 2 |  | | 138 | 淋浴恒温循环泵 | （1）规格：流量：≥16.1m3/h,扬 程：24m,功率：≥2.2KW/380V | 台 | 2 |  | | 139 | 淋浴空气源热泵 | （1）▲制热量：≥94kW,输入功率：≤20.2kW  （注：需提供具备CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件进行佐证）  （2）制冷剂：R410A  （3）电源形式：380V～/50Hz  （4）▲能效等级：二级或以上  **（注：提供能效标识备案网站能效备案截图或能效标贴）**  （5）**▲投标人不是该投标产品制造商的，投标人须具有制造商出具 的原厂供货及服务承诺函。** | 台 | 2 |  | | 140 | 淋浴保温水箱 | （1）规格：长4m\*宽3m\*高3m,有效水深2.5米 | 台 | 1 |  | | 三、暖通部分 | | | | | | | 141 | 镀锌钢板矩形风管(长边尺寸≤  320mm,风管壁厚：0.5mm) | （1）镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长 边长(mm)≤320  （2）风管漏光试验  （3）风管漏风试验 | m2 | 27.64 |  | | 142 | 镀锌钢板矩形风管(长边尺寸>  320,≤450mm,风管壁厚：0.6mm) | （1）镀锌薄钢板矩形风管(δ =1.2mm以内咬口)制作安装长 边长(mm)≤450  （2）风管漏光试验  （3）风管漏风试验 | m2 | 8.991 |  | | 143 | 镀锌钢板矩形风管(长边尺寸>  450,≤1000mm,风管壁厚：  0.75mm) | （1）镀锌薄钢板矩形风管(δ =1.2mm以内咬口)制作安装长 边长(mm)≤1000  （2）风管漏光试验  （3）风管漏风试验 | m2 | 1104.91 |  | | 144 | 镀锌钢板矩形风管(长边尺寸> 1000,≤1250mm,风管壁厚：1mm) | （1）镀锌薄钢板矩形风管(δ =1.2mm以内咬口)制作安装长 边长(mm)≤1250  （2）风管漏光试验  （3）风管漏风试验 | m2 | 595.8 |  | | 145 | 镀锌钢板矩形风管(长边尺寸> 1250,≤1500mm,风管壁厚：1mm) | （1）镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长 边长(mm)≤2000  （2）风管漏光试验  （3）风管漏风试验 | m2 | 27.89 |  | | 146 | 镀锌钢板矩形风管(长边尺寸> 1500,≤2000mm,风管壁厚：  1.2mm) | （1）镀锌薄钢板矩形风管(δ =1.2mm以内咬口)制作安装长 边长(mm)≤2000  （2）风管漏光试验  （3）风管漏风试验 | m2 | 517.44 |  | | 147 | 镀锌钢板矩形风管(长边尺寸> 2000,≤4000mm,风管壁厚：  1.2mm) | （1）镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装长 边长(mm)≤4000  （2）风管漏光试验  （3）风管漏风试验 | m2 | 127.84 |  | | 148 | 旋流风口 | （1）规格：Φ400mm,送风距离：7.5m,送风角度可调节，夏季送风角45°,冬季垂直向下送风，带静压箱，带风量调节阀，电动执行器配电：220V~50HZ | 个 | 35 |  | | 149 | 侧送风口 | （1）规格：800\*250mm,送风角度可 调节 | 个 | 10 |  | | 150 | 百叶风口 | （1）规格：300\*300mm | 个 | 9 |  | | 151 | 防雨防虫排风百叶 | （1）规格：500\*320mm | 个 | 1 |  | | 152 | 双层可调百叶风口 | （1）规格：630\*300mm,风量： 2000m3/h | 个 | 17 |  | | 153 | 单层百叶风口 | （1）规格：1000\*400mm,风量： 3740m3/h | 个 | 10 |  | | 154 | 回风百叶 | （1）规格：1500\*2300mm | 个 | 2 |  | | 155 | 对开多叶调节阀 | （1）规格：1000\*800mm | 个 | 7 |  | | 156 | 70°常开防火阀 | （1）规格：1600\*630mm | 个 | 1 |  | | 157 | 70°常开防火阀 | （1）规格：2000\*630mm | 个 | 1 |  | | 158 | 70°常开防火阀 | （1）规格：2500\*800mm | 个 | 2 |  | | 159 | 静压箱 | （1）规格：噪音5~10,尺寸： 1600\*1200\*1000mm | 个 | 2 |  | | 160 | 静压箱 | （1）规格：噪音5~10,尺寸： 1800\*1400\*1200mm | 个 | 2 |  | | 161 | 静压箱 | （1）规格：噪音5~10,尺寸： 1400\*1400\*1400mm | 个 | 1 |  | | 162 | 静压箱 | （1）规格：噪音5~10,尺寸： 1600\*1400\*1400mm | 个 | 1 |  | | 163 | PF-2-1轴流风机 | （1）规格：L=3300m3/h,H=370Pa, N=0.37kW | 台 | 1 |  | |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 | |

**附表二：A4比赛池空气源热泵**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | **货物名称** | **性能要求** | **单位** | **数量** | | 1 | **△**A4比赛池空气源热泵 | （1）▲制热量≥242kW  （2）▲功率≤36.7kW  （3）▲性能系数（COP）≥4.3  **（注：以上第（1）～（3）项需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件进行佐证。）**  （4）环保制冷剂：R410A  （5）电源形式：380V～/50Hz  （6）▲压缩机：变频涡旋  **注：须提供变频压缩机照片、规格书等有效证明资料。**  （7）具有多重安全保护：压缩机保护、水流保护、过载保护、停机保护等多项保护。  （8）具有掉电检测功能。  （9）所投泳池恒温热泵具有远程升级功能，工厂能远程升级机组程序。  （10）具有漏电保护，高、低压保护，压缩机过热保护，防溢保护等，防水等级IPX4级，防触电保护类别I类；  （11）具有定时开、关功能，远程监控，满足错峰用电需求；  （12）机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能；  （13）**▲投标人不是该投标产品制造商的，投标人须具有制造商出具的原厂供货及服务承诺函。** | 台 | 4 | |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指阳江市文体活动中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：参照国家计委[计价格[2002]1980号]文及国家发改委[2011]534号文货物类招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，1.投标文件纸质资料要求，投标人在确定为中标（成交）供应商后，应打印纸质响应文件1正2副（内容同电子投标文件一致，不一致的以电子标书为准），并加盖中标（成交）供应商公章，在领取《中标（成交）通知书》前提交至招标代理处。 2.对于《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》承诺内容，采购人有权在发放《中标（成交）通知书》前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：020-37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼纪检审计部

邮编：51008

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省阳江市政府采购管理办公室

地 址：阳江市江城区石湾北路225号

电 话：0662-3418693

邮 编：529500

传 真：-

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章 采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）； |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章 采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）； |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章 采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）； |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（具体格式按第二章 采购需求中附件1：《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》格式）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 其他要求 | 本项目不允许转包，允许将非主体的机电安装部分分包。1、若投标人拟自行承担本项目机电安装部分工作，需提供以下证书：1）投标人的合法有效的安全生产许可证；2）投标人必须具备以下资质之一，并在投标文件中提供合法有效的证书扫描件及加盖公章：①建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；②机电工程施工总承包三级及以上资质。 2、若投标人将本项目机电安装部分分包，需提供分包企业的以下资质证书：1）分包企业的合法有效的安全生产许可证；2）分包企业必须具备以下资质之一，并在投标文件中提供合法有效的证书扫描件及加盖公章：①建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；②机电工程施工总承包三级及以上资质；③需提供分包协议：协议需包含核心内容：a） 明确投标人（总包方）与分包企业（分包方）的全称、统一社会信用代码、联系方式；b）清晰界定分包范围为 “本项目机电安装部分”；c）划分双方在施工质量、安全生产、进度管控等方面的责任（分包方对分包范围工作负直接责任，总包方承担连带责任）；d）分包方承诺所提供资质合法有效，若存在虚假愿承担违约责任；e）双方法定代表人或授权代表人签字并加盖企业公章，协议有效期需覆盖本项目机电安装施工周期及约定质保期。 |
| 9 | 采购包1（阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目） | 本项目不专门面向中小企业采购。 |

表二符合性审查表：

采购包1（阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 2 | 合同履行期限 | 合同履行期限须满足招标文件要求。 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章及附身份证扫描件。 |
| 4 | 须满足★号条款 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（招标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离） |
| 5 | 投标报价 | 投标报价没有超出最高限价。 |
| 6 | 投标报价合理性 | 投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量、服务等不能诚信履约的，投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。 |
| 7 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和盖章要求。 |
| 8 | 附件条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 9 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分15.0分  技术部分55.0分  报价得分30.0分 | |
| 技术部分 | | 采购需求附表一、附表二中带“▲”号的重要条款响应情况 (15.0分) | 根据投标人对采购文件《第二章采购需求》“2.技术标准与要求”中的具体技术（参数）要求标注“▲”号条款，共30项）的响应情况进行评审，全部满足最高得分15分，每偏离1项“▲”条款扣0.5分，最低得0分。 注： 如《第二章采购需求》“2.技术标准与要求”中有明确要求提供证明资料的，以“2.技术标准与要求”的要求为准；如“2.技术标准与要求”中未明确证明材料的，以投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不按要求提供的或参数不满足的都视为负偏离。 |
| 采购需求附表一、附表二中非“▲”号的条款响应情况 (8.0分) | 投标人对采购文件《第二章采购需求》“2.技术标准与要求”的一般性技术条款（非标注“▲”号条款，共254项（以技术参数序号（1）.（2）…作为一项的响应情况进行评审，全部满足最高得分8分，每偏离1项扣0.1分，最低得0分。 注：如《第二章采购需求》“2.技术标准与要求”中有明确要求提供证明资料的，以“2.技术标准与要求”的要求为准；如“2.技术标准与要求”中未明确证明材料的，以投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不按要求提供的或参数不满足的都视为负偏离。 |
| 总体服务方案 (10.0分) | 根据供应商依据项目实际情况提供的总体服务方案（包括但不限于：①项目实施方案、②进度计划、③质量保证、④安全文明安装、⑤管理架构等五项核心内容）进行评审： 1）方案内容完整全面，包含全部五项核心内容，且各项内容均优于项目需求标准，得10分； 2）方案内容基本完整，包含全部五项核心内容，各项内容均达到项目基本要求，得6分； 3）方案存在部分缺漏（缺少1项核心内容），其余内容基本满足项目需求，得2分； 4）方案存在重大缺漏（缺少2项及以上核心内容），或现有内容无法满足项目基本需求，得1分； 5）未提供方案或方案内容与项目需求无实质关联，得0分。 |
| 安装调试及培训方案 (8.0分) | 根据供应商提供的安装调试及培训方案（包括但不限于：①安装调试计划、②安装调试步骤、③培训目标、④培训师资、⑤培训方式、⑥培训内容、⑦时间安排等七项核心内容）进行评审： 1）方案内容完整全面，包含全部七项核心内容，且各项内容均优于项目需求标准，得8分； 2）方案内容基本完整，包含全部七项核心内容，各项内容均达到项目基本要求，得5分； 3）方案存在部分缺漏（缺少1项核心内容），其余内容基本满足项目需求，得2分； 4）方案存在重大缺漏（缺少2项及以上核心内容），或现有内容无法满足项目基本需求，得1分； 5）未提供方案或方案内容与项目需求无实质关联，得0分。 |
| 售后服务方案 (8.0分) | 根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：①售后服务内容、②售后服务网点、③故障响应时间、④保修期外运行和维修收费等四项核心内容）进行评审： 1）方案内容完整全面，包含全部四项核心内容，且各项内容均优于项目需求标准，得8分； 2）方案内容基本完整，包含全部四项核心内容，各项内容均达到项目基本要求，得5分； 3）方案存在部分缺漏（缺少1项核心内容），其余内容基本满足项目需求，得2分； 4）方案存在重大缺漏（缺少2项及以上核心内容），或现有内容无法满足项目基本需求，得1分； 5）未提供方案或方案内容与项目需求无实质关联，得0分。 |
| 合理化建议 (6.0分) | 根据投标供应商结合本项目提出的在合理化建议内容方案（包括但不限于：①设备运维优化、②泳池能效提升方面）进行评分。1）内容完整全面，包含全部两项核心内容，且各项内容均优于项目需求标准，得6分； 2）方案内容基本完整，包含全部两项核心内容，各项内容均达到项目基本要求，得3分； 3）方案存在重大缺漏（缺少1项及以上核心内容），或现有内容无法满足项目基本需求，得1分； 4）未提供方案或方案内容与项目需求无实质关联，得0分。 |
| 商务部分 | | 拟派项目团队服务人员 (6.0分) | 根据拟派项目团队服务人员进行评审: 1)项目负责人具有(机电或电气或给排水或暖通或机械工程)任一专业中级及以上职称的得 1分。 2)技术负责人具有(机电或电气或给排水或暖通或机械工程)任一专业高级及以上职称的得3分，具有(机电或电气或给排水或暖通或机械工程)任一专业中级职称的得1分， 3)拟派其他人员每具有((机电或电气或给排水或暖通或机械工程)任一专业中级及以上职称的得1分，满分2分。注投标文件中须提供证书扫描件及投标人为其缴纳的开标日前近三个月内任意一个月的社保缴纳证明文件扫描件并加盖投标人公章。 |
| 同类项目业绩 (9.0分) | 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩，每提供一份可得3分，本项最高得9分，不提供不得分。 评审依据：需同时提供能清晰体现招标业绩要求的合同页关键页扫描件、验收报告扫描件作为评审材料，未提供或提供材料不全或不符合要求不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，排名第三的投标供应商为第三中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

**广东省政府采购**

**合　同　书**

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

**甲　　方：**

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

**乙　　方：**

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

根据 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、合同标的与质量要求**

1.合同标的物的名称、品牌、规格、数量、价格等，详见本合同附件一《供货范围及分项报价表》。该附件为本合同不可分割的组成部分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 金额  （元） |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币大写：\*\*元整 | | | | | | ￥：\*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。**

2.交货要求

1）乙方所提供货物必须为全新、未使用过的产品，无侵权行为的产品，且符合国家质量检测标准及相关规范要求。

2）乙方须负责本项目设备(货物)的安装调试、操作人员培训及最终验收工作，确保设备正常运行。

3）乙方须随货物一并提供完整的设备使用说明书(含操作手册、维护手册等)。

4）乙方须提供详细的设备供货清单(含产品名称、规格型号、数量、生产厂家、技术参数等信息)及备品备件清单(含备件名称、规格、数量、质保期等信息)。

5）乙方须确保所提供的产品(含设备、材料、配件)中，属于中国强制性法律 法规及行业标准(包括但不限于CCC 认证、特种设备许可、节能环保认证等)管控范围内的产品，均严格符合上述要求；不属于上述管控范围的产品，则须符合国家及行业相关推荐性标准、技术规范及合同约定。若因产品认证缺失(针对强 制性认证产品)、技术参数不达标导致的行政处罚、项目验收失败或采购人损失， 由乙方承担全部赔偿责任，且采购人有权解除合同。

6）乙方须保证货物全过程中，属于国家强制性标准管控范围的产品，均严格符合相关要求；不属于上述管控范围的产品，则须符合国家及行业相关推荐性标准、技术规范及合同约定。若因产品缺陷(如无CCC认证、虚假节能证明等)导致采购人被行政处罚或工程无法验收，乙方须退还全款并支付合同总价30%的违约金。

**二、合同金额**

1.合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

2.合同总价包括：①运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装就位费、保险费、安装调试费、验收费、培训费及其他与本项目相关的一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

**三、交货期、交货方式及交货地点**

1.交货期：

2.交货方式：乙方负责合同标的物的运输、装卸、保险，并承担全部费用及运输途中的一切风险。

3.交货地点：甲方指定地点。

**五、付款方式**

第 1 期（预付款）：支付比例 30%，合同经甲方、乙方签订生效后10个工作日内，甲方向阳江市财政局提交资金支付申请并跟进审批进度；待审批通过后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

第 2 期（进度款）：乙方交付货物达合同总量 70% 且经甲方初步验收合格后 10 个工作日内，甲方向阳江市财政局提交支付申请并跟进进度；待审批通过后10个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的 80%（含第1期款项）。

第 3 期（尾款）：项目整体经甲方最终验收合格后10个工作日内，甲方向阳江市财政局提交支付申请并跟进进度；待审批通过后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的剩余 20%。

如项目发生合同融资，甲方需将合同款项支付到合同约定收款账户。

**六、安装、调试与培训**

1.乙方须依照招标文件、投标文件及本合同的约定，将全部设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.乙方负责对甲方指定的人员进行操作、维护及故障排除等方面的培训，直至其能独立熟练操作。

**七、验收**

1.乙方应提供货物的有效检验材料(包括但不限于产品合格证、检验报告等),该材料经甲方认可后，与合同约定的技术指标共同作为本项目的验收标准。

2.甲方对货物验收合格后，双方应共同签署验收合格证书。

3.若验收过程中发现货物未达到验收标准或合同规定的技术指标，乙方须无偿更换货物，并承担由此给甲方造成的全部损失，直至货物验收合格为止。

**八、质保期及售后服务要求**

1.质量保证期自设备验收合格之日起计算，期限2年。质保期内提供免费保修服务，若产品出现故障，乙方的维修技术人员须在4-6小时内抵达现场并排除故障。

2.任何情况下，乙方均不得免除因货物本身缺陷所应承担的责任。（1）质保期内发生质量问题的，乙方应无条件及时提供维修或退换服务；（2）质保期外发生质量问题的，乙方仍须负责解决，及时提供维修、零配件供应及安装调试等服务，且仅收取所更换零配件的成本费，不得收取工时费、工程师差旅费等其他任何费用。

3. 乙方对所提供的设备提供终身维修服务。质保期后的服务仅收取更换零部件的成本费，不得收取工时费、工程师差旅费等其他任何费用。

4.乙方须提供24小时技术支持热线 及详细的技术支持方案(包括但不限于技术支持响应流程、支持方式等)

**九、违约责任与赔偿损失**

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并要求乙方在7个日历日内更换。若乙方逾期或更换后仍不符合约定，甲方有权解除合同，乙方须支付合同总价10%的违约金，并在7天内退还甲方已支付的全部款项。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上的，甲方有权单方解除合同，乙方须支付合同总价10%的违约金，并在7天内退还甲方已支付的全部款项。

3.因乙方原因（包括但不限于产品质量严重缺陷、工期严重延误、无法通过验收等）导致合同解除的，乙方除承担上述违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部直接及间接损失。

4.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期支付合同款项的，应按照当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期付款期间的利息。

5.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定向甲方支付5%违约金。

6.乙方违反本合同约定的响应时限，每发生一次，应向甲方支付合同5000元的违约金。未能在约定时间内提供备用设备，每逾期一日，应向甲方支付5000元的违约金，直至备用设备提供到位。因乙方维修迟延导致甲方设备无法使用，且持续超过【5】个日历日的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，所产生的一切费用（包括但不限于维修费、设备租赁费、运输费）均由乙方承担，且乙方仍应继续承担本条约定的违约责任。在一个自然年度内，乙方累计发生【3】次及以上逾期维修情形的，甲方有权视其为乙方严重违约，可单方解除合同，乙方须支付合同总价10%的违约金，并在7天内退还甲方已支付的全部款项。

7.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，若有违反，甲方有权单方解除合同，乙方须支付合同总价10%的违约金，并在7天内退还甲方已支付的全部款项。

**十、知识产权**

1.乙方保证并承诺：其为本项目提供的所有货物、技术及服务（包括但不限于软件、设计、技术文档等），均未侵犯任何第三方的知识产1权（包括专利权、商标权、著作权等）。

2.侵权责任：如发生任何第三方针对本项目向甲方提出知识产权侵权指控或诉讼，乙方应承担全部责任，包括但不限于应诉、和解、以及赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、调查费等）。本条款不因合同的终止或解除而失效。

**十一、保密条款保密条款**

1.除非法律或有管辖权的法院、行政机关要求，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露在本项目过程中获知的甲方的任何商业秘密、技术资料及信息，若有违反应承担违约责任，并赔偿甲方直接损失及间接损失。

2.此保密义务在合同终止后持续有效。

**十二、争议的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**十三、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十四、税费**

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十五、** **其它**

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。各部分约定不一致时，以效力优先顺序如下：本合同协议书> 补充协议 > 中标通知书 > 招标文件 >投标文件。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**十六、合同生效**

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 份。

**甲方（盖章）：乙方（盖章）：**

**代表：代表：**

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：441701-2025-02019**

**采购项目编号：0724-2531YJ016981**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2531YJ016981]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目”项目采购[采购项目编号为0724-2531YJ016981]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：阳江市文体活动中心

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2531YJ016981），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目”项目（采购项目编号：0724-2531YJ016981 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日