# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440115-2025-03519

#### 采购项目编号：0724-2531Z3585139

#### 项目名称：广州市南沙区妇幼保健院重症儿童救治中心等科室医疗设备采购项目

#### 采购人：广州市南沙区妇幼保健院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受广州市南沙区妇幼保健院的委托，采用公开招标方式组织采购广州市南沙区妇幼保健院重症儿童救治中心等科室医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州市南沙区妇幼保健院重症儿童救治中心等科室医疗设备采购项目

采购计划编号：440115-2025-03519

采购项目编号：0724-2531Z3585139

采购方式：公开招标

预算金额：1,380,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(有创呼吸机及视力筛查仪):

采购包预算金额：660,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 急救和生命支持设备 | 有创呼吸机 | 1(台) | 详见第二章 | 500,000.00 | 否 |
| 1-2 | 医用光学仪器 | 视力筛查仪 | 2(台) | 详见第二章 | 160,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后30天内交货。

采购包2(早产儿暖箱):

采购包预算金额：500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 病房护理及医院设备 | 早产儿暖箱 | 2(台) | 详见第二章 | 500,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后30天内交货。

采购包3(亚低温治疗仪):

采购包预算金额：220,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 医用低温、冷疗设备 | 亚低温治疗仪 | 1(台) | 详见第二章 | 220,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后30天内交货。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供书面承诺声明函（格式自拟）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺声明函（格式自拟）

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标函》书面声明。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（有创呼吸机及视力筛查仪）：本采购包属于专门面向中小微企业采购的项目，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。本采购包的所属行业为“工业”，请按该行业划分标准进行声明。

采购包2（早产儿暖箱）：本采购包属于专门面向中小微企业采购的项目，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。本采购包的所属行业为“工业”，请按该行业划分标准进行声明。

采购包3（亚低温治疗仪）：本采购包属于专门面向中小微企业采购的项目，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。本采购包的所属行业为“工业”，请按该行业划分标准进行声明。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（有创呼吸机及视力筛查仪）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)若投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；若投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

4)本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

5)已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。

采购包2（早产儿暖箱）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)若投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；若投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

4)本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

5)已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。

采购包3（亚低温治疗仪）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)若投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；若投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

4)本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

5)已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)，国义招标股份有限公司（https://www.gmgitc.com/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市南沙区妇幼保健院

地址：广州市南沙区港湾街道海傍路103号

联系方式：020-39079187

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式：020-37860523/37860540/37860539

#### 3.项目联系方式

项目联系人：叶琳/吴佳耿/李家荣

电话：020-37860523/37860540/37860539

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1．项目标的及采购限价

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单项最高限价 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 1台 | 人民币50万元 | 人民币66万元 |
|  | 视力筛查仪 | 2台 | 人民币16万元 |  |
| 2 | 早产儿暖箱 | 2台 | 人民币50万元 | 人民币50万元 |
| 3 | 亚低温治疗仪 | 1台 | 人民币22万元 | 人民币22万元 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投采购包的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出所投采购包的单项最高限价及总价最高限价，将导致投标无效。

2．交货时间：合同签订后30天内交货。

3．交货地点：广州市采购人指定地点。

4．需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）等。

采购包1（有创呼吸机及视力筛查仪）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后30天内交货。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,合同设备全部完成安装调试并验收合格后的次月内，由采购人向中标人支付合同总金额的100%； 因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。如中标人迟延开具发票，采购人有权迟延付款，不视为违约。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1、到货验收 1.1 中标人应保证所供设备：如属于国产设备的，应是6个月内生产的；如属于进口设备的，应是12个月内生产的（从设备铭牌的生产日期起，计算至设备运至采购人指定地点的日期止）。 1.2 中标人应在设备运至采购人指定地点前3个自然日通知采购人设备主管部门相关人员，且设备到达时，中标人应委派代表到达采购人现场进行交接，否则采购人有权不予接收，中标人承担由此发生的一切损失和费用。 1.3 中标人确保设备在安装验收前有良好的防护措施（包括但不仅限于设备包装应适应远距离运输，以及设备到达前和到达后的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防震、防碰撞及防野蛮装卸，采购人和中标人双方相关人员应尽义务提醒等）。 1.4 设备到货时采购人和中标人双方共同对设备进行开箱清点检查验收，如果发现短缺、损坏，或与合同约定的品牌、规格型号不符，或存在质量、技术等问题，中标人应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。 1.5 设备到货验收，仅代表采购人设备接收，完成的标志为：采购人和中标人双方代表在送货单上签字确认。在完成项目验收前，采购人不负有设备完好保障的单方面责任。 2、总体验收 2.1 合同所指的设备及其服务应符合合同以及合同相关有效附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用设备来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。如果没有国家标准、行业标准及设备来源国适用的官方标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 2.2 对于国家强检设备，应由计量技术监督局指定部门进行检测且检测结果作为验收条件之一。 2.3 对于国家有计量技术规范要求的设备，应在相关部门进行检测且检测结果作为验收条件之一。 2.4 中标人提供的医疗设备必须开放数据接口，费用已包含在投标报价内，如设备需接入采购人院方系统的，原则上应当在验收前由中标人负责接入院方系统，如院方暂时不具备接入条件的，可以先行验收，具体接入时间以院方通知为准，具体接入实施工作由中标人负责，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。 2.5 合同设备安装调试完成，设备正常运行满7天后，采购人7日内组织履约验收。设备验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行验收，在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同设备的技术标准进行技术验收，验收合格后，采购人相关人员在采购人《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》上签字确认。中标人如有相关验收报告等文书要求的，采购人应予以配合签署，并作为验收材料之一。 2.6 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担，如因此给采购人造成损失的，中标人应予赔偿，并承担由此发生的一切损失和费用。 2.7 验收前，中标人如未能提供应有的合同书中“3.2伴随资料”、“3.3伴随服务”的，则采购人有权推迟验收直至中标人补齐，期间发生的损失由中标人承担。若中标人无法补充完整或者提供的文件内容不属实的，则采购人有权拒收设备，已接收的，采购人则有权退回中标人，由此产生的损失由中标人承担。不影响项目进展、完整性的内容，及按项目进展需投入使用后方能提供的、符合法定程序的及其它合理的特殊伴随内容除外，但需备注说明。 2.8 中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权或其他权利的侵权赔偿，导致采购人无法正常使用合同设备或造成采购人损失的，中标人应向采购人赔偿损失，赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人正常使用合同设备后可以获得的利益、购置新的设备所产生的费用、诉讼费、律师费、公证费等所有费用支出。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 投标供应商报价必须包括但不限于设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、项目实施相关财产和人员的保险、伴随的资料和服务、质保期保障（含质保期间维修配件和保养耗件的所有费用）、国家强检设备的初次检测费用等全部内容的所有含税费用，及合同履行过程中不可预见费用等。 |
|  | 2 | 交货要求1 | 1、中标人应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 2、属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标人承担。 3、进口产品必须提供原产地证明和海关通关证明等合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。 4、中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。 5、如中标设备属于国家强制计量或检定的设备，则中标人须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。 6、如中标设备非国家强制计量或检定的设备，但属于国家相关计量技术规范中要求或建议计量或检定的设备，则中标人也必须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。 7、中标人应按采购人要求提供设备完整的相关资料文件，包括但不限于设备的注册/许可文件、制造商出厂合格证明、检验检测报告、境外产品报关文书等资质及质量保证文书，能保证设备正确进行安装、调试、应用操作、维修、维护、测试、运行的产品设计图纸、使用说明书、维修手册、系统密码、简易维护和操作规程、培训课件、宣传推广等用途的所有资料。 |
| ★ | 3 | 交货要求2 | ★8、中标人提供的医疗设备必须开放数据接口，费用已包含在投标报价内。（提供承诺函） ★9、如设备需接入采购人院方系统的，原则上应当在验收前由中标人负责接入院方系统，如院方暂时不具备接入条件的，可以先行验收，具体接入时间以院方通知为准，具体接入实施工作由中标人负责，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。（提供承诺函） ★10、中标人应保证所供设备：如属于国产设备的，应是6个月内生产的；如属于进口设备的，应是12个月内生产的（从设备铭牌的生产日期起，计算至设备运至采购人指定地点的日期止）。（提供承诺函） |
|  | 4 | 安装调试 | 1、设备到货后，中标人应在合同要求的时间内安装调试完成。如采购人暂时不具备安装调试条件的，具体日期以采购人通知的为准。 2、设备安装期间，中标人应监督项目实施人员做好文明施工，保证物件堆放整齐、通道畅通、施工废料清运及时等，确保施工人员、现场人员安全及采购人设备设施无损。因中标人原因造成采购人设备设施损坏，引起人员伤害等事故，中标人应负全部责任。 3、中标人人员应当严格遵守和配合采购人的消防、受限区域、院感等各项安全管理规定，拒不配合并造成不良后果的，中标人应负全部责任。 4、设备包装有木箱或木架的，请中标人在设备安装后把木箱或木架带走，勿丢弃在采购人医院内，如采购人发现中标人有丢弃木箱或木架在医院内的，一经核实，采购人有权在支付中标人的合同款项中扣减1000元作为罚款。 |
|  | 5 | 伴随服务 | 1、中标人提供设备现场安装、调试、维修必要的专用工具、辅助材料，及必要的检测、校准技术服务，直至设备能正常投入使用。 2、中标人应制定详细的培训计划，提供包含但不限于采购人现场的应用技术指导和培训，直至采购人使用人员能安全、正确、有效使用。 3、中标人应制定设备使用、运行保障的技术保障方案，提供包括但不限于设备设计原理和构造、安装调试、性能检测、故障诊断、维修技能、日常保管保养等内容的培训。 |
| ★ | 6 | 质保期 | ★1、质保期：有创呼吸机及视力筛查仪的质保期为验收合格后≥3年。质保期的期限应以采购人和中标人双方签署的《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》的最晚时间起计算，质保期内免收故障维修零配件、维护保养耗件、非一次性易损配件及其他任何费用。质保期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人在质保期内应确保设备使用、运行完好率≥95%以上，如达不到此要求，即按超出的故障时间（以报修时间起算）的3倍延长质保期。 |
|  | 7 | 售后服务 | 1、设备的售后服务工作须由产品的生产厂家或生产厂家授权的售后服务机构负责完成，维修人员须具备与产品相应的专业知识与维修经验，报修响应时间12小时，经确认需到现场的，24小时内维修人员到场（不可抗力除外）。若在48小时内仍未能恢复正常使用，中标人应该在采购人故障报告72小时内向采购人提供相同或同等标准的适用备用设备作为临时使用（费用包含在投标报价内），或书面提交明确、具体的设备故障解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决；若再有延迟，从设备故障报告之时起至实际提供符合使用要求的备用设备或将故障设备修复之时止，质保期按延误时间的10倍顺延。 2、质保期内，如设备故障在一个月内仍不能修复或者相同故障重复出现3次的，采购人有权要求中标人更换同型号全新设备。中标人须在接采购人通知后更换同型号全新设备并承担相关退换货的费用，交货期与投标文件的承诺相同，并完成安装调试、验收等工作（费用由中标人负责），质保期重新计算。 3、质保期内，中标人或中标人委托的承保单位应根据包括但不限于合同设备说明书的要求提供维护保养服务，并提供经确认的维保工单。 4、产品生产厂家或生产厂家授权的售后服务机构应提供设备质保期外的完好保障服务方案和优质的技术服务，储备足够的零配件备库，并提供常用维修备件清单、价格及厂家报价凭证。 5、在设备报废前，中标人应向采购人提供设备相关软件升级和版本更换（费用包含在投标报价内）。 6、中标人提供的售后服务的费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 7、中标人应确保采购人在正当操作使用和维护条件下设备可以达到使用年限的要求。如设备在其使用年限期间出现严重质量问题（如：反复维修等严重降低采购人工作效率的情形），或其他无法使用情形（如设备配件停产、专机专用耗材无法提供、设备无法维修导致设备报废等），采购人有权要求中标人采取一定措施保证采购人的权利，如要求中标人更换全新设备（所换设备必须符合本合同约定的规格、质量和性能，并保证可满足使用年限要求）等。如中标人无法更换全新设备的，应向采购人书面提交明确、具体的解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决。如双方无法协商一致，采购人有权退回设备并要求中标人退回合同款项，中标人应赔偿由此造成采购人的一切损失。 |
|  | 8 | 备注 | 以上商务需求，如技术要求中有特别要求的则以技术要求中的为准。 |
|  | 9 | 培训方案 | 厂家提供现场安装培训服务 |
|  | 10 | 其他 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 |
|  | 11 | 推选原则 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 急救和生命支持设备 | 有创呼吸机 | 台 | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用光学仪器 | 视力筛查仪 | 台 | 2.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：有创呼吸机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1一般要求 1.1适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿（包括体重小于1kg 者）的呼吸机，具备高流量氧疗功能，满足不同年龄段及病情患儿的通气需求； |
|  | 2 | 1.2配备彩色触摸屏，屏幕尺寸≥15英寸，分辨率≥640*480，屏幕和主机可分离，屏幕能够固定，可置于吊塔的平台及导轨，或≥38mm 吊杆上，方便操作者根据使用场景灵活调整； |
|  | 3 | 1.3个性化配置操作界面，自由组合波形，趋势，呼吸环和参数，用于不同的通气操作。可同屏显示≥3个以上呼吸波形和趋势； |
|  | 4 | 1.4近端热丝式流速传感器，真正监测流速，精确快速，不必根据病人大小更换传感器； |
|  | 5 | 1.5中文操作界面，报警信息以中文显示，提供在线操作手册； |
|  | 6 | 1.6兼顾有创通气，高流量氧疗，无创通气； |
|  | 7 | 1.7内部电池支持断电操作≥30分钟。 |
| ▲ | 8 | 2呼吸模式： 2.1▲一般通气模式（包含但不限于）：PC-CMV(指令通气)、PC-AC（辅助控制通气）、PC-SIMV（同步间歇指令通气）、PC-PSV（压力支持通气）、PC-MMV（分钟指令通气）、SPN-CPAP/PS（持续气道正压+压力支持）、SPN-CPAP/VS（持续气道正压+容量支持）， 以上模式自动连续根据监测的泄漏量调节吸气触发和吸气终止的灵敏度； |
|  | 9 | 2.2特殊通气模式：具备容量保证； |
|  | 10 | 2.2.1基于呼出潮气量反向调节压力控制通气水平，实时优化通气参数； |
|  | 11 | 2.2.2可与所有触发模式相结合，包含但不限于 PC-CMV，PC-AC，PC-SIMV，PC-PSV，确保在各种通气模式下都能精准实现容量保证； |
| ▲ | 12 | 2.2.3▲根据吸入/呼出潮气量和泄漏量，自动计算肺内潮气量，并以此作为容量保证通气的目标，提高通气精准度，减少气压伤风险； |
|  | 13 | 2.2.4具备高频振荡通气PC-HFO 模式； |
|  | 14 | 2.2.5可与叹息结合； |
|  | 15 | 2.2.6频率5-20HZ； |
|  | 16 | 2.2.7 I:E为1:1-1:3可调节； |
|  | 17 | 2.2.8 HFO-VG与容量相结合，VThf 0.2-40ml； |
| ▲ | 18 | 2.2.9▲具备CO2弥散系数实时监测和趋势； |
|  | 19 | 2.2.10具备隆突压Ptrach显示； |
| ▲ | 20 | 2.2.11▲带高压限制Pmax的高流速氧疗，流速范围2-30L/min，压力限制范围2-55mbar； |
|  | 21 | 2.3特殊操作 2.3.1具备智能吸痰程序，自动执行吸痰前预充氧（最长≤180s），吸痰（最长≥2分钟）以及吸痰后充氧（最长≤120s），自动识别管路断开，停止送气，防止喷溅同时报警抑制，降低吸痰操作对患儿呼吸的影响，保障操作安全； |
|  | 22 | 2.3.2具有吸气保持功能； |
|  | 23 | 2.3.3雾化，内置气动，可同步吸气流速。 |
|  | 24 | 3呼吸机参数设定： 3.1.通气频率可调：0.5-150次/分，满足不同病情患儿的呼吸频率需求； |
|  | 25 | 3.2吸气时间可调： 0.1-3秒； |
|  | 26 | 3.3潮气量：新生儿2-100mL，儿童20-300mL可根据患儿年龄和体重精准调节，避免过度通气或通气不足； |
|  | 27 | 3.4吸气压力可调：1-80cmH2O，适应不同气道阻力情况，保障通气顺畅； |
|  | 28 | 3.5压力上升时间可调：新生儿0-1.5秒，儿童0-2秒，缓和压力上升斜率，减少对患儿气道的冲击； |
|  | 29 | 3.6 PEEP：0- 35cmH2O，维持气道末端正压，防止肺泡塌陷，改善氧合； |
|  | 30 | 3.7氧浓度精确可调：21-100％，根据患儿氧合情况精准调节吸氧浓度； |
|  | 31 | 3.8具有叹息功能，间断性复张肺，且可叠加与高频通气模式； |
|  | 32 | 3.9流速触发反应速度：0.2－5升/分。 |
|  | 33 | 4监测参数要求： 4.1监测参数精确 4.1.1气道压力监测（-60到120cmH2O）：监测包括但不限于气道峰压，气道平均压，PEEP，最小气道压； |
| ▲ | 34 | 4.1.2▲近端流速监测（0到30L/min）：包含但不限于泄漏校正后的分钟通气量MV、自主呼吸的分钟通气量MVespon、分钟通气泄漏量MVleak及分钟泄漏百分比%Leak等多个参数监测，全面监测患者通气情况； |
|  | 35 | 4.1.3潮气量监测（0到1000ml）：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量VTispon； |
|  | 36 | 4.1.4呼吸频率监测（0到300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率，了解患儿自主呼吸与机械通气的协同情况； |
| ▲ | 37 | 4.1.5▲FiO2：18到100% 具备顺磁氧电池，无需更换； |
|  | 38 | 4.2可以区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例%MVspon； |
|  | 39 | 4.3具有≥3个呼吸环和≥3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示，波形以填充方式显示，易于辨认，提供P-V，F-V，P-F环以及隆突压Ptrach-V和Ptrach-F环； |
| ▲ | 40 | 4.4▲可记录≥31天的趋势参数，并通过USB导出； |
| ▲ | 41 | 4.5▲日志功能，可记录≥7天内的发生的更改、事件和报警信息； |
|  | 42 | 4.6日间/夜间模式切换。 |
|  | 43 | 5报警参数要求： 5.1报警参数（包含不限于）：气道压力上下限，分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定5－60s）、呼吸频率过快报警； |
|  | 44 | 5.2呼吸回路断开报警； |
|  | 45 | 5.3 360度报警灯，智能三级声光报警系统，报警音量日间和夜间可分别设置； |
|  | 46 | 5.4报警除了提示报警项目，报警原因，还可提供处理建议； |
|  | 47 | 5.5具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气； |
|  | 48 | 6数据存储和投屏要求： 6.1通过USB接口保存患者趋势数据，截屏。趋势和截屏可通过PC浏览，USB还可以转移呼吸机屏幕设置 |
|  | 49 | 6.2可通过高清接口连接显示器或投影仪，方便教学。 |
|  | 50 | 7.配置清单（不低于以下配置清单）： 序号; 部件名称; 数量. 1; 主机整机（含台车架）; 1台. 2; 系统缆线; 1个. 3; 机械臂; 1个. 4; 新生儿模拟肺; 1个. 5; 中央供氧管道、中央供气管道; 各1条. 6; 新生儿近端流量传感器; 5个. 7; 高压空气过滤器; 1个. 8; 湿化器及支架; 1套. 9; 一次性加热管路温度缆线; 1条. 10; 新生儿一次性双加热呼吸管路; 1条. 11; 新生儿呼吸管路Y型接头; 1个. 12; 使用说明书、合格证、保修卡、简易操作卡; 1套. 13; 配套空压机; 1台. 14; 呼吸湿化治疗仪; 1台. |
| ★ | 51 | ★如投标人所投医疗器械如为二类或者三类，必须具备医疗器械注册证明，须提供相关监督管理部门批准的注册证书。如投标人所投医疗器械如为一类，必须具备医疗器械备案凭证，须提供相关监督管理部门批准的备案证书；或承诺需在合同签订前取得有效的医疗器械备案凭证，须提供承诺函加盖公章。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：视力筛查仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.适用人群：适用于六个月以上婴幼儿、儿童及成人受测者； |
| ▲ | 2 | 2.▲筛查内容（包含但不限于）：屈光筛查、眼位变化、瞳孔大小及间距、眼睛凝视偏差、上睑下垂等，对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估； |
|  | 3 | 3.筛查模式（包含但不限于）：双眼同时进行测量，并可对单眼进行测量；在单眼模式时提供用于选择筛查左右眼睛的选项； |
|  | 4 | 4.机器至少有正常测试模式和高度数测试模式2种； |
| ▲ | 5 | 5.▲球镜度测量范围：-10.00D至+10.00D，分辨率：0.25D/0.01D，精度：±0.50D； |
|  | 6 | 6.等效球镜度：-11.5D～+11.5D，分辨率：0.25D/0.01D，精度：±1.0D |
|  | 7 | 7.柱镜度测量范围： -3.00D至+3.00D，分辨率0.25D，精度：±0.5D； |
|  | 8 | 8.轴位范围：1至180°，分辨率1°，精度：±5°； |
| ▲ | 9 | 9.▲瞳孔直径测量范围：3.2mm至9mm，分辨率≤1mm； |
|  | 10 | 10.瞳距测量范围：35mm至80mm，分辨率≤1mm； |
|  | 11 | 11.注视方式（包含但不限于）：灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中； |
|  | 12 | 12.数据接口：Wi-Fi/USB/蓝牙；打印机接口：Wi-Fi/USB； |
| ▲ | 13 | 13.▲人体工程学设计：前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果；彩色触摸显示屏,屏幕尺寸≥5.0寸； |
|  | 14 | 14.电池：至少配备2块可充电锂电池方便更换续航≥8小时，方便长时间筛查；至少支持线充和座充两种方式； |
|  | 15 | 15.被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能；人性化设计：屏幕上有向前向后的箭头指示，来提醒确定测量距离,并且系统能主动提示测距过远或过近； |
|  | 16 | 16.具备个体筛查和批量筛查模式；机器上有批量筛查功能按键，可自动循环完成批量筛查提供工作效率； |
|  | 17 | 17.信息录入（包含但不限于）：主机触屏录入，可直接在主机上手写输入中文个人信息，无线扫码枪录入、excel批量导入，PC端Wi-Fi直连导入方便操作提高工作效率； |
|  | 18 | 18.云端系统及系统开放性：支持端口开放，实现物联网连接，能实现数字化流程管理，可对接任何第三方信息管理系统； |
|  | 19 | 19.搭载眼健康管理系统：机器需内置视力筛查专业软件，支持一键上传至电脑端且可自动打印报告； |
|  | 20 | 20.打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告，客户可以根据自己的需要添加logo，医院名称，联系电话，医生签名等； |
|  | 21 | 21.根据使用要求，机器可选择包括但不限于普通测试模式和专业测试模式，操作界面可任意切换； |
|  | 22 | 22.每次测量时间：≤1S，测量距离：970cm±30cm； |
|  | 23 | 23.检测结果可显示等效视力值：5分位或1分位； |
| ▲ | 24 | 24.▲可通过连接WIFI信号，在主机端升级最新软件版本； |
| ▲ | 25 | 25.▲设备重量≤1KG |
| ▲ | 26 | 26.▲设备使用年限≥10年。 |
|  | 27 | 27.配置清单（不低于以下配置清单） 单台配置. 序号; 名称; 数量. 1; 视力筛查仪主机及配套软件; 1台. 2; 电源适配器; 1个. 3; 锂电池组; 2块. 4; 便携包; 1个. 5; 筛查箱（视力筛查仪可嵌入使用）; 1个. 6; 腕带; 1个. 7; 扫码枪; 1把. 8; 热敏票据打印机及适配器; 1套. 9; 热敏打印纸; 4卷. 10; 儿童卡通贴纸; 2包. 11; 说明书、合格证、保修卡; 1套. |
| ★ | 28 | ★如投标人所投医疗器械如为二类或者三类，必须具备医疗器械注册证明，须提供相关监督管理部门批准的注册证书。如投标人所投医疗器械如为一类，必须具备医疗器械备案凭证，须提供相关监督管理部门批准的备案证书；或承诺需在合同签订前取得有效的医疗器械备案凭证，须提供承诺函加盖公章。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（早产儿暖箱）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后30天内交货。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,合同设备全部完成安装调试并验收合格后的次月内，由采购人向中标人支付合同总金额的100%； 因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。如中标人迟延开具发票，采购人有权迟延付款，不视为违约。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1、到货验收 1.1 中标人应保证所供设备：如属于国产设备的，应是6个月内生产的；如属于进口设备的，应是12个月内生产的（从设备铭牌的生产日期起，计算至设备运至采购人指定地点的日期止）。 1.2 中标人应在设备运至采购人指定地点前3个自然日通知采购人设备主管部门相关人员，且设备到达时，中标人应委派代表到达采购人现场进行交接，否则采购人有权不予接收，中标人承担由此发生的一切损失和费用。 1.3 中标人确保设备在安装验收前有良好的防护措施（包括但不仅限于设备包装应适应远距离运输，以及设备到达前和到达后的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防震、防碰撞及防野蛮装卸，采购人和中标人双方相关人员应尽义务提醒等）。 1.4 设备到货时采购人和中标人双方共同对设备进行开箱清点检查验收，如果发现短缺、损坏，或与合同约定的品牌、规格型号不符，或存在质量、技术等问题，中标人应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。 1.5 设备到货验收，仅代表采购人设备接收，完成的标志为：采购人和中标人双方代表在送货单上签字确认。在完成项目验收前，采购人不负有设备完好保障的单方面责任。 2、总体验收 2.1 合同所指的设备及其服务应符合合同以及合同相关有效附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用设备来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。如果没有国家标准、行业标准及设备来源国适用的官方标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 2.2 对于国家强检设备，应由计量技术监督局指定部门进行检测且检测结果作为验收条件之一。 2.3 对于国家有计量技术规范要求的设备，应在相关部门进行检测且检测结果作为验收条件之一。 2.4 中标人提供的医疗设备必须开放数据接口，费用已包含在投标报价内，如设备需接入采购人院方系统的，原则上应当在验收前由中标人负责接入院方系统，如院方暂时不具备接入条件的，可以先行验收，具体接入时间以院方通知为准，具体接入实施工作由中标人负责，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。 2.5 合同设备安装调试完成，设备正常运行满7天后，采购人7日内组织履约验收。设备验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行验收，在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同设备的技术标准进行技术验收，验收合格后，采购人相关人员在采购人《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》上签字确认。中标人如有相关验收报告等文书要求的，采购人应予以配合签署，并作为验收材料之一。 2.6 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担，如因此给采购人造成损失的，中标人应予赔偿，并承担由此发生的一切损失和费用。 2.7 验收前，中标人如未能提供应有的合同书中“3.2伴随资料”、“3.3伴随服务”的，则采购人有权推迟验收直至中标人补齐，期间发生的损失由中标人承担。若中标人无法补充完整或者提供的文件内容不属实的，则采购人有权拒收设备，已接收的，采购人则有权退回中标人，由此产生的损失由中标人承担。不影响项目进展、完整性的内容，及按项目进展需投入使用后方能提供的、符合法定程序的及其它合理的特殊伴随内容除外，但需备注说明。 2.8 中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权或其他权利的侵权赔偿，导致采购人无法正常使用合同设备或造成采购人损失的，中标人应向采购人赔偿损失，赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人正常使用合同设备后可以获得的利益、购置新的设备所产生的费用、诉讼费、律师费、公证费等所有费用支出。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 投标供应商报价必须包括但不限于设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、项目实施相关财产和人员的保险、伴随的资料和服务、质保期保障（含质保期间维修配件和保养耗件的所有费用）、国家强检设备的初次检测费用等全部内容的所有含税费用，及合同履行过程中不可预见费用等。 |
|  | 2 | 交货要求1 | 1、中标人应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 2、属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标人承担。 3、进口产品必须提供原产地证明和海关通关证明等合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。 4、中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。 5、如中标设备属于国家强制计量或检定的设备，则中标人须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。 6、如中标设备非国家强制计量或检定的设备，但属于国家相关计量技术规范中要求或建议计量或检定的设备，则中标人也必须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。 7、中标人应按采购人要求提供设备完整的相关资料文件，包括但不限于设备的注册/许可文件、制造商出厂合格证明、检验检测报告、境外产品报关文书等资质及质量保证文书，能保证设备正确进行安装、调试、应用操作、维修、维护、测试、运行的产品设计图纸、使用说明书、维修手册、系统密码、简易维护和操作规程、培训课件、宣传推广等用途的所有资料。 |
| ★ | 3 | 交货要求2 | ★8、中标人提供的医疗设备必须开放数据接口，费用已包含在投标报价内。（提供承诺函） ★9、如设备需接入采购人院方系统的，原则上应当在验收前由中标人负责接入院方系统，如院方暂时不具备接入条件的，可以先行验收，具体接入时间以院方通知为准，具体接入实施工作由中标人负责，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。（提供承诺函） ★10、中标人应保证所供设备：如属于国产设备的，应是6个月内生产的；如属于进口设备的，应是12个月内生产的（从设备铭牌的生产日期起，计算至设备运至采购人指定地点的日期止）。（提供承诺函） |
|  | 4 | 安装调试 | 1、设备到货后，中标人应在合同要求的时间内安装调试完成。如采购人暂时不具备安装调试条件的，具体日期以采购人通知的为准。 2、设备安装期间，中标人应监督项目实施人员做好文明施工，保证物件堆放整齐、通道畅通、施工废料清运及时等，确保施工人员、现场人员安全及采购人设备设施无损。因中标人原因造成采购人设备设施损坏，引起人员伤害等事故，中标人应负全部责任。 3、中标人人员应当严格遵守和配合采购人的消防、受限区域、院感等各项安全管理规定，拒不配合并造成不良后果的，中标人应负全部责任。 4、设备包装有木箱或木架的，请中标人在设备安装后把木箱或木架带走，勿丢弃在采购人医院内，如采购人发现中标人有丢弃木箱或木架在医院内的，一经核实，采购人有权在支付中标人的合同款项中扣减1000元作为罚款。 |
|  | 5 | 伴随服务 | 1、中标人提供设备现场安装、调试、维修必要的专用工具、辅助材料，及必要的检测、校准技术服务，直至设备能正常投入使用。 2、中标人应制定详细的培训计划，提供包含但不限于采购人现场的应用技术指导和培训，直至采购人使用人员能安全、正确、有效使用。 3、中标人应制定设备使用、运行保障的技术保障方案，提供包括但不限于设备设计原理和构造、安装调试、性能检测、故障诊断、维修技能、日常保管保养等内容的培训。 |
| ★ | 6 | 质保期 | ★1、质保期：质保期为验收合格后≥3年。质保期的期限应以采购人和中标人双方签署的《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》的最晚时间起计算，质保期内免收故障维修零配件、维护保养耗件、非一次性易损配件及其他任何费用。质保期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人在质保期内应确保设备使用、运行完好率≥95%以上，如达不到此要求，即按超出的故障时间（以报修时间起算）的3倍延长质保期。 |
|  | 7 | 售后服务 | 1、设备的售后服务工作须由产品的生产厂家或生产厂家授权的售后服务机构负责完成，维修人员须具备与产品相应的专业知识与维修经验，报修响应时间12小时，经确认需到现场的，24小时内维修人员到场（不可抗力除外）。若在48小时内仍未能恢复正常使用，中标人应该在采购人故障报告72小时内向采购人提供相同或同等标准的适用备用设备作为临时使用（费用包含在投标报价内），或书面提交明确、具体的设备故障解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决；若再有延迟，从设备故障报告之时起至实际提供符合使用要求的备用设备或将故障设备修复之时止，质保期按延误时间的10倍顺延。 2、质保期内，如设备故障在一个月内仍不能修复或者相同故障重复出现3次的，采购人有权要求中标人更换同型号全新设备。中标人须在接采购人通知后更换同型号全新设备并承担相关退换货的费用，交货期与投标文件的承诺相同，并完成安装调试、验收等工作（费用由中标人负责），质保期重新计算。 3、质保期内，中标人或中标人委托的承保单位应根据包括但不限于合同设备说明书的要求提供维护保养服务，并提供经确认的维保工单。 4、产品生产厂家或生产厂家授权的售后服务机构应提供设备质保期外的完好保障服务方案和优质的技术服务，储备足够的零配件备库，并提供常用维修备件清单、价格及厂家报价凭证。 5、在设备报废前，中标人应向采购人提供设备相关软件升级和版本更换（费用包含在投标报价内）。 6、中标人提供的售后服务的费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 7、中标人应确保采购人在正当操作使用和维护条件下设备可以达到使用年限的要求。如设备在其使用年限期间出现严重质量问题（如：反复维修等严重降低采购人工作效率的情形），或其他无法使用情形（如设备配件停产、专机专用耗材无法提供、设备无法维修导致设备报废等），采购人有权要求中标人采取一定措施保证采购人的权利，如要求中标人更换全新设备（所换设备必须符合本合同约定的规格、质量和性能，并保证可满足使用年限要求）等。如中标人无法更换全新设备的，应向采购人书面提交明确、具体的解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决。如双方无法协商一致，采购人有权退回设备并要求中标人退回合同款项，中标人应赔偿由此造成采购人的一切损失。 |
|  | 8 | 备注 | 以上商务需求，如技术要求中有特别要求的则以技术要求中的为准。 |
|  | 9 | 培训方案 | 厂家提供现场安装培训服务 |
|  | 10 | 其他 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 |
|  | 11 | 推选原则 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 病房护理及医院设备 | 早产儿暖箱 | 台 | 2.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：早产儿暖箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1主要功能要求 1.1培养箱控温方式（包含但不限于）：箱温和肤温两种温度控制； |
| ▲ | 2 | 1.2▲培养+急救二合一，一键快速切换婴儿培养箱和辐射保暖台模式； |
| ▲ | 3 | 1.3▲辐射台加热罩采用高抛物线圆弧反射，热量均匀稳定，材质为碳钢加热管，受热不易碎裂，使用寿命长； |
| ▲ | 4 | 1.4▲具备脚踏式电动开盖箱蓬，暖箱罩盖电动升降开启功能； |
|  | 5 | 1.5具有转换错误报警功能； |
|  | 6 | 1.6彩色液晶显示； |
| ▲ | 7 | 1.7▲360°双向旋转婴儿床，医护人员可以对新生儿进行全方位的观察、护理； |
| ▲ | 8 | 1.8▲床体具备至少4个孔位，放置束线臂； |
|  | 9 | 1.9燕尾型立柱导轨； |
| ▲ | 10 | 1.10▲垂直风帘，前后出风，左右回风空气循环系统，双层门板； |
|  | 11 | 1.11婴儿床下可放置X光射线拍片盒，无需移动新生儿； |
| ▲ | 12 | 1.12▲前置透明水箱，便于观察水位，医护人员可徒手轻松拆卸，提供便捷的清洁操作； |
|  | 13 | 1.13婴儿床倾斜角度无级可调功能； |
|  | 14 | 1.14具有数据储存曲线显示功能； |
|  | 15 | 1.15整机高度自由可调，满足不同身高医护人员的操作； |
|  | 16 | 1.16挡板采用阻尼装置，无需手扶，静音落下； |
|  | 17 | 1.17释压防水床垫，采用TPU材质，柔软、透气、抗菌，提高新生儿舒适度； |
|  | 18 | 1.18方便新生儿的观察护理 |
|  | 19 | 1.19产品具有自检功能，多种故障报警提示； |
|  | 20 | 1.20具有RS-232接口； |
|  | 21 | 1.21APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示； |
|  | 22 | 1.22故障报警：断电、风机、传感器、偏差、箱蓬、超温、水箱放置错误、缺水、设置、检查和系统等； |
|  | 23 | 2产品参数要求 2.1输入功率: ≤1300VA； |
|  | 24 | 2.2产品使用期限≥10年； |
| ▲ | 25 | 2.3▲箱温控制范围: 25℃～39℃； |
|  | 26 | 2.4皮肤温度控制范围: 34℃～38℃； |
| ▲ | 27 | 2.5▲箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃； |
|  | 28 | 2.6升温时间: ≤40min； |
|  | 29 | 2.7培养箱温度与平均培养箱温度之差: ≤0.5℃； |
|  | 30 | 2.8平均培养箱温度与控制温度之差: ≤1.0℃；； |
|  | 31 | 2.9温度均匀性(床垫处于倾斜位置): ≤1.0℃，温度均匀性(床垫处于水平位置): ≤0.8； |
| ▲ | 32 | 2.10▲皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内； |
|  | 33 | 2.11婴儿床倾斜角度: 无级可调； |
|  | 34 | 2.12婴儿舱内噪声: ≤50dB（A）； |
|  | 35 | 2.13湿度显示范围: 0%RH～99%RH，湿度控制范围: 0%RH～90%RH； |
|  | 36 | 2.14湿度控制精度: ±5%RH内，湿度显示精度: ±5%RH内； |
|  | 37 | 2.15氧浓度显示范围: 0%～99%O₂，氧浓度设定范围: 20%～60%O₂； |
| ▲ | 38 | 2.16▲氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）； |
| ▲ | 39 | 2.17▲氧浓度控制精度: ±4%O2 体积浓度内； |
| ▲ | 40 | 2.18▲称重装置，重量显示范围：100g~8000g，测量精度：±10g；连续监测体重趋势变化； |
|  | 41 | 2.19保暖台控温方式（包含但不限于）：预热、手控、肤温控制； |
|  | 42 | 2.20肤温控温范围：32℃～37.5℃； |
| ▲ | 43 | 2.21▲肤温显示范围：5℃～65℃； |
|  | 44 | 2.22控温精度：≤0.5℃，床面温度均匀性：≤2℃。 |
|  | 45 | 3.配置清单（不低于以下配置清单） 序号; 部件名称; 数量. 1; 主机整机; 1台. 2; 称重装置; 1个. 3; 输液架; 1个. 4; 托盘; 1个. 5; 束线臂; 1个. 6; 输氧管; 1个. 7; 监护托盘; 1条. 8; 皮肤温度传感器; 1个. 9; 单患者使用皮肤温度传感器; 1个. 10; 空气过滤材料; 1个. 11; 氧浓度校准装置; 1套. 12; 暖箱罩; 1个. 13; 检查灯; 2个. 14; 使用说明书、合格证、保修卡; 1个. |
| ★ | 46 | ★如投标人所投医疗器械如为二类或者三类，必须具备医疗器械注册证明，须提供相关监督管理部门批准的注册证书。如投标人所投医疗器械如为一类，必须具备医疗器械备案凭证，须提供相关监督管理部门批准的备案证书；或承诺需在合同签订前取得有效的医疗器械备案凭证，须提供承诺函加盖公章。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包3（亚低温治疗仪）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后30天内交货。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,合同设备全部完成安装调试并验收合格后的次月内，由采购人向中标人支付合同总金额的100%； 因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。如中标人迟延开具发票，采购人有权迟延付款，不视为违约。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1、到货验收 1.1 中标人应保证所供设备：如属于国产设备的，应是6个月内生产的；如属于进口设备的，应是12个月内生产的（从设备铭牌的生产日期起，计算至设备运至采购人指定地点的日期止）。 1.2 中标人应在设备运至采购人指定地点前3个自然日通知采购人设备主管部门相关人员，且设备到达时，中标人应委派代表到达采购人现场进行交接，否则采购人有权不予接收，中标人承担由此发生的一切损失和费用。 1.3 中标人确保设备在安装验收前有良好的防护措施（包括但不仅限于设备包装应适应远距离运输，以及设备到达前和到达后的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防震、防碰撞及防野蛮装卸，采购人和中标人双方相关人员应尽义务提醒等）。 1.4 设备到货时采购人和中标人双方共同对设备进行开箱清点检查验收，如果发现短缺、损坏，或与合同约定的品牌、规格型号不符，或存在质量、技术等问题，中标人应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。 1.5 设备到货验收，仅代表采购人设备接收，完成的标志为：采购人和中标人双方代表在送货单上签字确认。在完成项目验收前，采购人不负有设备完好保障的单方面责任。 2、总体验收 2.1 合同所指的设备及其服务应符合合同以及合同相关有效附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用设备来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。如果没有国家标准、行业标准及设备来源国适用的官方标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 2.2 对于国家强检设备，应由计量技术监督局指定部门进行检测且检测结果作为验收条件之一。 2.3 对于国家有计量技术规范要求的设备，应在相关部门进行检测且检测结果作为验收条件之一。 2.4 中标人提供的医疗设备必须开放数据接口，费用已包含在投标报价内，如设备需接入采购人院方系统的，原则上应当在验收前由中标人负责接入院方系统，如院方暂时不具备接入条件的，可以先行验收，具体接入时间以院方通知为准，具体接入实施工作由中标人负责，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。 2.5 合同设备安装调试完成，设备正常运行满7天后，采购人7日内组织履约验收。设备验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行验收，在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同设备的技术标准进行技术验收，验收合格后，采购人相关人员在采购人《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》上签字确认。中标人如有相关验收报告等文书要求的，采购人应予以配合签署，并作为验收材料之一。 2.6 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担，如因此给采购人造成损失的，中标人应予赔偿，并承担由此发生的一切损失和费用。 2.7 验收前，中标人如未能提供应有的合同书中“3.2伴随资料”、“3.3伴随服务”的，则采购人有权推迟验收直至中标人补齐，期间发生的损失由中标人承担。若中标人无法补充完整或者提供的文件内容不属实的，则采购人有权拒收设备，已接收的，采购人则有权退回中标人，由此产生的损失由中标人承担。不影响项目进展、完整性的内容，及按项目进展需投入使用后方能提供的、符合法定程序的及其它合理的特殊伴随内容除外，但需备注说明。 2.8 中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权或其他权利的侵权赔偿，导致采购人无法正常使用合同设备或造成采购人损失的，中标人应向采购人赔偿损失，赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人正常使用合同设备后可以获得的利益、购置新的设备所产生的费用、诉讼费、律师费、公证费等所有费用支出。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 投标供应商报价必须包括但不限于设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、项目实施相关财产和人员的保险、伴随的资料和服务、质保期保障（含质保期间维修配件和保养耗件的所有费用）、国家强检设备的初次检测费用等全部内容的所有含税费用，及合同履行过程中不可预见费用等。 |
|  | 2 | 交货要求1 | 1、中标人应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 2、属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标人承担。 3、进口产品必须提供原产地证明和海关通关证明等合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。 4、中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。 5、如中标设备属于国家强制计量或检定的设备，则中标人须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。 6、如中标设备非国家强制计量或检定的设备，但属于国家相关计量技术规范中要求或建议计量或检定的设备，则中标人也必须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。 7、中标人应按采购人要求提供设备完整的相关资料文件，包括但不限于设备的注册/许可文件、制造商出厂合格证明、检验检测报告、境外产品报关文书等资质及质量保证文书，能保证设备正确进行安装、调试、应用操作、维修、维护、测试、运行的产品设计图纸、使用说明书、维修手册、系统密码、简易维护和操作规程、培训课件、宣传推广等用途的所有资料。 |
| ★ | 3 | 交货要求2 | ★8、中标人提供的医疗设备必须开放数据接口，费用已包含在投标报价内。（提供承诺函） ★9、如设备需接入采购人院方系统的，原则上应当在验收前由中标人负责接入院方系统，如院方暂时不具备接入条件的，可以先行验收，具体接入时间以院方通知为准，具体接入实施工作由中标人负责，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。（提供承诺函） ★10、中标人应保证所供设备：如属于国产设备的，应是6个月内生产的；如属于进口设备的，应是12个月内生产的（从设备铭牌的生产日期起，计算至设备运至采购人指定地点的日期止）。（提供承诺函） |
|  | 4 | 安装调试 | 1、设备到货后，中标人应在合同要求的时间内安装调试完成。如采购人暂时不具备安装调试条件的，具体日期以采购人通知的为准。 2、设备安装期间，中标人应监督项目实施人员做好文明施工，保证物件堆放整齐、通道畅通、施工废料清运及时等，确保施工人员、现场人员安全及采购人设备设施无损。因中标人原因造成采购人设备设施损坏，引起人员伤害等事故，中标人应负全部责任。 3、中标人人员应当严格遵守和配合采购人的消防、受限区域、院感等各项安全管理规定，拒不配合并造成不良后果的，中标人应负全部责任。 4、设备包装有木箱或木架的，请中标人在设备安装后把木箱或木架带走，勿丢弃在采购人医院内，如采购人发现中标人有丢弃木箱或木架在医院内的，一经核实，采购人有权在支付中标人的合同款项中扣减1000元作为罚款。 |
|  | 5 | 伴随服务 | 1、中标人提供设备现场安装、调试、维修必要的专用工具、辅助材料，及必要的检测、校准技术服务，直至设备能正常投入使用。 2、中标人应制定详细的培训计划，提供包含但不限于采购人现场的应用技术指导和培训，直至采购人使用人员能安全、正确、有效使用。 3、中标人应制定设备使用、运行保障的技术保障方案，提供包括但不限于设备设计原理和构造、安装调试、性能检测、故障诊断、维修技能、日常保管保养等内容的培训。 |
| ★ | 6 | 质保期 | ★1、质保期：质保期为验收合格后≥3年。质保期的期限应以采购人和中标人双方签署的《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》的最晚时间起计算，质保期内免收故障维修零配件、维护保养耗件、非一次性易损配件及其他任何费用。质保期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人在质保期内应确保设备使用、运行完好率≥95%以上，如达不到此要求，即按超出的故障时间（以报修时间起算）的3倍延长质保期。 |
|  | 7 | 售后服务 | 1、设备的售后服务工作须由产品的生产厂家或生产厂家授权的售后服务机构负责完成，维修人员须具备与产品相应的专业知识与维修经验，报修响应时间12小时，经确认需到现场的，24小时内维修人员到场（不可抗力除外）。若在48小时内仍未能恢复正常使用，中标人应该在采购人故障报告72小时内向采购人提供相同或同等标准的适用备用设备作为临时使用（费用包含在投标报价内），或书面提交明确、具体的设备故障解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决；若再有延迟，从设备故障报告之时起至实际提供符合使用要求的备用设备或将故障设备修复之时止，质保期按延误时间的10倍顺延。 2、质保期内，如设备故障在一个月内仍不能修复或者相同故障重复出现3次的，采购人有权要求中标人更换同型号全新设备。中标人须在接采购人通知后更换同型号全新设备并承担相关退换货的费用，交货期与投标文件的承诺相同，并完成安装调试、验收等工作（费用由中标人负责），质保期重新计算。 3、质保期内，中标人或中标人委托的承保单位应根据包括但不限于合同设备说明书的要求提供维护保养服务，并提供经确认的维保工单。 4、产品生产厂家或生产厂家授权的售后服务机构应提供设备质保期外的完好保障服务方案和优质的技术服务，储备足够的零配件备库，并提供常用维修备件清单、价格及厂家报价凭证。 5、在设备报废前，中标人应向采购人提供设备相关软件升级和版本更换（费用包含在投标报价内）。 6、中标人提供的售后服务的费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 7、中标人应确保采购人在正当操作使用和维护条件下设备可以达到使用年限的要求。如设备在其使用年限期间出现严重质量问题（如：反复维修等严重降低采购人工作效率的情形），或其他无法使用情形（如设备配件停产、专机专用耗材无法提供、设备无法维修导致设备报废等），采购人有权要求中标人采取一定措施保证采购人的权利，如要求中标人更换全新设备（所换设备必须符合本合同约定的规格、质量和性能，并保证可满足使用年限要求）等。如中标人无法更换全新设备的，应向采购人书面提交明确、具体的解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决。如双方无法协商一致，采购人有权退回设备并要求中标人退回合同款项，中标人应赔偿由此造成采购人的一切损失。 |
|  | 8 | 备注 | 以上商务需求，如技术要求中有特别要求的则以技术要求中的为准。 |
|  | 9 | 培训方案 | 厂家提供现场安装培训服务 |
|  | 10 | 其他 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 |
|  | 11 | 推选原则 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用低温、冷疗设备 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：亚低温治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.≥8吋液晶显示触控屏幕，可显示温度、趋势、菜单等功能，操作简单直观； |
|  | 2 | 2.屏幕亮度至少1-5档可调，可以在不同光线环境下进行操作； |
|  | 3 | 3.具有夜间模式，减少光亮刺激，在保护医护人员视力的同时，为患者营造舒适的环境； |
|  | 4 | 4.CPC双向快速液压接头，插拔快速，杜绝液体的喷溅； |
|  | 5 | 5.配备台车，方便移动； |
|  | 6 | 6.可配置清洁片等消毒耗材； |
|  | 7 | 7.自动控制，可长时间连续运行； |
| ▲ | 8 | 8.▲采用半导体制冷技术，为新生儿提供环保无氟治疗环境；热惯性小，制冷/制热切换快； |
|  | 9 | 9.水毯表面采用TPU材料，具有耐腐蚀和耐低温、臭氧作用，消毒清洁方便； |
|  | 10 | 10.毯面采用蜂窝状设计，水循环通畅，制冷更快，毯面柔软舒适，防止褥疮； |
|  | 11 | 11.具有≥3种操作模式：恒温毯模式、恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）； |
| ▲ | 12 | 12.▲自动操作模式下，可以根据用户实际需要，设定从当前温度达到目标温度的时间，也可以设定达到目标温度后的治疗持续时间，精准调控新生的体温恒定状态，同时复温也可精准调控，保障新生儿的安全； |
| ▲ | 13 | 13.▲在恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）下具有后备模式功能：如果发生偏差报警，就会进入后备模式，使水毯温度保持在异常前的温度附近，提供安全保障； |
|  | 14 | 14.声光报警，报警声高低可调； |
|  | 15 | 15.支持患者添加信息录入，可以添加包括但不限于患者ID、血型、性别等信息； |
|  | 16 | 16.内置USB接口，可以使用U盘进行患者数据导出； |
|  | 17 | 17.具有掉电记忆功能：断电恢复后，可以按照原来的状态继续进行治疗； |
| ▲ | 18 | 产品性能 18.▲机身小巧移动方便，质量：≤10Kg； |
|  | 19 | 19. 直肠温度控制范围：a）自动操作模式（直肠）降温阶段：32.0 ℃～38.0 ℃，升温阶段：36.0 ℃～37.0；b） 恒温直肠模式：降温阶段：32.0 ℃～38.0 ℃，升温阶段：32.0 ℃～37.0 ℃； |
|  | 20 | 20.主机出水口水温控制范围（循环液体温度控制范围）：12.0℃～39.0℃； |
|  | 21 | 21.循环液体温度显示准确度：±1.5℃ |
|  | 22 | 22.空载升降温平均速率：制冷：0.7 ℃/min (最大允许误差：±0.2 ℃/min)水温变化区间：16 ℃～24 ℃；制热：1.0 ℃/min（最大允许误差：±0.2 ℃/min）水温变化区间：30 ℃～38 ℃； |
|  | 23 | 23.加热时间：将水温从20℃加热到37℃，加热时间约12分钟； |
|  | 24 | 24.负载升降温平均速率：制冷：负载为50 kg时为1 ℃/h；负载为10 kg时为2.3 ℃/h；制热：负载为50 kg时为1℃/h；负载为10 kg时为1.9 ℃/h；（最大允许误差：±20%） |
|  | 25 | 25.设备正常工作时，工作噪声应不大于 55 dB的的 A 加权声压级； |
|  | 26 | 26.产品使用期限≥8年。 |
|  | 27 | 27.配置清单（不低于以下配置清单）： 序号; 部件名称; 数量. 1; 主机整机（含台车）; 1台. 2; 肤温传感器; 1个. 3; 儿童体腔体温探头; 1个. 4; 软管套件; 1套. 5; 注水瓶及网兜; 1套. 6; 大毯; 1个. 7; 大罩布; 5个. 8; 绑带; 4个. 9; 使用说明书、合格证、保修卡、简易操作卡; 1套. |
| ★ | 28 | ★如投标人所投医疗器械如为二类或者三类，必须具备医疗器械注册证明，须提供相关监督管理部门批准的注册证书。如投标人所投医疗器械如为一类，必须具备医疗器械备案凭证，须提供相关监督管理部门批准的备案证书；或承诺需在合同签订前取得有效的医疗器械备案凭证，须提供承诺函加盖公章。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市南沙区妇幼保健院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共3个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 采购包2：2家 采购包3：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本次采购向中标人收取的中标服务费，以各采购包中标通知书中确定的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，本项目综合信用评价得分运用广州公共资源交易政府采购领域信用评价体系进行计算〔综合信用评价得分=供应商在广州公共资源交易信用评价(政府采购供应商信用评价分）×5%〕，在投标响应前，投标人应通过广州交易集团有限公司网站完成企业信用档案登记，并确认成功，以免出现企业信用评价分无法使用等情况，登记手册可查阅http://www.gzggzy.cn/fwznxtbzczsc/951149.jhtml。供应商的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准〔通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”进行核实,未能在“广州交易集团有限公司门户网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”查询到供应商信用分数的，按照现行的公共资源交易信用评分细则中指标说明及权重计算信用评价基准分。 |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 采购包3：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)，国义招标股份有限公司（https://www.gmgitc.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、，国义招标股份有限公司（https://www.gmgitc.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼监审部

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市南沙区财政局财政监督管理处

地 址：广州市南沙区凤凰大道1号D栋3楼

电 话：020-39078089

邮 编：511455

传 真：020-84986648

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(有创呼吸机及视力筛查仪)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(早产儿暖箱)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(亚低温治疗仪)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（有创呼吸机及视力筛查仪）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

采购包2（早产儿暖箱）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

采购包3（亚低温治疗仪）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

异常低价审查。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（详见后附表三异常低价审查表）：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）)投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

如项目（包组）采用下浮率报价的，则所述的投标（响应）报价， 则为（1-下浮率报价）。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（有创呼吸机及视力筛查仪）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供书面承诺声明函（格式自拟） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺声明函（格式自拟） |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标函》书面声明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 若投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；若投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |
| 9 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。 |
| 10 | 特定资格要求 | 已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包属于专门面向中小微企业采购的项目，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。本采购包的所属行业为“工业”，请按该行业划分标准进行声明。 |

采购包2（早产儿暖箱）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供书面承诺声明函（格式自拟） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺声明函（格式自拟） |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标函》书面声明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 若投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；若投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |
| 9 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。 |
| 10 | 特定资格要求 | 已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包属于专门面向中小微企业采购的项目，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。本采购包的所属行业为“工业”，请按该行业划分标准进行声明。 |

采购包3（亚低温治疗仪）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供书面承诺声明函（格式自拟） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺声明函（格式自拟） |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标函》书面声明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 若投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；若投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |
| 9 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。 |
| 10 | 特定资格要求 | 已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包属于专门面向中小微企业采购的项目，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位【依据《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。本采购包的所属行业为“工业”，请按该行业划分标准进行声明。 |

表二符合性审查表：

采购包1（有创呼吸机及视力筛查仪）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价： 1）投标报价未超过所投采购包的单项最高限价及总价最高限价； 2）对所投采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 《投标函》 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 实质性响应招标文情况 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 实质性响应招标文情况 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |
| 7 | 本项目采购包采购不允许进口产品参与投标 | 本项目采购包采购不允许进口产品参与投标 |

采购包2（早产儿暖箱）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价： 1）投标报价未超过所投采购包的单项最高限价及总价最高限价； 2）对所投采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 《投标函》 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 实质性响应招标文情况 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 实质性响应招标文情况 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |
| 7 | 本项目采购包采购不允许进口产品参与投标 | 本项目采购包采购不允许进口产品参与投标 |

采购包3（亚低温治疗仪）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价： 1）投标报价未超过所投采购包的单项最高限价及总价最高限价； 2）对所投采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 《投标函》 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 实质性响应招标文情况 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 实质性响应招标文情况 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |
| 7 | 本项目采购包采购不允许进口产品参与投标 | 本项目采购包采购不允许进口产品参与投标 |

表三：异常低价审查表：

采购包：适用所有包组

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异常低价审查 | 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或无法诚信履约的情形。 | 投标（响应）报价出现异常低价的，供应商需在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料应包括项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明和材料。 |

备注：

1. 如项目（包组）采用下浮率报价，上述投标（响应）报价应为（1-下浮率报价）。

2. 根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定，广东自由贸易试验区应执行政府采购异常低价审查，广东省非试点地区可结合项目实际情况考虑是否执行。

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(有创呼吸机及视力筛查仪):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分13.0分 技术部分52.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对用户需求书中带▲号重要技术参数的符合性 (28.0分) | 投标人所投产品全部满足用户需求书中带▲号重要技术参数，得28分；负偏离总数≤8条的，每出现一处负偏离，扣3分；负偏离总数＞8条的，扣分=24+[（负偏离总数-8）/（技术参数总数-8）]×4分。 注：本项目用户需求书中共有15项带▲号重要技术参数。 【备注】如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供投标产品使用说明书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖投标人公章，证明材料中必须体现对应要求，不提供或不符合或未体现，视为负偏离。 |
|  |  | 所投产品对用户需求书中不带▲号一般技术参数的符合性 (13.0分) | 投标人所投产品全部满足用户需求书中的不带▲号一般技术参数，得13分； 负偏离总数≤8条的，每出现一处负偏离，扣1分；负偏离总数＞8条的，扣分=8+[（负偏离总数-8）/（技术参数总数-8）]×5分。 （本项目用户需求书中共有62项不带▲号一般技术参数。） 【备注】如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供投标产品使用说明书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖投标人公章，证明材料中必须体现对应要求，不提供或不符合或未体现，视为负偏离。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (7.0分) | 投标人应根据所投产品制造商执行的制造、检验标准，结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、可操作的技术方案。 1）技术方案全面详实，完全满足或优于本项目要求，设备的选型配置科学合理(安全、稳定、可靠、创新等方面)可操作性强，得7分； 2）技术方案基本满足本项目要求，设备的选型配置合理(安全、稳定、可靠、创新等方面)可操作，得4分； 3）技术方案有偏差或缺漏,设备的选型配置欠合理，可操作性不强，不满足本项目要求，得1分； 4）技术方案不合理、无法操作，或不提供的，得0分。 |
|  |  | 质量性能 (4.0分) | 提供的货物质量、性能满足或优于采购需求、可维护性、稳定性进行综合评审，需提供相关材料： 1）货物质量、性能满足或优于采购需求，维护性、稳定性好，得4分； 2）货物质量、性能部分满足采购需求，维护性、稳定性一般，得2分； 3）货物质量、性能较多不满足采购需求，维护性、稳定性差，得0.5分。 4）不提供资料，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人同类设备供货业绩 (2.0分) | 2022年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供一个业绩得1分，满分为2分。 (提供合同复印件并加盖公章，以签订合同的时间为准） |
|  |  | 培训方案 (4.0分) | 根据各投标人提供的技术培训方案(包括培训条件、培训安排、培训内容、培训人数等)是否合理，与项目实施的配合程度进行综合评分： 1）方案详细、具体，针对性强，完全满足项目实际需要的，得4分； 2）方案基本可行，有针对性，基本满足项目需要的，得2分； 3）方案不够详细，提供的培训条件、内容一般的，得1分； 4）不提供资料，得0分。 |
|  |  | 安装调试方案 (4.0分) | 根据投标人提供的实施方案（方案中应包含设备安装调试等）进行评分 1）设备安装调试可行性高，方案具体详细，满足项目采购需要的，得4分； 2）设备安装调试可行，方案详细，基本满足项目采购需要的，得2分； 3）设备安装调试可行性一般，方案不够具体，不满足项目采购需要的，得1分； 4）未提供方案，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (3.0分) | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于维护保养、应急维修时间等）进行评价： 1）投标人提供的售后服务方案满足或优于项目需求，得3分； 2）投标人提供的售后服务方案完善，基本满足项目需求，得1.5分； 3）投标人售后服务方案不完善，不满足项目需求，得0.5分； 4）不提供售后服务方案，得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

采购包2(早产儿暖箱):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分13.0分 技术部分52.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对用户需求书中带▲号重要技术参数的符合性 (28.0分) | 投标人所投产品全部满足用户需求书中带▲号重要技术参数，得28分；负偏离总数≤8条的，每出现一处负偏离，扣3分；负偏离总数＞8条的，扣分=24+[（负偏离总数-8）/（技术参数总数-8）]×4分。 注：本项目用户需求书中共有14项带▲号重要技术参数。 【备注】如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供投标产品使用说明书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖投标人公章，证明材料中必须体现对应要求，不提供或不符合或未体现，视为负偏离。 |
|  |  | 所投产品对用户需求书中不带▲号一般技术参数的符合性 (13.0分) | 投标人所投产品全部满足用户需求书中的不带▲号一般技术参数，得13分； 负偏离总数≤8条的，每出现一处负偏离，扣1分；负偏离总数＞8条的，扣分=8+[（负偏离总数-8）/（技术参数总数-8）]×5分。 （本项目用户需求书中共有31项不带▲号一般技术参数。） 【备注】如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供投标产品使用说明书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖投标人公章，证明材料中必须体现对应要求，不提供或不符合或未体现，视为负偏离。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (7.0分) | 投标人应根据所投产品制造商执行的制造、检验标准，结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、可操作的技术方案。 1）技术方案全面详实，完全满足或优于本项目要求，设备的选型配置科学合理(安全、稳定、可靠、创新等方面)可操作性强，得7分； 2）技术方案基本满足本项目要求，设备的选型配置合理(安全、稳定、可靠、创新等方面)可操作，得4分； 3）技术方案有偏差或缺漏,设备的选型配置欠合理，可操作性不强，不满足本项目要求，得1分； 4）技术方案不合理、无法操作，或不提供的，得0分。 |
|  |  | 质量性能 (4.0分) | 提供的货物质量、性能满足或优于采购需求、可维护性、稳定性进行综合评审，需提供相关材料： 1）货物质量、性能满足或优于采购需求，维护性、稳定性好，得4分； 2）货物质量、性能部分满足采购需求，维护性、稳定性一般，得2分； 3）货物质量、性能较多不满足采购需求，维护性、稳定性差，得0.5分。 4）不提供资料，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人同类设备供货业绩 (2.0分) | 2022年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供一个业绩得1分，满分为2分。 (提供合同复印件并加盖公章，以签订合同的时间为准） |
|  |  | 培训方案 (4.0分) | 根据各投标人提供的技术培训方案(包括培训条件、培训安排、培训内容、培训人数等)是否合理，与项目实施的配合程度进行综合评分： 1）方案详细、具体，针对性强，完全满足项目实际需要的，得4分； 2）方案基本可行，有针对性，基本满足项目需要的，得2分； 3）方案不够详细，提供的培训条件、内容一般的，得1分； 4）不提供资料，得0分。 |
|  |  | 安装调试方案 (4.0分) | 根据投标人提供的实施方案（方案中应包含设备安装调试等）进行评分 1）设备安装调试可行性高，方案具体详细，满足项目采购需要的，得4分； 2）设备安装调试可行，方案详细，基本满足项目采购需要的，得2分； 3）设备安装调试可行性一般，方案不够具体，不满足项目采购需要的，得1分； 4）未提供方案，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (3.0分) | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于维护保养、应急维修时间等）进行评价： 1）投标人提供的售后服务方案满足或优于项目需求，得3分； 2）投标人提供的售后服务方案完善，基本满足项目需求，得1.5分； 3）投标人售后服务方案不完善，不满足项目需求，得0.5分； 4）不提供售后服务方案，得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

采购包3(亚低温治疗仪):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分13.0分 技术部分52.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对用户需求书中带▲号重要技术参数的符合性 (20.0分) | 投标人所投产品全部满足用户需求书中带▲号重要技术参数，得20分；每出现一处重点技术参数不响应或者负偏离，扣5分。 注：本项目用户需求书中共有4项带▲号重要技术参数。【备注】如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供投标产品使用说明书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖投标人公章，证明材料中必须体现对应要求，不提供或不符合或未体现，视为负偏离。 |
|  |  | 所投产品对用户需求书中不带▲号一般技术参数的符合性 (21.0分) | 投标人所投产品全部满足用户需求书中的不带▲号一般技术参数，得21分； 负偏离总数≤8条的，每出现一处负偏离，扣2分；负偏离总数＞8条的，扣分=16+[（负偏离总数-8）/（技术参数总数-8）]×5分。 （本项目用户需求书中共有23项不带▲号一般技术参数。） 【备注】如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供投标产品使用说明书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖投标人公章，证明材料中必须体现对应要求，不提供或不符合或未体现，视为负偏离。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (7.0分) | 投标人应根据所投产品制造商执行的制造、检验标准，结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、可操作的技术方案。 1）技术方案全面详实，完全满足或优于本项目要求，设备的选型配置科学合理(安全、稳定、可靠、创新等方面)可操作性强，得7分； 2）技术方案基本满足本项目要求，设备的选型配置合理(安全、稳定、可靠、创新等方面)可操作，得4分； 3）技术方案有偏差或缺漏,设备的选型配置欠合理，可操作性不强，不满足本项目要求，得1分； 4）技术方案不合理、无法操作，或不提供的，得0分。 |
|  |  | 质量性能 (4.0分) | 提供的货物质量、性能满足或优于采购需求、可维护性、稳定性进行综合评审，需提供相关材料： 1）货物质量、性能满足或优于采购需求，维护性、稳定性好，得4分； 2）货物质量、性能部分满足采购需求，维护性、稳定性一般，得2分； 3）货物质量、性能较多不满足采购需求，维护性、稳定性差，得0.5分。 4）不提供资料，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人同类设备供货业绩 (2.0分) | 2022年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供一个业绩得1分，满分为2分。 (提供合同复印件并加盖公章，以签订合同的时间为准） |
|  |  | 培训方案 (4.0分) | 根据各投标人提供的技术培训方案(包括培训条件、培训安排、培训内容、培训人数等)是否合理，与项目实施的配合程度进行综合评分： 1）方案详细、具体，针对性强，完全满足项目实际需要的，得4分； 2）方案基本可行，有针对性，基本满足项目需要的，得2分； 3）方案不够详细，提供的培训条件、内容一般的，得1分； 4）不提供资料，得0分。 |
|  |  | 安装调试方案 (4.0分) | 根据投标人提供的实施方案（方案中应包含设备安装调试等）进行评分 1）设备安装调试可行性高，方案具体详细，满足项目采购需要的，得4分； 2）设备安装调试可行，方案详细，基本满足项目采购需要的，得2分； 3）设备安装调试可行性一般，方案不够具体，不满足项目采购需要的，得1分； 4）未提供方案，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (3.0分) | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于维护保养、应急维修时间等）进行评价： 1）投标人提供的售后服务方案满足或优于项目需求，得3分； 2）投标人提供的售后服务方案完善，基本满足项目需求，得1.5分； 3）投标人售后服务方案不完善，不满足项目需求，得0.5分； 4）不提供售后服务方案，得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

是否为中小企业预留合同：□是       □否

项目编号：

项目名称：

合同包号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

医　疗　设　备　采　购　合　同

合同号：

签约地点：广州市南沙区妇幼保健院

甲方（买方）：广州市南沙区妇幼保健院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定及      （招标公司名称）     项目名称及编号  （招标项目及编号）的中标（成交）结果及本项目招标文件、乙方投标（响应）文件的要求，甲方向乙方购买以下医疗设备货物（简称设备，下同）及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，并将共同遵守。具体条款如下：

1. 合同主体

| 设备名称（注册证名称） | 产地 | 厂家/ 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 注册证号 | 使用年限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额（大写）： 元整（ ￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同总金额包含但不限于设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、项目实施相关财产和人员的保险、伴随的资料和服务、质保期保障（含质保期间维修配件和保养耗件的所有费用）、国家强检设备的初次检测费用等全部内容的所有含税费用，及合同履行过程中不可预见费用等。

本合同执行期间合同总金额不变。

2.交货时间及交货地点

乙方在合同生效之日起的       个自然日内将设备运至甲方指定地点（本合同交货地点为：广州市南沙区港湾街道103号号广州市南沙区妇幼保健院），并完成安装调试。因甲方暂时不具备设备接收或安装条件等需要延后送货或安装调试的，则以甲方通知的日期为准。乙方无故逾期的，可按“8.2”条款规定执行。

3.设备验收

3.1 到货验收

3.1.1 乙方应保证所供设备：如属于国产设备的，应是6个月内生产的；如属于进口设备的，应是12个月内生产的（从设备铭牌的生产日期起，计算至设备运至甲方指定地点的日期止）。

3.1.2 乙方应在设备运至甲方指定地点前3个自然日通知甲方设备主管部门相关人员，且设备到达时，乙方应委派代表到达甲方现场进行交接，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

3.1.3 乙方确保设备在安装验收前有良好的防护措施（包括但不仅限于设备包装应适应远距离运输，以及设备到达前和到达后的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防震、防碰撞及防野蛮装卸，甲乙双方相关人员应尽义务提醒等）。

3.1.4 设备到货时甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收，如果发现短缺、损坏，或与合同约定的品牌、规格型号不符，或存在质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。

3.1.5 设备到货验收，仅代表甲方设备接收，完成的标志为：甲乙双方代表在送货单上签字确认。在完成项目验收前，甲方不负有设备完好保障的单方面责任。

3.2 伴随资料

3.2.1 乙方应按甲方要求提供设备完整的相关资料文件，包括但不限于设备的注册/许可文件、制造商出厂合格证明、检验检测报告、境外产品报关文书等资质及质量保证文书，能保证设备正确进行安装、调试、应用操作、维修、维护、测试、运行的产品设计图纸、使用说明书、维修手册、系统密码、简易维护和操作规程、培训课件、宣传推广等用途的所有资料。

3.2.2 如果项目必需、但采购文件和本合同又未作规定的，需要乙方才能提供的其它技术文件，乙方也应及时向甲方提供。

3.3 伴随服务

3.3.1 提供设备现场安装、调试、维修必要的专用工具、辅助材料，及必要的检测、校准技术服务，直至设备能正常投入使用。

3.3.2 乙方应制定详细的培训计划，提供包含但不限于甲方现场的应用技术指导和培训，直至甲方使用人员能安全、正确、有效使用。

3.3.3 乙方应制定设备使用、运行保障的技术保障方案，提供包括但不限于设备设计原理和构造、安装调试、性能检测、故障诊断、维修技能、日常保管保养等内容的培训。

3.4 安装调试和总体验收

3.4.1 设备到货后，乙方应在        个工作日内安装调试完成。如甲方暂时不具备安装调试条件的，具体日期以甲方通知的为准。

3.4.2 设备安装期间，乙方应监督项目实施人员做好文明施工，保证物件堆放整齐、 通道畅通、施工废料清运及时等，确保施工人员、现场人员安全及甲方设备设施无损。因乙方原因造成甲方设备设施损坏，引起人员伤害等事故，乙方应负全部责任。

3.4.3 乙方人员应当严格遵守和配合甲方的消防、受限区域、院感等各项安全管理规定，拒不配合并造成不良后果的，乙方应负全部责任。

3.4.4 设备包装有木箱或木架的，请乙方在设备安装后把木箱或木架带走，勿丢弃在甲方医院内，如甲方发现乙方有丢弃木箱或木架在医院内的，一经核实，甲方有权在支付乙方的合同款项中扣减1000元作为罚款。

3.4.5 本合同所指的设备及其服务应符合本合同以及合同相关有效附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用设备来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。如果没有国家标准、行业标准及设备来源国适用的官方标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

3.4.6 对于国家强检设备，应由计量技术监督局指定部门进行检测且检测结果作为验收条件之一。

3.4.7 对于国家有计量技术规范要求的设备，应在相关部门进行检测且检测结果作为验收条件之一。

3.4.8 乙方提供的医疗设备如涉及一次性耗材的，必须是使用开放式耗材。

3.4.9 乙方提供的医疗设备必须开放数据接口，费用已包含在合同价款内，如设备需接入甲方院方系统的，原则上应当在验收前由乙方负责接入院方系统，如院方暂时不具备接入条件的，可以先行验收，具体接入时间以院方通知为准，具体接入实施工作由乙方负责，相关费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.4.10 合同设备安装调试完成，设备正常运行满7天后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方收到乙方书面验收申请后7日内组织履约验收。设备验收应在甲乙双方共同参加下进行验收，在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同设备的技术标准进行技术验收，验收合格后，甲乙双方相关人员在甲方《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》上签字确认。乙方如有相关验收报告等文书要求的，甲方应予以配合签署，并作为验收材料之一。

3.4.11 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4.12 验收前，乙方如未能提供应有的“3.2伴随资料”、“3.3伴随服务”的，则甲方有权推迟验收直至乙方补齐，期间发生的损失由乙方承担。若乙方无法补充完整或者提供的文件内容不属实的，则甲方有权拒收设备，已接收的，甲方则有权退回乙方，由此产生的损失由乙方承担。不影响项目进展、完整性的内容，及按项目进展需投入使用后方能提供的、符合法定程序的及其它合理的特殊伴随内容除外，但需备注说明。

3.4.13 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权或其他权利的侵权赔偿，导致甲方无法正常使用合同设备或造成甲方损失的，乙方应向甲方赔偿损失，赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方正常使用合同设备后可以获得的利益、购置新的设备所产生的费用、诉讼费、律师费、公证费等所有费用支出。

4. 质量保证及售后服务

4.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的设备，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可常规安全合法使用，并符合国家有关安全质量标准、制造厂标准及合同技术标准要求，设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。如果设备的生产（通关）期限、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权要求更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。

4.2 本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提供履约公司的营业执照、维保服务承诺函、联系人及其电话，并作为本合同不可分割的组成部分。

4.3 合同设备的质保期详见本合同条款“1.合同主体”。质保期的期限应以甲乙双方签署的《广州市南沙区妇幼保健院医疗设备安装验收及操作培训报告》的最晚时间起计算，质保期内免收故障维修零配件、维护保养耗件、非一次性易损配件及其他任何费用。质保期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在质保期内应确保设备使用、运行完好率≥95%以上，如达不到此要求，即按超出的故障时间（以报修时间起算）的3倍延长质保期。

4.4 报修响应时间12小时（保修单位及联系人（电话）：                                    ；报障电话：                                     ），经确认需到现场的，24小时内维修人员到场（不可抗力除外）。若在48小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在甲方故障报告72小时内向甲方提供相同或同等标准的适用备用设备作为临时使用（费用包含在合同价内），或书面提交明确、具体的设备故障解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决；若再有延迟，从设备故障报告之时起至实际提供符合使用要求的备用设备或将故障设备修复之时止，质保期按延误时间的10倍顺延。

4.5 质保期内，如设备故障在一个月内仍不能修复或者相同故障重复出现3次的，甲方有权要求乙方更换同型号全新设备。乙方须在接甲方通知后更换同型号全新设备并承担相关退换货的费用，交货期与投标文件的承诺相同，并完成安装调试、验收等工作（费用由乙方负责），质保期重新计算。

4.6 质保期内，乙方或承保单位应根据包括但不限于合同设备说明书的要求提供维护保养服务，并提供经确认的维保工单。

4.7乙方或承保单位应提供设备质保期外的完好保障服务方案和优质的技术服务，储备足够的零配件备库，并提供常用维修备件清单、价格及厂家报价凭证。

4.8 在本合同的设备报废前，乙方应向甲方提供设备相关软件升级和版本更换（费用包含在合同价内）。

4.9 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

4.10 乙方应确保甲方在正当操作使用和维护条件下设备可以达到使用年限的要求。如设备在其使用年限期间出现严重质量问题（如：反复维修等严重降低甲方工作效率的情形），或其他无法使用情形（如设备配件停产、专机专用耗材无法提供、设备无法维修导致设备报废等），甲方有权要求乙方采取一定措施保证甲方的权利，如要求乙方更换全新设备（所换设备必须符合本合同约定的规格、质量和性能，并保证可满足使用年限要求）等。如乙方无法更换全新设备的，应向甲方书面提交明确、具体的解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在协商限定的时间内解决。如双方无法协商一致，甲方有权退回设备并要求乙方退回合同款项，乙方应赔偿由此造成甲方的一切损失。

5. 付款方式及期限

【常规项目付款方式】

5.1 本合同的每笔款项以人民币对公转账方式支付，时间和金额约定如下：

合同设备全部完成安装调试并验收合格后的次月内，由甲方向乙方支付合同总金额的100%，即人民币：大写：                   （小写：    ）；

5.2收款账户

5.2.1 乙方指定的收款账户如下：

收款账户名称：

收款银行名称：

收款银行账号：

税务登记号：

5.2.2 甲方应按照合同约定的付款期限及时将合同款项支付至乙方指定的收款账户。

5.2.3 如因乙方收款账户提供有误，致使没能及时收到合同款项，由此产生的经济纠纷和法律责任由乙方自行承担。

5.2.4 如乙方需变更收款账户信息，应在甲乙双方约定的付款时间至少提前10个工作日书面函告甲方，否则甲方依然按本合同约定的收款账户进行付款。

5.2.5 甲方开票信息

账户：广州市南沙区妇幼保健院

账号：05431827000000095

开户行：广州农村商业银行股份有限公司南沙大岭支行

税务登记号：124401156832512548

注：①如本项目资金涉及财政资金，甲方在前款规定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）后即视为已经按期支付。具体到账时间以财务部门审核拨付为准。②若因为财政资金未及时到账原因导致甲方未能在前款规定的付款时间及时付款不视为甲方违约。甲方应及时通知乙方延长付款期限，但应在预算下达后及时支付相关款项。③如因乙方原因造成时间推延导致财政资金被回收，甲方无需承担剩余资金的付款责任。④如因上级财政部门政策调整等不确定因素或不可抗力的原因导致资金无法支付或资金被回收，合同无法履行或需要变更时，双方应友好协商处理，乙方应当理解并不得以此向甲方索赔。

6.产权与风险转移

6.1 乙方交由承运人运输的在途设备，毁损、灭失的风险由乙方承担。

6.2 设备的产权，损坏、灭失的风险，在设备通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

6.3 因设备验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

6.4 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

7.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担设备到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。乙方须做好派往甲方服务的人员（包括送货、安装、调试、维修维护等服务人员）的安全培训教育，保障落实安全措施，确保服务人员的安全。乙方须为派往甲方服务的人员提供覆盖本合同的雇主责任保险（包括但不限于人身意外险、第三者责任险），乙方服务人员在甲方工作范围内因安全措施不力、违反安全操作规程、发生意外等原因造成的一切人身伤害及财产损失由乙方承担全部责任，因此造成甲方严重经济损失或构成严重负面影响的，乙方须赔偿甲方经济损失并承担相应法律责任。

8.索赔条款

8.1 如乙方提供的设备不符合本合同约定，或经国家药品监督管理局或其他相关机构检验确认设备不符合本合同约定，甲方有权选择采取以下一种或者多种措施：

8.1.1 甲方有权拒收，并保有解除本合同的权利。如甲方解除本合同的，乙方应按合同总金额的20% 向甲方支付违约金。

8.1.2 按照设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，双方协商降低设备的价值。

8.1.3 调换有瑕疵的设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。同时，质保期相应延长。

8.2 如果乙方没有按照本合同规定的时限如期履约的，每迟延一天，按合同总金额的1‰向甲方支付违约金。逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，并且乙方应按合同总金额的20% 向甲方支付违约金。

8.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同，并且乙方应按合同总金额的20% 向甲方支付违约金。

8.4 乙方须为甲方开具合法的发票。乙方承诺，如乙方开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，乙方应立即重新为甲方开具符合要求的发票，并向甲方支付不符合要求的发票总金额20%的违约金。如甲方因乙方开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，乙方还应全额赔偿甲方因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如乙方因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为乙方减轻或免除按照上述约定应向甲方承担责任的理由。同时，乙方需要采取有效措施，避免甲方损失扩大化。

8.5 甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

8.6 乙方因出现本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

8.7 本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30个自然日内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

8.8 乙方应保证甲方在使用本合同项下的设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权、著作权或工业产权的起诉。否则，乙方应自行向第三方承担侵权责任及因此而发生的所有费用。如甲方依法向第三方赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

8.9 乙方应持续保持良好的信誉和商业信用，积极维护自身的信用形象，无不良信用记录、违法违规行为或其他严重不良经营行为。乙方应主动向甲方提供有关信用记录的证明文件，包括但不限于银行信用报告、征信报告等。如乙方在经营活动中因违反国家法律法规或因与第三方发生诉讼等原因导致本合同无法履行或影响本合同正常履行的，甲方有权解除本合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

8.10 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

8.11 提前解除合同的，如属于政府采购的合同，报甲方财政主管部门审批后按审批意见予以处理。

9.不可抗力

9.1 不可抗力是指超出一方合理控制能力，致使一方无法根据本合同规定履行全部或部分义务的任何原因，包括罢工、封锁、核事故、自然灾害、战争、恐怖主义活动、暴乱、动乱、极端不利天气条件、火灾、洪水、暴风雨、法律/法规/政府命令、条例或指示的执行等。

9.2 本合同任何一方因不可抗力而不能或延迟履行本合同项下任何义务，应立即以可能的最快捷方式通知对方，并在不可抗力事件发生15个自然日内向对方出具能有效证明该不可抗力事件发生的证明材料。遭受不可抗力影响的一方在其遭受不可抗力事件影响的范围内不承担任何违约责任，对因此给对方造成的任何损失也不承担任何责任，但应采取积极有效的措施以尽量减少因不能或延迟履行本合同项下义务而给对方造成的损失。

9.3 不可抗力事件发生后，甲乙双方应尽快协商继续履行、变更履行或终止本合同。

10.争端的解决

10.1 双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

10.2 因设备质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督管理部门进行鉴定，所发生的费用先由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

11.合同附件

11.1 合同附件、招标（采购）文件、投标（响应）文件、承诺书、中标（成交）通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

11.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字并盖章或确认之日期。

11.3 投标文件中的设备技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

11.4 上述文件之间如有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）招标（采购）文件

（5）有关技术文件，图纸

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

11.5 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

12.送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

13.其他

13.1 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是      □否

13.2 本合同正本四份,具有同等法律效力，甲、乙双方各执壹份，监管部门和招标代理机构各壹份。生效日期以较迟签注的日期为准，至本合同项下甲乙双方义务履行完毕之日止。

13.3 本合同未尽事宜,由双方协商处理。

（以下无正文）

甲方（公章）：广州市南沙区妇幼保健院

甲方法定代表人：

授权签约代表：

通讯地址：广州市南沙区港湾街道海傍路103号

业务联系人/电话：谢工/020-39079187

签约日期：       年      月     日

------------------------------------------------------------------------

乙方（公章）：

企业规模：（大型 □/中型 □/小型企业 □/微型企业 □）

乙方法定代表人：

授权签约代表：

通讯地址：

业务联系人/电话：

签约日期：       年      月     日

附页：医疗设备配置清单

（医疗设备名称）    配置清单

| 序号 | 配置物品名称 | 规格型号 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440115-2025-03519

#### 采购项目编号：0724-2531Z3585139

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“广州市南沙区妇幼保健院重症儿童救治中心等科室医疗设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2531Z3585139]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市南沙区妇幼保健院重症儿童救治中心等科室医疗设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州市南沙区妇幼保健院重症儿童救治中心等科室医疗设备采购项目”项目采购[采购项目编号为0724-2531Z3585139]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州市南沙区妇幼保健院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市南沙区妇幼保健院重症儿童救治中心等科室医疗设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2531Z3585139），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日