# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440981-2025-00522

#### 采购项目编号：0724-2531Z2630046

#### 项目名称：惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备

#### 采购人：高州市石鼓镇中心卫生院（高州市第三人民医院）

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受高州市石鼓镇中心卫生院（高州市第三人民医院）的委托，采用公开招标方式组织采购惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备

采购计划编号：440981-2025-00522

采购项目编号：0724-2531Z2630046

采购方式：公开招标

预算金额：12,999,800.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备):

采购包预算金额：12,999,800.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用 X 线诊断设备 | DSA(高端悬吊)等医疗设备 | 1(批) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 医用光学仪器 | 手术显微镜等医疗设备 | 1(批) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目采购标的所属行业为工业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)①投标人为生产企业：若所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；②投标人为经营企业：若所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件。

4)投标人具备有效期内的《辐射安全许可证》。

5)已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告）

6)本项目不接受联合投标体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；，国义招标股份有限公司（https://www.gmgitc.com/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：高州市石鼓镇中心卫生院（高州市第三人民医院）

地址：广东省高州市石鼓镇南华大道78号

联系方式：0668-6335633

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号18楼

联系方式：020-37860515/37860503

#### 3.项目联系方式

项目联系人：梁云亭、刘金

电话：020-37860515/37860503

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否允许进口 | 医疗器械注册证或一类备案证(具备/不具备） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ●1 | 非接触式眼压计 | 1 | 是 | 具备 |
| ●2 | 生物测量仪 | 1 | 是 | 具备 |
| ●3 | 眼底相机光学断层扫描仪一体机 | 1 | 是 | 具备 |
| ●4 | 手持式电脑验光仪 | 1 | 是 | 具备 |
| 5 | 电脑验光仪 | 1 | 否 | 具备 |
| ●6 | 眼科A/B 超声诊断仪 | 1 | 是 | 具备 |
| ●7 | 数码裂隙灯 | 1 | 是 | 具备 |
| ●8 | 手术显微镜 | 1 | 是 | 具备 |
| 9 | 电动手法治疗床（九段） | 2 | 否 | 具备 |
| 10 | 四肢联动康复训练仪 | 1 | 否 | 具备 |
| 11 | DMS深层肌肉刺激仪 | 1 | 否 | 不具备 |
| 12 | 吸附式点刺激低频治疗仪（SSP治疗仪） | 1 | 否 | 具备 |
| 13 | 上下肢运动康复训练机 | 1 | 否 | 具备 |
| 14 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 否 | 具备 |
| 15 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 否 | 具备 |
| 16 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | 否 | 具备 |
| 17 | 颈腰椎治疗牵引床 | 1 | 否 | 具备 |
| 18 | DSA(高端悬吊） | 1 | 否 | 具备 |
| 19 | 除颤监护仪 | 2 | 否 | 具备 |
| ●20 | 石蜡切片机 | 1 | 是 | 具备 |
| ●21 | 石蜡包埋机 | 1 | 是 | 具备 |
| ●22 | 全自动冷冻切片机 | 1 | 是 | 具备 |
| ●23 | 组织脱水机 | 1 | 是 | 具备 |
| ●24 | 轮转式自动染色机 | 1 | 是 | 具备 |
| 25 | 全自动血流变仪 | 1 | 否 | 具备 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投的全部招标内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出最高限价，将导致投标无效。

本项目经政府采购管理部门同意，标注●符号的设备采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。未标注●符号的设备采购本国产品。采购标的“DSA(高端悬吊)等医疗设备”包含的是所有未标注●符号的设备；采购标的“手术显微镜等医疗设备”包含的是所有标注●符号的设备。

本项目的核心产品及主要产品为：DSA(高端悬吊）。

（二）整体说明：

1．有关具体技术(参数)要求中需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案应满足或优于。

2．具体技术(参数)要求中需求有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

3．除另有说明外，具体技术(参数)要求中需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。

4．除另有说明外，具体技术(参数)要求中需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

5．具体技术(参数)要求中有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。

6．打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

7．打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

8．除另有说明外，有要求证明材料的，提供复印件/扫描件即可；清晰可辨，否则不予认可；供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，属于违法行为，将报监管部门依法处理。

9．本项目有要求有关证明材料的，如无法及时取得并在投标文件中提供的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况；同时承诺如中标，将在项目实施前提供原件核对，且符合或优于投标文件承诺。

10．虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

（三）具体技术(参数)要求：

总体要求：★投标人所投产品属于医疗器械的必须提供医疗器械注册/备案证明

（一）非接触式眼压计

1.测量：范围：1-60mmHg（1mmHg精度），幅度：平均指示1mmHg/0.1mmHg步幅变化

2.两种测量模式：1-30mmHg /1-60mmHg

3.具有三维自动对焦功能测量，可以自动对焦，自动测量

4.具备操纵杆

5.自动检测和显示：R/L（眼别）

6.可测量人工晶体眼患者。

7.输入角膜厚度值后，可自动计算调整后的眼压值

8.显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

9.图像显示设备：≥8.5英寸彩色LED，触摸屏

10.测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

11.内置智能喷气软件，可根据患者眼睛情况自动选择喷气量

12.喷嘴接近患者超过安全距离时，有蜂鸣报警，以免碰到患者眼睛。

13.电动下颌：可以直接通过触摸屏调节高低

（二）生物测量仪

1、光源

1.1、眼轴长测量光源：可调谐激光

1.2、眼轴长测量光源波长：1040nm-1070nm

1.3、单次测量时间（脉冲持续时间）：≤0.5s

1.4、最大输出功率≤1.67mW，每只眼睛每天最大测量时间≥8h

1.5、固视灯光源：LED，≤660nm，输出功率≤1μW

1.6、角膜曲率测量光源：LED，≤950nm

1.7、白到白测量光源：LED，≤880nm

1.8、巩膜图像绿色照明光源：LED，≤520nm

2、测量生物参数

2.1、眼轴长度AL：15-35mm

2.2、角膜曲率半径K1/K2：5-11mm

2.3、前房深度ACD/iACD：0.7-8mm

2.4、白-白角膜直径WTW：8-16mm

2.5、晶体厚度LT：1-10mm（晶状体眼）、0.15-2.5mm（人工晶状体眼）

2.6、中央角膜厚度CCT：0.2-1.2mm

2.7、瞳孔直径P：1.5-9.8mm

2.8、视轴中心点：（Px,Py;Ix,Iy）

3、测量精确度

3.1、眼轴长度：≤0.01mm;

3.2、角膜曲率半径：≤0.01mm;

3.3、前房深度：≤0.01mm;

3.4、白-白角膜直径：≤0.1mm;

3.5、晶体厚度：≤0.01mm;

3.6、中央角膜厚度：≤1μm;

3.7、瞳孔直径：≤0.1mm

4、重复性SD

4.1、眼轴长度：≤9μm

4.2、角膜曲率：≤0.07D 柱镜度数＞0.75D 轴向4.5°

4.3、前房深度：≤10μm

4.4、白-白角膜直径：≤90μm

4.5、晶体厚度：≤20μm

4.6、中央角膜厚度：≤2μm

5、测量原理

5.1、测量原理：扫频OCT测量技术

▲5.2、可视化测量：可呈现角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像

5.3、固视确认功能：具有视网膜断层扫描影像

5.4、角膜曲率测量：远心光学技术

5.5、测量方式：非接触式

5.6、测量模式：可自动/手动测量切换

5.7、左右眼识别方式：自动识别

5.8、可测眼睛：正常眼,硅油眼，无晶体眼和人工晶体眼,角膜屈光手术后眼，有晶体人工晶体眼

6、人工晶体计算

6.1、全面的四代计算公式：Haigis Suite,Hoffer Q,Holladay 2,SRK/T

6.2、角膜屈光术后：Haigis-L公式法，角膜屈光手术后历史资料法

6.3、散光晶体计算：Haigis-T公式法，可在测量机器上直接计算散光矫正型人工晶状体的球镜和柱镜度数

▲6.4具备第五代计算公式：Barrett Universal Ⅱ，Barrett Toric，Barrett True-K，Barrett TK Universal Ⅱ，Barrett TK Toric

6.5、有晶体眼人工晶体植入度数计算

6.6、具备光学人工晶体常数数据库，数量≥300款

▲6.7、具备前后表面角膜地形图测量功能，中央角膜地形图测量直径≥4.5mm

7、配置清单

1.光学生物测量仪主机1台

2.键盘1个

3.鼠标 1个

4.电源线1个

5.升降台1个

6.图文输出设备 1台

（三）眼底相机光学断层扫描仪一体机

1.OCT 成像参数

1.1扫描方式：频域OCT

1.2扫描光源：≥880nm

1.3扫描部位：眼底视网膜

1.4 A-扫描

▲1.4.1变频扫描：≥53000A-scan/s、≥26500A-scan/s、≥13250A-scan/s，三种扫描频率，应对光路清晰度不同的患者

1.4.2扫描深度：≥2mm

1.4.3轴向分辨率：数字：≤4μm

1.5 B-扫描

1.5.1扫描模式：眼底扫描：线扫、十字扫、黄斑地图扫、多线十字扫、黄斑放射线扫、视盘圈扫、视盘地图扫、视盘放射线扫；以上扫描方式的位置、方向、长度、线间隔都可调，固视标位置也可调

1.5.2扫描范围：X：3-12mm；Y:3-9mm；

1.5.3扫描密度：不低于1024×64；512×128；256×256

1.5.4平面分辨率：数字X-Y：≥3μm

1.6图像采集时间：512×128≥1.5s

2.眼底相机成像参数

2.1类型：免散瞳眼底相机

2.2成像

2.2.1视场角：45°（33º小瞳孔摄影模式）

2.2.2放大率：×0.36

2.2.3分辨率：中心区域：60线对/mm或更多

中间区域：40线对/mm或更多

周边区域：25线对/mm或更多

2.2.4像素：内置相机，≥1200万像素

2.2.5眼底点距：≤4.3μm

2.3光源：氙气闪光灯

2.3.1额定功率：300W·s

2.3.2闪光强度范围：17级

2.3.3闪光强度调节增量：0.25EV

2.4扫描速率：≤1.8帧/秒

2.5扫描模式：单张、全景拼图、立体视盘

3.操作参数

3.1固视方式：

3.1.1内固视灯：矩阵LED

3.1.2外固视灯：红/绿

3.2眼底监控影像

3.2.1光源：≥880nm

3.2.2眼底视场：40º×30º

3.3对焦

3.3.1手动对焦：垂直移动范围：≥30mm

水平移动范围：前后：≥35mm；左右：≥85mm

3.3.2优化对焦范围：上下：±16mm

左右：±5mm

前后：±5mm

3.3.3下颌托移动范围：≥60mm

3.4拍摄

3.4.1眼位追踪：三维自动眼位追踪，补偿固视丢失和眨眼

3.4.2拍摄方式：对焦后自动拍摄，一次拍摄同时完成OCT图像和眼底彩照

3.4.3拍摄界面：标准模式：线扫+眼底彩照，以眼底相机为主

专业模式：多种OCT扫描模式可选+眼底彩照，以OCT为主

3.5最小瞳孔直径：OCT：≤2.5mm

眼底彩照（常规）：≤4.0mm

眼底彩照（小瞳模式）：≤3.3mm

3.6调焦范围：-33D～+35D

3.7工作距离：≥45mm

4.软件分析

4.1视网膜成像：视网膜6+1分层，各层测量；

4.2视网膜厚度图：全视网膜厚度分析，分区分析，与数据库对比；

4.3 GCC厚度图：神经节复合体（ILM-IPL）厚度分析，分区分析，与数据库对比

4.4视盘厚度图：视盘数据分析，神经纤维层厚度（RNFL）分析，对比数据库，计算杯盘比数据列表

4.5数据库：具备亚洲人正常眼轴数据库（9×9mm）

具备亚洲人长眼轴数据库（9×9mm）

4.6 3D图像：视网膜三维重建，重建各个分层和各个区域

4.7 En Face：断层成像重建后的截面图，分析截面变化

4.8 随访对比分析：随访患者眼底病情变化，对比随访检查结果，评估治疗效果及进展

▲4.9 单机多模影像：将同时拍摄的OCT和眼底彩照自动对位，进行多重数据叠加，实现平面+纵深的对位定量分析

（四）手持式电脑验光仪

1.自动验光测量：

1.1球镜：-20.00D至+20.00D(VD=12mm)（0.12/0.25增量）

1.2柱镜：0至±12.00D（0.12/0.25增量）

1.3轴角：0至180°（1°/5°增量）

1.4最小可测瞳孔直径：≤2mm

2.角膜曲率测量：

2.1角膜曲率半径:5.00mm至13.00mm（0.01mm增量）

2.2角膜屈光度数：25.96D至67.50D（n=1.3375）（0.12/0.25D增量）

2.3角膜柱镜度数:0D至±12.00D（0.12/0.25增量）

2.4角膜柱镜轴角:0°至180°（1°/5°增量）

2.5矢高测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧）

3.瞳孔大小：1.0到10.0mm（0.1mm增量）

4.测量方式：自动追踪测量

5.多种测量模式：包括但不限于标准模式，快速模式，白内障模式，后照法模式

6.轴位校准：与水平轴偏差45°内，机器自动校准，偏差大于45°，机器提示操作者校正

7.仰卧位自动识别：主机倾斜大于60°，自动进入仰卧位模式

8.多种测量方向：根据临床需要，自主切换测量方向

9.固视标：风景图，儿童视标（儿童型）

10.图像显示设备：≥3.5英寸彩色LCD屏幕

（五）电脑验光仪

1.电脑验光：

1.1球镜：-30.00D至+25.00D(VD=12mm)(0.01/0.12/0.25D增量)

1.2柱镜：0至±12.00D(0.01/0.12/0.25D增量)

1.3轴位：0至180°(1°/5°增量）

1.4最小可测量瞳孔直径：≤2mm

2.角膜曲率：

2.1曲率半径:5.00至13.00mm（0.01mm增量）

2.2屈光力:25.96至67.50Dn=1.3375（0.01/0.12/0.25D增量）

2.3柱镜:0至±12.00D（0.01/0.12/0.25D增量）

2.4轴位:0至180°（1°/5°增量）

2.5矢高测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧）

3.瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm(1mm增量)

近用28至80mm（1mm增量）近用距离40mm

4.瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0mm(0.1mm增量）

5.角膜大小测量（CS）:10.0至14.0mm（0.1mm增量）

6.双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）

7.视力比较（模拟戴镜效果）

8.散光预矫正功能

9.CAT（白内障）模式：屈光间质混浊测量模式

10.隐形眼镜度数测量

11.测量方式：自动/手动

12.显示：≥6.5英寸可倾斜式彩色LCD液晶屏

（六）眼科A/B 超声诊断仪

B超技术要求：

1、增益调节范围：≥80dB

2、时间增益TGC.:0-30dB

3、动态增益调节范围：≥60dB

4、探头频率：≥12MHz

5、探头驱动方式：电磁驱动

6、帧率：≥15Hz

7、扫描角度：≥50°

8、扫描深度：≥60mm

9、聚焦深度：≥25mm

10、轴向分辨力：≤150μm  侧向分辨力：≤400μm

11、B超模式下生物测量，自动标记电子门，可用于人工晶体计算

12、图像后处理工具：距离、面积、标记、注释

13、录像回放：不少于40s/400幅

生物测量技术要求：

14、频率：＞10MHz

15、探头直径：≤7mm

16、测量方法：接触式、浸润式

17、固视点投射光：LED或激光

18、电子分辨力：≤0.03mm

19、深度：≥60mm

20、分段声速可调：前房、晶状体、玻璃体以及人工晶体和玻璃体材料，自动计算标准差和平均值，结果分析

21、测量模式：有晶体眼、无晶体眼、PMMA、丙烯、硅油填充眼

22、冻结图像：自动、自动+保存、手动

23、自动检测巩膜波

IOL计算技术要求：

24、不少于6种人工晶体计算公式：SRK-T、SRK-Ⅱ、Holloday、Binkhorst-II、Hoffer-Q、Haigis

25、不少于6种屈光手术后人工晶体植入计算方法：历史派生、屈光导出、接触镜、Rosa回归、Shammas回归、Double K/SRK－T

26、提供不少于9种人工晶体度数结果以达到预留度数选择

27、至少4种不同的人工晶体计算方法同屏显示对比

（七）数码裂隙灯

一、显微镜部分

1、类型：伽利略类型

2、放大模式：鼓式，3档放大倍率

3、放大倍率级数视标尺寸：10/16/25

4、目镜放大倍率：12.5X

5、屈光度调节：-5D～+5D

6、瞳孔（PD）调节范围：55～75mm

二、照明部分

1、照明区域：裂隙宽度：0～9mm，可连续调节

裂隙长度：可在0.2～9mm，其中1-8mm可连续调节

2、光圈直径：φ9，8,5,3,2,1,0.2mm

3、裂隙方向：垂直至水平均可调节

4、倾角：5°，10°,15°,20°侧摆可用

5、滤光片：蓝色滤光片、无赤光滤光片、ND滤光片、防紫外线滤光片、防红外线滤光片

6、照明灯：卤素灯，6V，20W

三、底座部分

1、前后可移动范围：≥90mm

2、左右可移动范围：≥100mm

3、垂直可移动范围：≥30mm

4、所有方向微调范围：≥12mm

四、下颌托部分

1、垂直调节范围：≥80mm

2、固视标：LED光源，可根据屈光调节

五、数码成像及软件管理

1、一体式内置专业医用数码相机，无需外接相机

2、采集方式：静态图片、动态视频

3、可以智能张连拍：一次按键，可提供五张拍摄前后的图像。可以对眼动过快患者进行抓拍，减小眼动干扰

4、曝光模式：自动/手动

5、拍摄界面可以实时动态显示，方便教学

6、可以进行视频拍摄，进行录像

7、具备专业数据库系统，方便对患者数据进行管理。

8、具备系统工作站，≥24寸图像显示设备及高清图文输出设备

五、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯显微镜主机 | 1台 |
| 2 | 目镜 | 1个 |
| 3 | 操作软件 | 1个 |
| 4 | 数码相机 | 1个 |
| 5 | 采集软件 | 1个 |
| 6 | 信号控制线 | 1个 |
| 7 | 背景照明 | 1个 |
| 8 | 系统工作站 | 1个 |
| 9 | 电动升降桌 | 1张 |
| 10 | 图文输出设备 | 1台 |

（八）手术显微镜

一、技术参数及配套要求

（一）眼科手术显微镜：要求主镜和助手镜都达到100%立体效果，主镜和助手镜都是连续变倍，主镜和助手镜同视野，同步调焦、同步变倍。可满足开展前，后节手术的要求。

（二）光路设计要求：

1.同步四通道(光路)设计

2.主镜和助手镜的变倍、聚焦都是电动的、连续的，确保主镜与助手镜光学品质完全相同

3.主镜和助手镜的变倍、聚焦应同步进行，确保视野真正意义上的一致

（三）主刀镜：

1、全复消色差（APO）透镜，融合光学技术，物镜f=200mm

2、电动变倍系统,变倍比1:6

▲3、调焦范围：≥75mm

4、10-50°倾角双目镜筒，降低医生手术疲劳度

5、目镜8.33x（10x,12.5x可选）

（四）助手镜

1、变倍系统：电动控制，与主镜实时同步，可连续变倍，放大倍数连续可调

2、调焦与主镜实时同步，无需手动

3、助手镜无需拆下,可随意左右互换

（五）XY水平移动

1、调节范围≥62×62mm

2、XY及调焦电动一键复位，同时具有抬高显微镜自动复位功能

（六）照明系统

▲1、直接同轴立体照明，免光纤，避免光衰减

2、光源：≥2个LED照明模块

3、红光反射光栏直径4-23mm连续可调

4、主照明，红光反射照明亮度独立连续调节

（七）滤光片

1、防uv照射滤光片，防止IR辐射

（八）控制器

1、具有主控制显示系统，辅助控制显示系统，双控制显示系统

2、主控制显示系统：触摸屏显示器，可设置变倍速度，调焦速度，放大赔率，照明亮度，可编程并存储≥30套医生手术参数

3、辅助控制显示系统，位于手术医生前方，满足手术中手术医生实时观看显微镜参数

4、具有网线接口，可实现网络连接

（九）支架

1、电磁锁支架，方便移动摆位

▲2、光学头倾斜角度：前后+15度/-105°，电动控制，可通过脚踏开关控制，避免术中触及有菌区

3、无线脚踏，功能键所对应的功能可设置

（十）摄录像系统

1、高清4K摄像头，独立摄像头控制器

2、≥2个视频信号输出接口

（十一）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜光学系统 | 1套 |
| 2 | 支架系统 | 1套 |
| 3 | 无线脚踏 | 1个 |
| 4 | 防尘罩 | 1个 |
| 5 | 超低10-50°双目镜筒 | 1个 |
| 6 | 8.33x目镜 | 2个 |
| 7 | 双目镜筒 | 1个 |
| 8 | 10x目镜 | 2个 |
| 9 | 电源线 | 1根 |
| 10 | 手柄消毒套 | 6个 |
| 11 | 消毒旋钮帽 | 12个 |
| 12 | 高清4K手术录像系统 | 1套 |

（九）电动手法治疗床（九段）

一、技术参数：

1.床面分为扶手板、头板、背板、大腿板、小腿板和侧边板六部分，且六部分可以分别独立调节。

2.头板调节范围：-23°~+58°，便于治疗师调整患者头部的位置。

3.头板两侧有扶手板，扶手板高低调节范围：0~135mm，便于患者俯卧位时放置双手。

4.背板的角度调节范围：-8°~+45°，背板两侧设有侧边板，可翻折放下，方便治疗师近身操作。

5.大腿板调节范围：-10°~+35°；小腿板分为左右两块，可以分别独立调节角度，调节范围：-5°~+20°，有利于治疗师对患者单侧大腿及小腿的操作。

6.床体最大承重≥175kg。

7.防进液等级：≥IPX4。

8.电机数量：≥3个，床体电机负载：≥8000N。

9.床面高度调节范围：0~350mm。

10.床面采用医用PVC皮革。

11.符合YY0571-2013YY0571-2013《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》标准电磁兼容有关要求。

12.配有急停开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

13.尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全。

14.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。

15.床体尺寸（L*W*H）：2150mm*660mm*（580~930）mm。

16.床体净重：≥70kg。

17.电源：AC220V、50Hz，输入功率≥500VA。

18.配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 1 | 张 |
| 2 | 说明书 | 1 | 份 |
| 3 | 合格证 | 1 | 份 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 份 |

（十）四肢联动康复训练仪

一、技术参数

1、外形尺寸：1655×750×1200mm，允差±5%。

2、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。

2.1、内部电源：干电池d.c.6V；

2.2、外部电源：适配器输入：a.c.220V，50Hz；输出：d.c.6V，1A。

3、最大承重：200kg。

4、操作显示：≥7吋液晶触摸。

4.1、显示内容：包括但不限于时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。

4.2、步频范围：0～250步/分。

4.3、功率范围：0～800瓦特。

4.4、累积计步：≥9999步。

4.5、阻力调节：≥10级阻力。

4.6、卡路里消耗：0～999卡。

5、座椅、把手调节：

5.1、座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；手动调节，≥14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0～40mm，允差±5%。

5.2、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。

5.3、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。

5.4、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠，方便病人转移。

5.5、运动角度：31°，允差±5°。

6、训练仪工作噪音≤60dB(A)。

二、适应症

1、可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；

2、早期的协调性的运动可增强躯干早期平衡的控制能力，为偏瘫和截瘫病人提供了早期的三、有氧训练；

1、可通过髋膝关节腿部支撑系统带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时，防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜；

2、心脏康复（提高心脏病患者体力活动能力和功能水平，改善心肌氧供，减少心绞痛发作）。

（十一）DMS深层肌肉刺激仪

一、适用范围：

1.用于肌肉功能障碍所致的劳损及慢性疼痛；

2.用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复；

3.用于长度变短或萎缩的肌肉，有效促进肌肉力量平衡，恢复正确体姿；

4.用于训练后全身肌肉或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松，有效缓解训练后乳酸堆积以及损伤的预防。

二、性能参数：

5.采用的电机需要保证稳定输出；

6.可伸缩式振动头，治疗时振动连续输出，可加快局部代谢速度有效缓解疼痛及降低肌张力改善肌肉紧张；

7.采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性；

8.为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调；

9.输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效；

10.具备多种振动头可供选择，根据治疗部位及治疗需求等选择合适的振动头针对性治疗；

11.振动幅度≥6mm，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗；

12.设备重量≤2.5kg，整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度；

13.25℃室温下，设备连续工作温度不超过50℃；

14.治疗手柄配备橡胶皮套；

15.电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。

16.过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者；

（十二）吸附式点刺激低频治疗仪（SSP治疗仪）

一、适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。

1.≥10.4英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

2.≥12组电路输出，最多可治疗≥24个治疗点；

3.脉冲频率范围：1Hz～999Hz；

4.负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA；

5.在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V；

6.脉冲宽度：SSP电极时为50µs，普通电极时为150µs；

7.治疗时间：1min~99min可调，步长1min；

8.吸附式电极、普通电极两种可供选择；

9.中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极，导电性好，锥体电极精准电刺激，圆盘分散部分电流，避免电流过度集中，模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果；

10.负压吸引式电极，并有拔罐功能；

11.负压性能，工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调；

12.多种操作模式可供选择，包含无创针灸、低频电疗等模式可选，也可选择自由设置各类参数；

13.无创针灸模式，通过吸附式镀金属锥状电极将特殊的超低脉宽电流输入到治疗“点”；

14.低频电疗模式，设备可更换电极，更换为电极片可使用低频电疗模式；

15.参数可自由设定调节，可用于科研或患者个性化治疗；

16.提供内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示，内置多种疾病处方，如疼痛、内科疾病、妇科疾病等；

17.≥八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域；可对参数自由调节；

18.[1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低；

19.一体式悬挂网架，便于电极的放置；

20.一键飞梭旋钮，360°无死角精准调控，还有自动锁定功能，防止误碰影响治疗电流。

21.治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

22.安全保护：断路保护；治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。

（十三）上下肢运动康复训练机

一、技术参数：

1.具有正转、反转2种下肢训练方式。

2.具有中控刹车功能，便于快速固定。

3.主动训练模式下，0~20档阻力可调，调节范围：0~6Nm。

4.被动训练模式下，转速可调，调节范围：5~60r/min，步进1r/min。

5.被动训练模式下，电机输出动力不超过12Nm，保证训练安全。

6.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围：1~99min，步进1min。

7.设备高度可调，调节范围：0~350mm。

8.伸缩臂长度可调，调节范围：0~250mm。

9.低底架设计，可从病床尾端插入，方便配合病床进行下肢康复训练。

10.具备≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，可水平旋转调节，调节范围：0°~270°，内置多款游戏，方便人机互动。

11.设备可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。

12.对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。

13.可查看训练结果数据，包括：运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数等。

14.具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。

15.具有急停按钮和痉挛保护功能。当监测到痉挛发生时，设备触发减速和缓慢反转等保护动作，同时伴有声音提示信号，以减轻、消除痉挛；当出现5次痉挛后，设备会自动停止，保护患者不受伤害。

16.具有开机自检功能和语音提示功能。

17.阻力模式电流即时采样。

18.配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（配套软件） | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 条 |
| 3 | 脚踏板 | 1 | 双 |
| 4 | 护腿支架 | 1 | 件 |
| 5 | 护脚套 | 1 | 双 |
| 6 | ≥10.1英寸触控屏 | 1 | 个 |
| 7 | 说明书 | 1 | 份 |
| 8 | 合格证 | 1 | 份 |
| 9 | 保修卡 | 1 | 份 |

（十四）体外冲击波治疗仪

1、工作压力：1×10²kPa～5.5×10²kPa（1～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa；

2、最大能量密度：≥5mJ/mm²；

3、最大输出能量：≥200mJ；

4、最大频率：≥25Hz；

5、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次；

6、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态；具有计数、显示和重置功能；

7、具有单次冲击模式和连续冲击模式；

8、单通道冲击治疗，具备1把冲击手枪；

9、冲击波治疗枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。

10、传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；具备2个子弹和2个弹道。

11、治疗头金属部分可以在高温135℃高温高压消毒；

12、治疗探头须通过生物相容性检测；

13、机器自带高分辨率≥12.1吋智能彩色触摸屏；

14、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音；

15、输出压力波脉宽最小为180us，其误差不应超出±10%；

16、过压安全装置，具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。

17、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方≥200个；此外，为满足个性化治疗，还可设置自定义处方。

18、系统支持灵活的阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能，方便医生分类操作及精准适配患者的耐受度；

19、系统内置≥4种VAS疼痛评估模式，包括不限于动态VAS,静态VAS,睡眠VAS,以及面部表情VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算；

20、系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量，可以方便医生对历史数据进行分析与研究，对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究；

21、系统支持无线或有线打印机，将患者治疗报告进行打印输出；

22、系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD等至少4种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，方便数据分析。

（十五）立体动态干扰电治疗仪

1、输出通道：两组二维干扰电输出，支持单路中频输出。

2、波形丰富：具有单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波共计六种波形设置模式。

3、电极种类：吸附式电极、自粘电极可选择。

4、负压泵吸附拔罐模式：SER、15、30、60、AUTO共计五种可选择，吸附动作周期允差±10%，使吸附式电极在治疗同时有近似拔罐功能。

5、配备加热盘预热抽屉，预热温度区间：30～45°C。

6、配备紫外线消毒抽屉，消毒时间区间：10～30min。

7、4个固定处方和1个自定义处方，数码显示窗口，操作界面一目了然。

8、工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz五档可选择。

9、差频频率范围：1Hz～200Hz。

10、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s共计四档可选择，选择15s、30s、60s时允差±10%。

11、动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s共计十档可选择，允差±10%。

12、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

13、调制频率：0～152Hz。

14、每路最大输出电流有效值60mA。

15、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗结束有蜂鸣器提示声。

16、治疗时，产品具备输出通道开路，短路保护功能。

17、立式配备脚轮，配有抽屉方便存放输出线和电极。

（十六）骨质疏松治疗仪

1、设备组成：微电脑操控台、两张治疗床、床面治疗器、四个环状治疗器、加热垫；

2、床面七节履带式磁疗器和可移动的双环状治疗器进行全方位治疗；

3、环状治疗器由电机配合丝杆驱使进行移动治疗；

4、最大磁场强度≥4mT；

5、工作频率：1Hz～100Hz连续可调，步长为1Hz，精度为±10%；

6、设备具有自动程序、编辑程序、手动程序等程序可供临床选择：

6.1、自动程序有6种治疗模式选择：老年性、绝经后、股骨头、颈椎、腿部、手臂，可针对全身治疗，也可针对局部部位；治疗环根据设定的参数进行移动治疗；

6.2、编辑程序，用户可以根据不同的病症及病情严重程度进行分步骤治疗，每个步骤都可以独立设置工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置，设置完毕自动保存治疗方案；

6.3、手动程序：可进行工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置的调节，参数不保存，适用于简单的治疗；

7、五种输出波形：正弦波、半正弦波、方波、三角波、脉冲波，波形周期为0.01s-1s，精度为±10%；其中脉冲的有效脉宽为5ms±10％；

8、治疗仪具有定时功能，可在1min～99min范围内设定所需时间，步距增量为1min；

9、设备具有床面加热垫，配置独立加热开关，可单独开启或关闭；

10、电源要求:AC220V±10%，50Hz±2%；

11、设备功率：≥600VA；

12、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |
| 3 | 测磁器 | 个 | 1 |
| 4 | 治疗床 | 张 | 2 |
| 5 | 治疗器 | 个 | 2 |
| 6 | 加热垫 | 个 | 2 |

（十七）颈腰椎治疗牵引床

一、技术参数：

1、电源电压：AC220V±22V

2、电源频率：50Hz±1Hz

3、环境温度：5℃～40℃

4、大气压力：70.0KPa～106.0KPa

5、相对湿度：≤80%

6、输入功率：400VA

7、腰椎最大牵引行程：200mm±5mm

8、腰椎牵引力：（0～990N）±5%

9、颈椎最大牵引行程：300mm±5mm

10、颈椎牵引力：（0～300N）±5%

11、牵引总时间：(0～99min)±30s可调

12、牵引时间：(0～9min)±5%可调

13、间歇时间：(0～90S)±5%可调

14、成角角度：（-20°～20°）±2°可调

15、摇摆角度：（-40°～40°）±2°可调

16、牵引速度：8mm/s±2mm/s

17、产品尺寸（长×宽×高）：2500×600×730㎜

二、主要性能及适用范围

1、颈腰椎一体化牵引，可针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎的牵引；

2、三维型可纵向牵引、旋转牵引、成角牵引可单独使用也可组合使用；

3、牵引力实时监测检测，自动修正与预置值偏差。

4、内存≥八种牵引模式，可存储、读取≥二十条病历号治疗参数；

5、简单的牵引参数键入法；

6、设有紧急保护措施（患者应急开关、医务人员操作急退键）。

7、牵引总时间、牵引时间、间歇时间、牵引力均由数码屏显示。

8、配置清单：

| 牵引床 | 1台 |
| --- | --- |
| 说明书 | 1本 |
| 彩图 | 1本 |
| 保险管 | 4只 |
| 保修卡 | 1张 |
| 合格证 | 1张 |
| 文件袋 | 1只 |
| 三证 | 1套 |
| 电源线 | 1根 |
| 颈套 | 1只 |
| 小凳 | 1只 |
| 装箱单 | 1张 |

（十八）DSA(高端悬吊）

一、技术要求

1.设备用途：可以满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要，以开展介入放射学检查与治疗

2.技术要求和参数

2.1机架系统：

2.1.1悬吊式机架，具备天轨，机架可在天轨中滑动，能覆盖全身之功能；

2.1.2C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒

2.1.3C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒

2.1.4机架旋转轴旋转角度范围CRA：≥90°

2.1.5机架旋转轴旋转角度范围CAU：≥90°

▲2.1.6机架旋转轴旋转角度范围RAO：≥185°

2.1.7机架旋转轴旋转角度范围LAO：≥120°

2.1.8旋转采集角度：≥200°

2.1.9床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动

2.1.10C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照

2.1.11数码显示所有C型臂旋转角度信息

2.1.12机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260cm

2.1.13C型臂有效弧深：≥90cm（不包括L臂补偿）

2.1.14机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

2.1.15机架运动包括电动和手动两种方式

2.2导管床

2.2.1落地式导管床，满足全身检查、治疗的要求

2.2.2导管床面为碳纤维合成

2.2.3纵向运动范围：≥120cm

2.2.4导管床横向运动范围≥35cm

2.2.5导管床面升降范围：≥25cm

2.2.6导管床面最低高度：≤80cm

2.2.7导管床最大承重：≥320KG

2.2.8导管任意位置承重：≥250KG+500N额外CPR承重

2.2.9床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全

2.2.10导管床长度：≥300cm

2.2.11导管床宽度：≥50cm

2.2.12导管床面患者最大有效覆盖：≥200cm

2.2.13床面旋转范围：≥270度

2.2.14导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖

2.3高压发生器

2.3.1高频逆变发生器，功率：≥100KW

2.3.2最大管电流：≥1000mA

2.3.3逆变频率：≥100kHZ

2.3.4最小管电压：≤40KV

2.3.5最大管电压：≥125KV

2.3.6最短曝光时间：≤1ms

2.3.7自动SID跟踪

2.3.8全自动曝光控制，无需测试曝光

2.4X线球管

2.4.1球管阳极热容量：≥3.8MHU

2.4.2球管管套热容量：≥6.9MHU

2.4.3最大阳极冷却速率：≥540kHU/min

▲2.4.4球管阳极散热率：≥6700W

2.4.5金属陶瓷外壳

2.4.6液态金属轴承球管

▲2.4.710分钟透视功率：≥4500W

2.4.820分钟透视功率：≥4000W

2.4.9球管阳极转速：≤9000转/分钟

2.4.10球管最小焦点：≤0.4mm

▲2.4.11球管最小焦点功率：≥30kW，

2.4.12球管最大焦点：≤0.8mm

2.4.13球管最大焦点功率：≥60kW

2.4.14球管阳极靶边直径：≥160mm

2.4.15心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位

2.4.16球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

2.4.17球管内置多档金属铜滤片，最厚达≥0.9mm

2.4.18配备通用型、虹膜型等多种遮光器

2.4.19球管阳极靶靶角：≤11°

2.4.20心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位

2.5平板探测器

2.5.1探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器

2.5.2平板外壳大小（对角线）：≤68cm

2.5.3最大有效成像视野（对角线）≥48cm

▲2.5.4≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

▲2.5.5最大图像矩阵灰阶输出≥1900x2585x16bits

2.5.6平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm

2.5.7像素尺寸：≤154μm

2.5.80lp/mm时DQE：≥77%

2.5.9平板可90度旋转

2.5.10平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

2.6检查室内控制系统

2.6.1提供床旁一套液晶触摸控制屏

2.6.2控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作

2.6.3可进行图像采集条件控制

2.6.4可进行图像后处理及量化分析控制

2.6.5可完成程序卡片操作，包括采集协议

2.7图像输出设备

2.7.1控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD图像输出设备，≥2台,显示矩阵：≥1920x1080

2.7.2操作室：≥27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD图像输出设备：≥4台,显示矩阵：≥1920x1080

2.7.3≥4架位宽屏图像输出设备吊架

2.7.4图像输出设备吊架可置于床旁三侧位置

2.8图像系统

2.8.1外周采集、处理、存储提供2K影像链配置

2.8.2外周采集模式，最大采集帧率≥6帧/秒

2.8.3心脏采集模式，最大采集帧率≥30帧/秒

2.8.4实时减影

2.8.5脉冲透视

2.8.6床旁可直接选择透视剂量：≥3档

2.8.7可存储单幅及序列透视图象，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

2.8.8最大脉冲透视速度：≥30幅/秒

2.8.9最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒

2.8.10具有透视末帧图像保持功能

2.8.11硬盘图像存储量1024矩阵：≥50,000幅或2048矩阵：≥12,500幅

2.8.12后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记

2.8.13血管序列实时DSA功能和DA功能

2.8.14图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。

2.8.15路径图造影剂自动峰值保持功能

2.8.16支持术中事件记录并存储

2.9测量分析（主机系统）

2.9.1左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定

2.9.2三种方法以上室壁运动曲线测量

2.9.3自动校正分析功能

2.9.4冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比测量

2.9.5以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量

2.10旋转采集

2.10.1L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒

2.10.2L臂正位旋转采集C臂有效覆盖范围：≥200度

2.10.3L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒

2.10.4L臂侧位旋转采集C臂有效覆盖范围：≥180度

2.10.51024采集，最快采集速度：≥30幅/秒

2.10.6可实时减影

2.11网络与接口

2.11.1具有DICOMSend功能

2.11.2具有DICOM Print功能

2.11.3具有DICOM Query/Retrieve功能

2.11.4具有DICOM Worklist功能

2.11.5具有DICOM MPPS功能

2.11.6激光相机接口

2.11.7高压注射器接口

2.12附件

2.12.1具备整个系统的升级能力

2.12.2具有双向对讲系统

2.12.3具有图像处理操作面板

2.12.4具有红外遥控器至少2个

2.12.5红外遥控器具有激光灯指示功能

2.12.6具有悬吊式射线防护屏

2.12.7具有床旁射线防护帘

2.12.8具有悬吊式手术灯

2.12.9具有中文操作手册

2.13智能路径图功能

2.13.1可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

2.13.2可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式

2.13.3医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式

2.13.4在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

2.13.5液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响

2.14组合蒙片功能

2.14.1可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量

2.14.2可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量

2.14.3在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像

2.14.4可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量：≥5幅

2.14.5可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点

2.15射线剂量防护技术

2.15.1采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚：≥0.9mm

2.15.2插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式

2.15.3具有管球内置栅控技术

2.15.4透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置

2.15.5具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

2.15.6具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

2.16高级三维图像处理工作站

2.16.1有独立的原装三维重建工作站硬件和软件

2.16.2机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥200度

2.16.3机架可在头位及侧位进行三维采集

2.16.4具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能

2.16.5具有局部放大重建

2.16.6具有脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

2.16.7具有钙化斑块重建

2.16.8具有距离测量、体积测量功能

2.16.9具有三维自动血管分析

2.16.10具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能

2.16.11仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程

2.16.12可在床旁进行图像浏览和控制

2.17双期类CT软组织成像

2.17.1提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建

2.17.2成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶

2.17.3能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数

2.17.4单次旋转采集图像：≥600幅，有效覆盖范围：≥180度

2.17.5最快采集速率：≥60帧/秒

2.17.6最快采集时间：≤5秒

2.17.7类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预

2.17.8三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示

2.17.9仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建

2.17.10旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与

2.17.11具备金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响

2.17.12具备BMI噪声抑制程序

2.17.13具有颅内支架精晰显影功能

2.18第三方配置

2.18.1高压注射器一套

2.18.2监护仪一台

2.18.3体外除颤器一台

2.18.4铅衣五套

（十九）除颤监护仪

1.重量：≤4.5kg（含电池）。

2.支持中文操作界面。

3.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

6.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

7.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

8.体外电极板支持病人接触状态显示。

9.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能。

11.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

12.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

13.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

14.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

15.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

16.支持ST/QT实时分析。

17.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

18.脉率范围：20-300bpm。

19.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

20.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

21.具备1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

22.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

23.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

24.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

25.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

26.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

27.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP55。

28.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。

（二十）石蜡切片机

1、进样方式：马达进样；

2、切片精度：0.5～100µm可精确切片；步进为：0.5-2µm，0.5µm步进；2-20µm，1µm步进；20-50µm，2µm步进；50-100µm，5µm步进；

3、修片功能：修片厚度0～750µm任意可调；

4、水平行程：不低于28mm；

5、样本垂直幅度：不低于60mm；

6、安全装置：具有手轮、底座任意锁，保障使用安全；

7、最大样本尺寸≥50x50mm；

8、手轮：手可以在不离开手轮的情况下，将其任意位置锁定；

9、样本头调向：Z轴可整体360°自由旋转，X/Y轴：8度；

10、高效电动切片：3～450mm/s速度可调；

11、刀架：兼容宽/窄两种刀片，可直接进行切换，此外可配置钨钢刀，针对不同组织样本切出质量较好的切片；

12、具有按键式刀片弹出设计，更换刀片安全便捷；

13、防护：红色护手可在所有工作情况下（更换刀片，水平移动刀架，修片及修片）提供防护；

14、回缩功能：自动回缩0～200µm可任意调节；

15、样本头位置记忆：可记忆≥2个位置，实现辅助“一键式”自动对刀；

16、采用全手轮配重系统的切片方式，手轮更轻滑，减少操作疲劳；

17、切片机顶部配置了可以储物的空间，方便切片时置物。

（二十一）石蜡包埋机

1、完整的石蜡包埋设备，包括加热工作区和冷却台；

2、石蜡缸：

容量：不低于3.8L；

温度范围：30～80℃可编程；

调温精度：以1℃递增；

3、石蜡分配器开关控制：手动和脚踏两种两种模式；

4、加热槽模具容量：可容纳包埋盒不低于80个；可容纳包埋模具不低于200个；

5、半导体冷却台：面积50×50mm,可降温到-5℃；

6、具备带有电光源的鹅颈放大镜，方便活检组织的包埋定位；

7、内置可调向LED灯，为工作区域提供充足的照明；

8、具备可加热石蜡收集托盘；

9、出蜡的管路带有加热功能；

10、手部休息区域采用隔热材质制成的，高于加温的工作台面；

11、镊子固定架：带有磁性底座，位置可任意调整；温度为0-80℃，与包埋工作区域温度设置同步；

12、石蜡包埋中心采用静音压缩机。

（二十二）全自动冷冻切片机

1、冷冻台：制冷位点不小于21个；

2、切片步进精度：0.5~100µm，切片精度高；

3、切片方式：电动切片，切片速度20-300mm/s可调；

▲4、水平进样方式：采用马达驱动刀架进样方式

5、进样速度：550µm/s~3.000µm/s任意可调；

6、修片厚度：0~300µm可任意调节；

7、水平行程：不低于28mm；

8、样本回缩：0-200µm任意可调；

9、可自动除霜及手动即时除霜，自动除霜24小时内可设置至少3个除霜时间；

10、玻璃窗：双层电加热真空玻璃窗，可全面加热，严格保障玻璃窗不结霜；

11、样本调向：Z轴可整体360°自由旋转，X/Y轴：≥8度；

12、刀架：兼容宽/窄两种刀片，可直接进行切换，针对不同组织样本切出质量较好的切片；

13、具有按键式刀片弹出设计，更换刀片安全便捷；

14、可折叠安全手轮锁，手轮锁可360°在任意位置安全锁定，单手即可操作，在不使用时可将手轮把手折叠收起；

15、具备带锁定装置的脚轮，可灵活调整机身位置；

16、样本托：样本托配置不低于10个；

17、具备电动切片脚踏开关；

18、吸热锤：配置1个吸热锤；

（二十三）组织脱水机

1、试剂缸：

数量：≥10个；

容量：≥2000ml；

2、石蜡加热缸：

数量：≥2个；

容量：≥2000ml/个，双层阳极化铝材质，加热均匀，可设置蜡缸温度过热保护，不易损坏；

3、脱水程序：≥20个，可自由编程；

4、样本运输篮容量（不锈钢）：不低于120个标准样本包埋盒；

5、工作方式：不锈钢样本篮位置固定，试剂缸依次旋转到样本篮下方，样本篮旋转后能准确进入下一个试剂缸，避免样本篮与试剂缸磕碰而使试剂溅到外面；

6、采用样本篮固定试剂转盘设计，方便更换或者补充试剂；

7、可设置样本篮抖动混匀功能，可均匀快速的渗透试剂；

8、带有活性碳过滤系统的主动排风装置，排气管道具有防腐蚀功能；

9、石蜡加热缸温度：室温-65℃；

10、原厂内置备用电源，意外断电情况下保护设备及标本；

11、数字化显示及程序控制；

12、设备带有密码保护功能；

13、具有延时启动功能，最长可延时至999h。

（二十四）轮转式自动染色机

1、染色缸：

数量：≥24个；

容量：≥400ml；

2、染色程序：≥20个，并可随意编程；

3、运输篮容量：≥30个标准尺寸载玻片；

4、染色站点：

数量：不少于20个；

具备自动搅拌功能；

5、采用样本篮固定试剂转盘设计，方便更换或者补充试剂；

6、工作方式：不锈钢样本篮位置固定，试剂缸依次旋转到样本篮下方，样本篮旋转后能准确进入下一个试剂缸，避免样本篮与试剂缸磕碰而使试剂溅到外面；

7、处理能力：≥12个样本篮，每个样本篮可存放20或30个玻片；

8、样本架：至少可存放120个样本；

9、具有滴液收集功能；

10、染色程序预设：不少于4个；

11、数字化显示及程序控制；

12、内置备用电源，断电可保证程序运行完毕，可保证断电情况下仪器的高度安全性；

13、配置有害气体排放系统，保证操作人员的安全性；

14、设备带有密码保护功能；

15、运行状态可监控。

（二十五）全自动血流变仪

一、参数要求

1.采用双电脑（上、下位机）控制技术。USB接口

2.压力传感式检测技术，全封闭式检测，不破坏红细胞、保障血浆检测不暴露于空气中。

3.全自动完成测量、清洗过程。

4.智能识别全血或血浆；一键式完成测量操作，减少操作中人为错误发生。

5.全血回收，用血量少。

6.空吸报警。

7.三维进样臂，独立于转盘的清洗位。

8.定量进样:样品定量进样智能识别控制系统，保障每次进样量的准确性

9.不小于30孔样品位+独立清洗位

10.吸吐式混匀方式，可自由设定样品混匀参数。

11.进样针内壁清洗、外壁清洗、自动疏水装置，减少交叉污染。

12.可随意增加急诊位。

13.智能自动校准系统，双重定标模式、自动跟踪同类仪器检测参数。

14.采用独立微处理器控制检测系统、采用标准USB接口与电脑连接。

15.检测与资料录入可同步进行。

17.PID高精度恒温系统（检测室内温度37±0.5℃）。

18.自动故障检测系统。

19.进样针有自动液面识别功能，离心后不用分离血浆，原试管直接上机检测。

二、检测项目

全血高、中、低切粘度                血浆粘度

全血还原粘度                        全血高、中、低切流阻

全血卡森粘度                        全血卡森应力

全血高切相对粘度                    全血低切相对粘度

全血高、中、低切还原粘度            红细胞聚集系数

红细胞聚集指数                      红细胞刚性指数

红细胞变型指数                      红细胞内粘度

红细胞变型性                        血红蛋白浓度

血沉方程K值

三、性能指标

全血重复性：

高切变率200/S：变异系数CV≤1.0%；

中切变率30/S：变异系数CV≤1.0%；

低切变率1/S：变异系数CV≤1.5%；

血浆重复性：变异系数CV≤1.0%；

全血标本量：1±0.2mL；

血浆标本量：0.9±0.2mL；

四、工作环境

环境温度：20℃～35℃

相对湿度：≤85％、760hPa～1060hPa

电源条件：～220V，50Hz

最大功率：≤0.2KW

连续工作时间：≤20小时

采购包1（惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后60个工作日内完成交货。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 高州市石鼓镇中心卫生院(高州市第三人民医院)指定地点。 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例50%，合同签订后10个工作日内向中标人支付合同款项50%（如中标人为中小微企业，在合同签订后5个工作日内完成支付）；。 第2期为(进度款)：支付比例30%，收到全部货物后，10个工作日内向中标人支付合同款项30%；。 第3期为(尾款)：支付比例20%，验收合格后10个工作日内向中标人支付合同款项20%。 中标人收到第2期合同款项后10个工作日内提交全额发票。 注：所有款项须符合支付条件后付出，由中标人向采购人提出付款申请并提供相关资料及相应发票。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：1）供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，在安装调试完毕后30个工作日内由中标人、采购人共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由供货方承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。 2）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 3）产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。货物为原厂商未启封的全新包装，具备出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 4）中标人应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 6）如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。 7）中标人保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 8）采购人组成验收小组按国家、省和市的有关规定、规范进行验收，若需相关的专业人员或第三方机构参与验收的，按相关文件执行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1，真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 2，招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 包装运输要求 | 包装运输，货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。 |
|  | 2 | 售后服务要求 | 售后服务，免费质保期≥1 年（质保期计算方式从采购人验收合格后开始计算），维保期内，提供7×24小时热线电话提供技术支持，永久性免费提供电话技术指导和咨询服务。收到采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。保证设备正常运转率大于95%工作日。任何时候，均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，中标人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。 具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，有可随时上门进行维修及检测的工程师。 |
|  | 3 | 报价要求 | 报价要求，投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用)。 |
|  | 4 | 项目实施方案要求 | 投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（安装调试的计划、步骤、人员安排等）、测试（测试的计划、流程、标准、人员安排等）等内容。 投标人需针对本项目制定培训方案（包括不限于培训内容、培训方式、培训师资、时间安排等），对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训。 投标人需对本项目商务要求一一响应。 投标人针对本项目所提供的售后服务方案（含保修期内和保修期后方案），方案内容包括但不限于售后服务人员（人员资质、专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容。 投标人需提供2021年以来的本项目核心产品同类项目业绩。 |
|  | 5 | 签订合同要求 | 采购人原则上在中标(成交)通知书发出之日起10日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜（有不一致的以此为准）。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用 X 线诊断设备 | DSA(高端悬吊)等医疗设备 | 批 | 1.00 | 8,679,800.00 | 8,679,800.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用光学仪器 | 手术显微镜等医疗设备 | 批 | 1.00 | 4,320,000.00 | 4,320,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：DSA(高端悬吊)等医疗设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见用户需求书。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：手术显微镜等医疗设备进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见用户需求书。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指高州市石鼓镇中心卫生院（高州市第三人民医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 远程电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据，本项目类型为货物招标。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 1，政府采购合同融资，根据《茂名市财政局茂名市金融工作局中国人民银行茂名市中心支行关于 开展政府采购合同融资工作的通知》（茂财采购[2021]12号），参与政府采购的中小微企业可凭借政府采购合同，利用“中征平台”、“省中小融平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财 产抵押贷款。 2，有关专门面向中小企业采购：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目符合“按照办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现”的情形，为非专门面向中小企业预留采购份额的项目。 3，中标人纸质投标文件归档，投标人若中标后，须在中标公告发布3日内将在云平台上传的电子投标文件制作成纸质投标文件2套，邮寄至广东省广州市越秀区东风东路726号18楼（收件信息：梁小姐 020-37860515），用于采购人归档。 4，对于《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》承诺内容，采购人有权在发放中标通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)，国义招标股份有限公司（https://www.gmgitc.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、，国义招标股份有限公司（https://www.gmgitc.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号903室纪检审计部

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：高州市政府采购监管股

地 址：高州市财政局4楼政府采购监管股

电 话：0668-6677520

邮 编：525200

传 真：/

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | ①投标人为生产企业：若所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；②投标人为经营企业：若所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件。 |
| 9 | 特定资格要求 | 投标人具备有效期内的《辐射安全许可证》。 |
| 10 | 已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告） | 已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告） |
| 11 | 本项目不接受联合投标体投标。 | 本项目不接受联合投标体投标。 |
| 12 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目采购标的所属行业为工业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目内最高限价 2）对本项目（所投包号内）全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 产地来源 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 |
| 7 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | “▲”技术参数符合性 (45.0分) | 技术参数中标明“▲”号参数响应情况，完全满足得45分（总计15项），一项不满足扣3分，最低得0分； 注： （1）对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。 （2）以最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。其中，如果标注“▲”的条款含有下一级的，整体视为一项“▲”条款；如果非标题条款的下一级已有标注“▲”条款的，条款本身及其下一级均计入条款数量。 |
|  |  | 非“▲”技术参数符合性 (4.0分) | 技术参数中未标注“▲”的条款，完全满足或优于用户需求的得4分，每负偏离一条的扣0.1分；非标注“▲”条款40项（含）以上负偏离的则视为较大程度偏离项目要求，有可能影响产品质量，不能诚信履约，或者难以实现政府采购项目标的，本项不得分，以保障采购人利益。注：（1）如用户需求书中有明确提供的证明资料，则以用户需求书中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如用户需求书中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中的投标实际参数填写内容为准。 （2）以最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。 |
|  |  | 项目实施方案（不包括培训和售后服务） (8.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;5.0;8.0;） | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（安装调试的计划、步骤、人员安排等）、测试（测试的计划、流程、标准、人员安排等）等内容进行评审： （1）提供以上方案的得1分，如未能提供，以下评分项均不得分。本小项最高得1分。 （2）①投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段（不限于设备包装、物流运输方式等）、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施、货物有明确的技术测试流程满足或优于项目要求得7分； ②投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段（不限于设备包装、物流运输方式等）、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，部分满足项目要求，得4分； ③投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段（不限于设备包装、物流运输方式等）、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施、难以满足项目要求得1分； ④其他情况或不提供得0分。 |
|  |  | 培训方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;5.0;8.0;） | 投标人根据产品特点及保养事项制定培训方案（包括不限于培训内容、培训方式、培训师资、时间安排等），对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： （1）提供以上方案的得1分，如未能提供，以下评分项均不得分。本小项最高得1分。 （2）①投标人针对本项目为采购人提供详细的培训方案，有专人指导的设备操作培训课程安排，有明确的课程内容及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指明，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得7分； ②投标人针对本项目为采购人提供基本的培训方案，有专人指导的设备操作培训课程安排，有简单的课程内容及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指明，对特殊情况（如设备反复重启、操作失灵、错误操作等情况）有图文详解及简单应对培训的，得4分； ③投标人针对本项目为采购人提供简单的培训方案，有专人指导但设备操作培训课程安排不明确，课程内容及培训内容安排不明确，对设备的操作过程中注意事项有基本的操作指明，对特殊情况（如设备反复重启、操作失灵、错误操作等情况）有图文详解但没有应对培训的，得1分； ④不提供培训方案，或所提供的培训课程安排杂乱，对操作培训含糊其辞，没有对特殊情况提供相关图文解说及应对培训的得0分。 |
| 商务部分 |  | 售后服务 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;4.0;） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案（含保修期内和保修期后方案），方案内容包括但不限于售后服务人员（人员资质、专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： （1）提供以上方案的得1分，如未能提供，以下评分项均不得分。本小项最高得1分。 （2）①投标人所提供的保修期内和保修期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的、具有相关资质的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，承诺投标设备有原厂备品备件库存的，完全满足项目要求的得3分； ② 投标人所提供的保修期内和保修期后售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的、具有相关资质的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，承诺投标设备有原厂备品备件库存的，部分满足项目要求的得2分； ③投标人所提供的保修期内和保修期后售后服务方案内容不完整，只提供了保修期内或保修期后的售后服务方案，或提供的售后服务方案内容简单不完整，维修服务安排无法满足项目要求，但有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的、具有相关资质的售后服务人员，对需维修的设备没有提供操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应慢，未承诺投标设备有原厂备品备件库存的，不能满足项目要求的得1分； ④没有提供，或所提供的售后服务方案内容含糊，没有重点或没有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通的不得分。 |
|  |  | 2021年以来同类项目业绩 (1.0分)，（等次分值选择：0.0;0.5;1.0;） | 每提供一份有效的本项目核心产品同类项目业绩的合同或中标（或成交）通知书复印件加盖公章得0.5分，最高得1分，不提供不得分。（有效业绩须满足以下条件：合同签订时间或中标（或成交）通知书落款时间为2021年1月1日起，合同提供关键页面（含项目名称页、甲乙双方盖章签署页等）） |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按以下顺序排列：（1）技术得分由高到低；（2）商务得分由高到低；（3）小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位；（4）节能、环保产品。如以上都相同，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

(惠民工程—巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备项目)

合同书

（货物类）

项目编号/包号：0724-2531Z2630046

项目名称：惠民工程—巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲    方：

电    话：              传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的要求，经甲、乙双方协商确定，甲方向乙方订购货物及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、设备名称及价格

1、 乙方负责向甲方提供下表中所列货物和相关的安装调试服务。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额（人民币）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、 合同总价

总价为：人民币                  元整(￥        )  ，本合同总金额包括乙方提供的货物及货物设计、制造、包装、仓储、运输及保险、装卸、安装、调试、培训、质保期服务、随机零配件、标配工具、各项税费及合同实施过程中不可预见的费用等。本合同执行期间合同总金额不变。（注：货物名称内容必须与招标文件中货物名称内容一致。）

二、结算方式

1期：支付比例50%，合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同款项50%（如中标人为中小微企业，在合同签订后5个工作日内完成支付）；

2期：支付比例30%，收到全部货物后，10个工作日内甲方向乙方支付合同款项30%；

3期：支付比例20%，验收合格后10个工作日内甲方向乙方支付合同款项20%。

中标人收到第2期合同款项后10个工作日内提交全额发票。

三、合同组成

本合同及所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也构成本合同的有效组成部分。

四、货物包装、交货、安装、调试及验收

1、合同货物的包装：

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、对新购进的属国家强检范围内的计量器具由供应商完成首次计量检定并取得计量检定证书，进口强检仪器设备要有国家相关部门颁发的《型式批准证书》。需提供设备的操作规程。

3、乙方交货时间：合同签订后60个工作日内完成交货。

4、乙方交货地点: 运输及卸车至甲方指定地点。

5、 合同货物的安装调试：

1）货物到达医院指定地点后，乙方负责合同项下的货物安装并调试至正常运行的最佳状态，一切费用由乙方负责。

2）乙方安装时须对安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

6、验收：

1）供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，在安装调试完毕后30个工作日内由成交供应商、采购人共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由供货方承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

2）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3）产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。货物为原厂商未启封的全新包装，具备出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4）乙方应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

6）如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

7）乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

五、质量保证及售后服务

1、乙方保证合同货物为原制造商制造的是全新产品、未曾使用过的、整机无污染，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、售后服务

1）合同货物质保期除了用户特别规定以外,按国家的标准执行，质保期不少于1 年（验收合格之日起计）。在质保期满后，仍能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应，国内应有维修中心和备品备件保税库。

2）质保期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用及自动顺延质保期和免费维修期。

3）乙方必须提供在用户所在地的售后服务，在收到甲方服务通知后，乙方在接报后1小时内响应,12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同类设备予甲方临时使用，保证设备正常运转率大于95%工作日。质保期内如货物同一故障经乙方3次维修后仍不能达到甲方使用标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。任何时候，均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，有可随时上门进行维修及检测的工程师。

4）下列情况下乙方不负责免费保修：

①甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏；

②甲方擅自改装设备。

5）因设备的质量问题而发生争议，由甲乙双方或其中一方向广东省质检部门提出申请进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6）乙方无偿培训甲方合同货物的使用人员和维修人员，培训的主要内容为设备的操作程序、基本结构、性能、主要部件的构造及维修，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点在货物安装现场或按甲方安排而定，甲方可派员参加由乙方组织的二次培训。乙方培训时应提供货物的书面中文说明材料，包括货物的基本构造示意图、技术指标、工作原理、操作程序、维护和保养、维修、注意事项、使用及贮存的环境条件等内容。

7）产品必须由卖方负责完成首次计量强制检定。

六、不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

七、索赔

1、 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2、 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3）使用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后15天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

八、违约与处罚

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款/退还履约保证金，每拖延一天乙方可向甲方加收拖欠金额的0.5‰的违约金。

2、乙方未能按承诺的交货时间交货，每拖延一天，须向甲方支付合同总金额的5‰的违约金。

3、乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方向甲方支付合同总金额的5%的违约金。

4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总金额的5%的违约金。

5、乙方未能交付货物或不按照本合同第五条的约定完成售后服务的，则向甲方支付合同总金额的7.5%的违约金。

九、合同终止

1、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，逾期半个月以上的，甲方有权单方面的终止合同，由此造成的所有经济损失由乙方单方承担。乙方向甲方无条件退还已支付的款项。

2、如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同，由此造成的所有经济损失由违约方单方承担，并由违约方无条件退还对方已支付的款项。

十、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则提交茂名仲裁委员会裁决。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十一、其它

1、本合同正本肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，**市财政局政府采购监管股一份，招标代理机构一份。合同自双方签字盖章之日起即时生效，以最后签署的日期为生效日期。

2、如有一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、签定合同前乙方必须提供产品证件：生产厂家营业执照、生产许可证、产品注册证；乙方营业执照、经营许可证、产品授权书、签约代表授权书及身份证复印件。

5、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：高州市石鼓镇中心卫生院(高州市第三人民医院)                   乙方：

签约代表：                                           签约代表：

法定代表人：                                          法定代表人：

地址：广东省茂名市高州市南华大道78号                  地    址：

电话：0668-6335633                    公司电话：

传真：0668-6335633                    联系人电话：

纳税人识别号：                       开户银行：

日期：202  年   月   日               账号：

日期：202  年   月   日

关于政府采购合同融资贷款

(1)乙方是否已申请政府采购合同融资贷款（在□打√表示）：□是   □否。融资银行及联系人、联系方式：_________________________________。

(2)若乙方已申请政府采购合同融资贷款，其在本合同中登记的银行帐号为融资银行的唯一收款账号，未获得融资银行同意，乙方不得变更收款账号。

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440981-2025-00522

#### 采购项目编号：0724-2531Z2630046

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备”项目的招标[采购项目编号为：0724-2531Z2630046]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备”项目采购[采购项目编号为0724-2531Z2630046]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：高州市石鼓镇中心卫生院（高州市第三人民医院）

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备招标中获中标（采购项目编号：0724-2531Z2630046），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“惠民工程一巩固脱贫成果医疗帮扶促进项目设备”项目（采购项目编号：0724-2531Z2630046 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日