全胸式振荡排痰机技术要求与商务要求

（1）技术要求：

- ▲1.结构形式：标准柜式推车式,不可拆分一体机。

- ▲2.显示方式：≥9.7英寸彩色液晶屏，中文菜单操作。

- 3.操作方式：触摸屏操作。

- ▲4.导气方式：双充气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密。

- 5.振动频率范围：5Hz-20Hz可调，步距增量1Hz。

- 6.压强：0.5Kpa-3.2Kpa，输出值与设定值的误差不超过±0.2Kpa，压强分为1档-10档可调节。

- 7.工作模式：治疗仪至少满足具有手动模式、五种自动模式（2种儿童模式，3种成人模式）满足个体化差异的不同需求及自定义模式。

- ▲8.定时功能：自动模式和自定义模式定时时间5min-20min任意可调，步距1min；手动模式定时时间：1min-60min，步距1min。

- 9.工作噪声：正常工作的整机噪音≤60dB。

- ▲10.治疗仪具有气压手动释压功能，手控触发器至少满足有“加压”、“启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。

- 充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒，适用各年龄段及不同体型人群。

- 配置清单（至少满足）

| - 名 称 | - 数 量 |
| --- | --- |
| - 主机 | - 1台 |
| - 标准全胸充气背心 | - 3个 |
| - 简易半胸充气胸带 | - 3个 |
| - 手控球 | - 1个 |
| - 导气软管 | - 2根 |

- （3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起 15 日内完成交货、安装调试

- 2）质保期：整机质保不少于 5 年